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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市食品药品检验所（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目(招标编号：445300-201708-301002-0002 )公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、项目内容及需求
1、项目名称： 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目

2、项目预算金额：¥4,951,348.70元
3、数量：一批，详见招标文件《用户需求书》

4、用途：详见招标文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物及服务，不接受进口产品投标

5.3.  本项目属于政府采购项目

5.4.  监管部门：云浮市财政局

5.5.本项目招标文件已经过专家论证

二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力且经营范围同时具有台柜或家具或钢制家具生产制造相关内容（如营业执照中没有体现经营范围，需提供全国企业信用信息公示系统“商事主体登记及备案信息查询单（含经营范围）”查询页面打印件）；
2、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

3、投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；

4、投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；

5、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】；

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。
7、符合《政府采购法》第二十二条规定；

8、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件、图纸售价

1、获取招标文件时间：2017年9月4日至2017年9月8日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）。

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、报名时投标人需提交：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照），且经营范围同时具有台柜或家具或钢制家具生产制造相关内容（如营业执照中没有体现经营范围，需提供全国企业信用信息公示系统“商事主体登记及备案信息查询单（含经营范围）”查询页面打印件）；

4.2法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件；

4.3投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质复印件；

4.4投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质复印件；

4.5投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证复印件；

4.6提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】；

4.7按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

招标文件售价：人民币 150 元/套。

图纸售价：人民币 500元/套。

（备注：供应商获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年9月22日上午 09：00~09：30（北京时间）

2、投标截止时间：2017年9月22日上午 09：30（北京时间）

3、开标时间：2017年9月22日上午09：30（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市食品药品检验所
采购人地址：云浮市云城区府前路
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：陈小姐  

采购项目联系人电话：0766-8822377 
七、采购文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公告之日后五个工作日（公告期限自2017年9月1日至2017年9月8日止）。

八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2017年9月1日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

1.2   本项目招标文件已经过专家论证。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物，不接受进口产品投标。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力且经营范围同时具有台柜或家具或钢制家具生产制造相关内容（如营业执照中没有体现经营范围，需提供全国企业信用信息公示系统“商事主体登记及备案信息查询单（含经营范围）”查询页面打印件）
2、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

3、投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；

4、投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；
5、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image3.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。
7、符合《政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2015、2016年的财务状况报告或银行出具的资信证明复印件。如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

（三）.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
(六)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
8、本项目不接受联合体投标。
合格的货物和服务

4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出书面声明；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币玖万玖仟元整（¥99,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201708-301002-0002  ] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）  供应商在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）  供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）  除因不可抗力或投标文件认可的情况以外，成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

（6）  依法取消成交资格；

（7）  将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

（8 ） 招标文件规定的其他情形。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里一起密封，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目 

收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445300-201708-301002-0002  

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意采购文件条款声明格式
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.5、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.6、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.7、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对采购文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科 

地  址：云浮市城区兴云西路96号
电  话：0766-8331955
邮  编：527300

32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

37.保密
37.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4  任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

4.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 
  6.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
  6.2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

二、初步评审
1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的投标人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。
在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
4、 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定
无效投标的认定条款详见《初步评审细则表》。
三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

价格评分=基准价格/投标价×30

如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分由高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市食品药品检验所

	3
	合格的投标人：

投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力且经营范围同时具有台柜或家具或钢制家具生产制造相关内容（如营业执照中没有体现经营范围，需提供全国企业信用信息公示系统“商事主体登记及备案信息查询单（含经营范围）”查询页面打印件）

2、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

3、投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；

4、投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；
5、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image4.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图。
7、符合《政府采购法》第二十二条规定；

8、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供中标通知书或合同复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币玖万玖仟元整（¥99,000.00 元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥4,951,348.70元


 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目（445300-201708-301002-0002  ）初步评审细则表
                                                                                评委：                 
	                                                       投标单位

评议内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格投标人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的投标人，无需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	投标文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥4,951,348.70元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目（445300-201708-301002-0002  ）技术商务打分表
                                                                                                            评委签名：

	                                                                                                      投标单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优：5-4分；良：3-2分；差：1分。
	5
	

	技术响应情况
	对招标文件中主要设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得14分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；扣至0分为止。
	14
	

	施工组织计划方案
	方案可行、工期进度合理、专业人员配备齐全、安全组织措施可行、物料供应合理。根据各投标人的施工组织计划方案作横向对比，优：5-4分；良：3-2分；差：1-0分。
	5
	

	设计方案
	各投标人提供的清单，招标内容装饰装修平面设计施工图、实验室台柜施工图、给排水施工图、电器照明施工及系统图、通风空调施工及系统图、供气系统施工及系统图等施工图设计合理规范功能齐全，提供部分实验室房间及走廊效果图；根据各投标人的设计方案作横向对比，优：10-8分；良：7-4分；差：3-0。
	10
	

	售后服务承诺措施
	各设备的维修保养措施较好、售后服务承诺方案合理，根据各投标人提供的售后服务承诺措施作横向对比，优：3分；良：2分；差：1-0分。
	3
	

	售后服务能力
	投标人设有售后服务点，在广东省内的得3分，在广东省外的得1分，其他情况不得分。
注：本项最多得3分。提供房产证明或营业执照或租赁合同复印件并加盖公章。原件核查，否则不得分。
	3
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	

	企业业绩
	1.投标人2014年1月1日以来完成实验室台柜或通风系统同类业绩：

①合同额≥450万元，每提供一份得2分；
②合同额<450万元，每提供一份得1分；
注：本项最多得10分。提供中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章，时间以验收报告时间为准。原件核查，否则不得分。
	10
	

	管理认证体系
	1.投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且三项认证内容涵盖实验室设备、通风设备两项认证内容，每提供一份得1分，满分3分；

注：本项最多得3分。提供认证证书复印件并加盖公章。原件核查，否则不得分。
	3
	

	企业获奖
	1.投标人获得省级或以上土木建筑学会科学技术奖励证书，且证书针对实验室建设内容的，得2分；

2.投标人获得省级或以上工法证书，且证书针对实验室建设内容，得2分；

注：本项最多得4分。提供获奖证书复印件并加盖公章。原件核查，否则不得分。
	4
	

	专业技术人员
	项目技术负责人具备一级注册建造师（机电工程专业）的，得4分，具备二级注册建造师（机电工程专业）的，得2分；同时具备高级工程师证的，得2分。
注：本项最多得6分。提供相关证书、近3个月内出具的社保证明复印件并加盖公章。原件核查，否则不得分。
	6
	

	专利证书
	1.投标人提供企业与本项目相关（针对实验室建设）专利证书的，每项得0.5分，最多得4分；（注：本项最多得4分。提供专利证书复印件并加盖公章。原件核查，否则不得分。
	4
	

	合            计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况
项目名称：云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目 
项目预算金额：¥4,951,348.70元
项目概况：该项目占地面积为478.72m² ,总建筑面积为2500.00 m² 。其中首层面积为467.62 m²，二～四层面积共1371.48 m²，五层面积为363.15 m²，天面层面积为29.88 m²。地上5层，地下1层，室外地坪至屋面高度为21.95m。首层为大堂、对外窗口及辅助用房，层高5.0m；二层为试验室及辅助用办公室，层高4.05m；三～五层为检验室，层高4.05m；普通区域装修设计吊顶高度分别为：2.8m、2.6mm；洁净室设在三层，建筑面积约210 m²，吊顶高度2.4m。
项目采购内容：云浮市食品安全检验楼洁净室系统、实验室通风空调系统、实验室装修、强电、弱电、给排水工程及实验室配套设备。（具体详见图纸）。

本项目招标文件已经过专家论证。

项目需求一览表
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目需求汇总

	一
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备

	1.1
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区装修）

	1.2
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（洁净区装修）

	1.3
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区安装）

	1.4
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（洁净区安装）

	二
	实验室设备和实险台柜

	2.1
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（普通区）

	2.2
	云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（洁净区）


	1.1云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区装修）

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	一层
	
	
	

	1
	冷轧钢板单扇门M3
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M3
2.门框或扇外围尺寸:1060*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	8.00 

	2
	样品接收窗
	1.骨架、边框材料种类、规格:15厘加班打底，面贴80mm不锈钢框
2.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
3.10mm钢化防火玻璃
4.按图纸及规范综合考虑
	m2
	8.46 

	3
	样品接收窗窗台板
	1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆
2.窗台板材质、规格、颜色:大理石
3.底部阻燃夹板结构
	m2
	1.32 

	4
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.窗帘盒基层材质、规格:12mm厚夹板窗帘盒
2.窗帘盒面层材质、规格:4mm厚铝塑板  
3.窗帘轨规格:铝合金单轨
4.按图纸及规范综合考虑
	m
	15.20 

	5
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5
2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2
3.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖
	m2
	288.69 

	6
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1：2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:800*100块料踢脚
	m2
	21.74 

	7
	波打线
	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm1:2.5水泥砂浆
2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1：2
3.面层材料品种、规格、颜色:150宽瓷砖波打线
	m2
	15.58 

	8
	块料墙面
	1.墙体类型:内墙
2.安装方式:湿挂
3.挂件:Ф6竖钢筋、膨胀螺栓、不锈钢丝等
4.结合层材料品种、规格:30厚，1:2.5水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:600*1200墙面砖
	m2
	120.12 

	9
	窗台石
	1.墙体类型:内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石瓷砖
	m2
	1.10 

	10
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板,0.8mm厚
	m2
	222.94 

	11
	造型石膏板吊顶（造型）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.跌级部分用12厘阻燃夹板打底，面贴石膏板
4.面层材料品种、规格:石膏板
	m2
	59.50 

	12
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	486.95 

	13
	抹灰面油漆
	1.基层类型:石膏板/天棚
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	75.67 

	
	二层
	
	
	

	14
	冷轧钢板单扇门M3
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M3
2.门框或扇外围尺寸:1060*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	9.00 

	15
	冷轧钢板双扇门M1
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M1
2.门框或扇外围尺寸:1660*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	3.00 

	16
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.窗帘盒基层材质、规格:12mm厚夹板窗帘盒
2.窗帘盒面层材质、规格:4mm厚铝塑板  
3.窗帘轨规格:铝合金单轨
4.按图纸及规范综合考虑
	m
	31.80 

	17
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5
2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2
3.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖
	m2
	327.46 

	18
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1：2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:800*100块料踢脚
	m2
	27.09 

	19
	波打线
	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm1:2.5水泥砂浆
2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1：2
3.面层材料品种、规格、颜色:150宽瓷砖波打线
	m2
	10.70 

	20
	窗台石
	1.墙体类型:内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石瓷砖
	m2
	2.49 

	21
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板,0.8mm厚
	m2
	338.18 

	22
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	629.78 

	
	三层
	
	
	

	23
	冷轧钢板双扇门M1
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M1
2.门框或扇外围尺寸:1660*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	2.00 

	24
	冷轧钢板子母门M2
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板子母门M2
2.门框或扇外围尺寸:1360*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	10.00 

	本页小计

	25
	C-2窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-2
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 1200*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm防火玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	1.00 

	26
	C-1窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-1
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 2000*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	3.00 

	27
	彩钢板窗套
	1.框材质、外围尺寸:50mm铝合金窗框，包边收口
	m2
	3.25 

	28
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.窗帘盒基层材质、规格:12mm厚夹板窗帘盒
2.窗帘盒面层材质、规格:4mm厚铝塑板  
3.窗帘轨规格:铝合金单轨
4.按图纸及规范综合考虑
	m
	8.36 

	29
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5
2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2
3.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖
	m2
	14.60 

	30
	自流坪楼地面
	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆1mm
	m2
	151.30 

	31
	橡胶板卷材楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材  2.0mm厚
	m2
	151.30 

	32
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1：2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:800*100块料踢脚
	m2
	3.19 

	33
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 1:2：8水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.8水泥石灰砂浆
	m2
	99.94 

	34
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm彩钢板（硫氧镁无机防火板夹芯板，表面钢板>0.5m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理）
	m2
	115.89 

	35
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板,0.8mm厚
	m2
	151.25 

	36
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	114.54 

	37
	R45°铝合金弧形角线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线
	m
	144.84 

	38
	金属踢脚线
	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边边踢脚线
	m
	92.84 

	39
	R90°铝合金转角柱
	1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱
	m
	144.84 

	
	四层
	
	
	

	40
	冷轧钢板子母门M2
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板子母门M2
2.门框或扇外围尺寸:1360*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	3.00 

	41
	冷轧钢板单扇门M3
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M3
2.门框或扇外围尺寸:1060*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	2.00 

	42
	C-1窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-1
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 2000*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	3.00 

	43
	C-2窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-2
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 1200*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm防火玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	4.00 

	44
	彩钢板窗套
	1.框材质、外围尺寸:50mm铝合金窗框，包边收口
	m2
	5.50 

	45
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.窗帘盒基层材质、规格:12mm厚夹板窗帘盒
2.窗帘盒面层材质、规格:4mm厚铝塑板  
3.窗帘轨规格:铝合金单轨
4.按图纸及规范综合考虑
	m
	14.50 

	46
	自流坪楼地面
	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆1mm
	m2
	345.71 

	47
	橡胶板卷材楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材  2.0mm厚
	m2
	345.71 

	48
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1：2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:800*100块料踢脚
	m2
	6.26 

	49
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm彩钢板（硫氧镁无机防火板夹芯板，表面钢板>0.5m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理）
	m2
	295.07 

	50
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板,0.8mm厚
	m2
	342.50 

	51
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	126.60 

	52
	R45°铝合金弧形角线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线
	m
	373.39 

	53
	金属踢脚线
	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边边踢脚线
	m
	238.59 

	54
	R90°铝合金转角柱
	1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱
	m
	15.60 

	
	五层
	
	
	

	55
	冷轧钢板双扇门M1
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M1
2.门框或扇外围尺寸:1660*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	1.00 

	56
	冷轧钢板子母门M2
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板子母门M2
2.门框或扇外围尺寸:1360*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	2.00 

	57
	冷轧钢板单扇门M3
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M3
2.门框或扇外围尺寸:1060*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	5.00 

	58
	C-1窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-1
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 2000*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	4.00 

	59
	C-2窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-2
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 1200*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm防火玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	1.00 

	60
	彩钢板窗套
	1.框材质、外围尺寸:50mm铝合金窗框，包边收口
	m2
	3.00 

	61
	自流坪楼地面
	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆1mm
	m2
	254.24 

	62
	橡胶板卷材楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材  2.0mm厚
	m2
	254.24 

	63
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1：2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:800*100块料踢脚
	m2
	4.30 

	64
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm彩钢板（硫氧镁无机防火板夹芯板，表面钢板>0.5m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理）
	m2
	238.29 

	65
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板,0.8mm厚
	m2
	254.24 

	66
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍
	m2
	86.93 

	67
	R45°铝合金弧形角线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线
	m
	250.35 

	68
	金属踢脚线
	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边边踢脚线
	m
	146.35 

	69
	R90°铝合金转角柱
	1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱
	m
	13.00 


	1.2云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（洁净区装修）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	三层洁净区
	
	
	

	1
	冷轧钢板双扇门M1
	1.门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门M1
2.门框或扇外围尺寸:1660*2200,1.2厚冷轧钢板，喷涂饰面
3.门框、扇材质:45厚门扇1.0厚镀锌钢板，喷涂饰面
4.视窗:5mm厚钢化玻璃玻璃，30*1.0不锈钢边框
5.五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等
6.门颜色暂定白色
7.按图纸及规范综合考虑
	樘
	1.00 

	2
	手动式自闭式气密单开门
	1.门代号及洞口尺寸:手动式自闭式气密单开门M4
2.门框或扇外围尺寸:1000*2200，50mm铝合金门框
3.门框、扇材质:2.0mm 厚钢板表面烤漆
4.视窗:双层5mm钢化玻璃四角圆角中空窗
5.五金材料:不锈钢执手锁、不锈钢闭门器、门页等
6.按图纸及规范综合考虑
	樘
	20.00 

	3
	C-1窗
	1.窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗C-1
2.框、扇材质:50mm铝合金窗框 2000*1300
3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃
4.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶
5.按图纸及规范综合考虑
	樘
	2.00 

	4
	彩钢板窗套
	1.框材质、外围尺寸:50mm铝合金窗框，包边收口
	m2
	6.00 

	5
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.窗帘盒基层材质、规格:12mm厚夹板窗帘盒
2.窗帘盒面层材质、规格:4mm厚铝塑板  
3.窗帘轨规格:铝合金单轨
4.按图纸及规范综合考虑
	m
	26.00 

	6
	自流坪楼地面
	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆1mm
	m2
	174.90 

	7
	橡胶板卷材楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材  2.0mm厚
	m2
	174.90 

	8
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm彩钢板（硫氧镁无机防火板夹芯板，表面钢板>0.5m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理）
	m2
	329.80 

	9
	吊顶天棚
	1.吊顶天棚
2.U型轻钢龙骨 上人型
3.硫氧镁无机防火板夹芯板50mm厚
	m2
	176.75 

	10
	R45°铝合金弧形角线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线
	m
	337.73 

	11
	金属踢脚线
	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边边踢脚线
	m
	198.53 

	12
	R90°铝合金转角柱
	1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱
	m
	26.40 

	13
	落地传递柜
	1、规格:1500*1500*2000mm，304#不锈钢传递柜
2、箱体采用优质砂光不锈钢板304#(t=2mm)折弯制作，表面处理无焊接痕迹内胆不锈钢SUS304#材质，门采用双层透明玻璃，内部采用圆弧形设计，防止尘埃，容易清理。
3、带风淋自净
4、电磁互锁系统。
5、配按键式控制面板2套，带紫外灭菌功能.
	m2
	3.00 

	14
	传递窗
	1、传递窗600*600
2、箱体采用优质砂光不锈钢板SUS304#(t=2mm)折弯制作，表面处理无焊接痕迹内胆不锈钢304#材质，门采用双层透明玻璃，内部采用圆弧形设计，防止尘埃，容易清理。
3、电磁互锁系统。
4、配按键式控制面板2套，带紫外灭菌功能.
	套
	6.00 


	1.3:云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区安装）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	强电
	
	
	

	
	首层
	
	
	

	1
	配电箱
	名称:配电柜SYJSY
2.配置方式:配电柜配件及规格查看图纸

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	2
	配电箱
	名称:配电箱1AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	3
	配电箱
	名称:配电箱APL1-2
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	4
	配电箱
	名称:配电箱APL1-3
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	5
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	19.00 

	6
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	10.45 

	7
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	421.71 

	8
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	7.78 

	9
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	3.50 

	10
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	27.81 

	11
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	21.26 

	12
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	34.44 

	13
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	4.00 

	14
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	732.97 

	15
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	788.70 

	16
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	17
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	18
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	19
	照明开关
	1.名称:单联双控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	20
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	1.00 

	21
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	53.00 

	22
	插座
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	5.00 

	23
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	144.00 

	24
	普通灯具
	1.名称:筒灯
2.规格:200V 
	套
	42.00 

	25
	荧光灯
	1.名称:洁净防尘灯
2.规格:220V 3*28W
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	27.00 

	
	二层
	
	
	

	26
	配电箱
	名称:配电箱2AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	27
	配电箱
	名称:配电箱APL2-1
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	28
	配电箱
	名称:配电箱APL2-2
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	29
	配电箱
	名称:配电箱APL2-3
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	30
	配电箱
	名称:配电箱APL2-4
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	31
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	18.00 

	32
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	9.00 

	33
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	665.79 

	34
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	7.49 

	35
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	6.50 

	36
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	28.41 

	37
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	19.07 

	38
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	12.93 

	39
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	18.47 

	40
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	12.05 

	41
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	4.00 

	42
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	616.02 

	43
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	1144.95 

	44
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	2.00 

	45
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	10.00 

	46
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	3.00 

	47
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	5.00 

	48
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	104.00 

	49
	插座
	1.名称:空调插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	5.00 

	50
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	178.00 

	51
	荧光灯
	1.名称:洁净防尘灯
2.规格:220V 3*28W
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	49.00 

	
	三层（不含洁净区）
	
	
	

	52
	配电箱
	名称:配电箱APL3-1
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	53
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	18.00 

	54
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	9.90 

	55
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	240.54 

	56
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	9.04 

	57
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	5.00 

	58
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	26.88 

	59
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	12.27 

	60
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	61
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	289.40 

	62
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	440.64 

	63
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	64
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	3.00 

	65
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	12.00 

	66
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	5.00 

	67
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	7.00 

	68
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	53.00 

	69
	荧光灯
	1.名称:单管荧光灯
2.型号:吸顶式 单管
3.规格:220V 36W
	套
	1.00 

	70
	荧光灯
	1.名称:洁净防尘灯
2.规格:220V 3*28W
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	25.00 

	
	四层
	
	
	

	71
	配电箱
	名称:配电箱4AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	72
	配电箱
	名称:配电箱APL4-1
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	73
	配电箱
	名称:配电箱APL4-2
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	74
	配电箱
	名称:配电箱APL4-3
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	75
	配电箱
	名称:配电箱APL4-4
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	76
	配电箱
	名称:配电箱APL4-5
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	77
	配电箱
	名称:配电箱APL4-6
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	78
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	18.00 

	79
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	9.90 

	80
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	351.44 

	81
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	162.88 

	82
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	18.50 

	83
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*120+1*70
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	32.56 

	84
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*35+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	47.74 

	85
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	17.79 

	86
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	17.16 

	87
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	37.33 

	88
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	19.36 

	89
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	6.00 

	90
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式120mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	91
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	629.17 

	92
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	605.58 

	93
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-6
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	502.77 

	94
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	6.00 

	95
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	6.00 

	96
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	97
	接线箱
	1.名称:设备动力箱（单相）
2.规格:DZ47LE-D32A/2P
3.安装高度:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	1.00 

	98
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	15.00 

	99
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	11.00 

	100
	插座
	1.名称:空调插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	2.00 

	101
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:16A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	4.00 

	102
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	118.00 

	103
	荧光灯
	1.名称:洁净防尘灯
2.规格:220V 3*28W
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	62.00 

	104
	专用接地
	1.名称:专用接地
2.规格:接地电阻≤4欧
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	1.00 

	
	五层
	
	
	

	104
	配电箱
	名称:配电箱5AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	105
	配电箱
	名称:配电箱APL5-1
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	106
	配电箱
	名称:配电箱APL5-2
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	107
	配电箱
	名称:配电箱APL5-3
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	108
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	25.00 

	109
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	13.75 

	110
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	310.30 

	111
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	162.31 

	112
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	10.00 

	113
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*70+1*35
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	36.71 

	114
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*35+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	22.06 

	115
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	17.33 

	116
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	35.03 

	117
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	118
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式120mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	119
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	408.00 

	120
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	659.28 

	121
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-6
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	451.41 

	122
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	6.00 

	123
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	7.00 

	124
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	1.00 

	125
	接线箱
	1.名称:设备动力箱（单相）
2.规格:DZ47LE-D32A/2P
3.安装高度:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	1.00 

	126
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	14.00 

	127
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	14.00 

	128
	插座
	1.名称:空调插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	3.00 

	129
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:16A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	3.00 

	130
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	90.00 

	131
	荧光灯
	1.名称:洁净防尘灯
2.规格:220V 3*28W
3.安装形式:嵌入式安装
	套
	41.00 

	
	
	
	
	

	132
	配电箱
	名称:配电箱6AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	133
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:200*100
	m
	5.00 

	134
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	2.50 

	135
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	16.10 

	136
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	4.00 

	137
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*50+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	41.00 

	138
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	10.10 

	139
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	22.51 

	140
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	141
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	1.00 

	142
	送配电装置系统
	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)
	系统
	1.00 

	
	弱电
	
	
	

	
	首层
	
	
	

	143
	配线架
	1.名称:综合布线配线架
2.规格:24口
3.安装方式:综合考虑
	个
	1.00 

	144
	交换机
	1.名称:网络交换机
2.规格:100兆/24口
3.安装方式:综合考虑
	台
	1.00 

	145
	交换机
	1.名称:语音程控交换机
2.规格:8位电话交换机
3.安装方式:综合考虑
	台
	1.00 

	146
	插箱、机柜
	1.名称:机柜
2.规格:18U
	台
	1.00 

	147
	配线架
	1.名称:理线架
2.规格:1U
3.安装方式:综合考虑
	个
	3.00 

	148
	光纤束、光缆外护套
	1.规格:六芯多模光纤
2.安装方式:管内/线槽穿线
	m
	15.00 

	149
	大对数电缆
	1.规格:3类大对数线缆
2.线缆对数:25对内
3.敷设方式:管内/线槽穿线
	m
	15.00 

	150
	光纤测试
	1.测试内容:光纤测试
	链路
	1.00 

	151
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:100*50
	m
	25.00 

	152
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:50*50
	m
	3.00 

	153
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	8.40 

	154
	跳线
	1.名称:跳线连接
2.类别:六类非屏蔽跳线
	条
	15.00 

	155
	信息插座
	1.名称:网络插座
2.规格:单口
3.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	10.00 

	156
	信息插座
	1.名称:电话插座（单口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	2.00 

	157
	信息插座
	1.名称:电话插座（双口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	158
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	125.00 

	159
	双绞线缆
	1.名称:网络配线
2.规格:UTP4-CAT6
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	272.82 

	160
	双绞线缆
	1.名称:电话配线
2.规格:HYV-4*0.5
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	58.58 

	161
	接线盒
	1、接线盒暗装
	个
	13.00 

	162
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
	链路
	15.00 

	
	二层
	
	
	

	163
	配线架
	1.名称:综合布线配线架
2.规格:24口
3.安装方式:综合考虑
	个
	2.00 

	164
	交换机
	1.名称:网络交换机
2.规格:100兆/24口
3.安装方式:综合考虑
	台
	2.00 

	165
	交换机
	1.名称:语音程控交换机
2.规格:8位电话交换机
3.安装方式:综合考虑
	台
	1.00 

	166
	插箱、机柜
	1.名称:机柜
2.规格:18U
	台
	1.00 

	167
	配线架
	1.名称:理线架
2.规格:1U
3.安装方式:综合考虑
	个
	5.00 

	168
	光纤束、光缆外护套
	1.规格:六芯多模光纤
2.安装方式:管内/线槽穿线
	m
	30.00 

	169
	大对数电缆
	1.规格:3类大对数线缆
2.线缆对数:25对内
3.敷设方式:管内/线槽穿线
	m
	30.00 

	170
	光纤测试
	1.测试内容:光纤测试
	链路
	1.00 

	171
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:100*50
	m
	22.00 

	172
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:50*50
	m
	5.00 

	173
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	8.10 

	174
	跳线
	1.名称:跳线连接
2.类别:六类非屏蔽跳线
	条
	42.00 

	175
	信息插座
	1.名称:网络插座
2.规格:单口
3.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	31.00 

	176
	信息插座
	1.名称:电话插座（单口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	3.00 

	177
	信息插座
	1.名称:电话插座（双口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	4.00 

	178
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	441.53 

	179
	双绞线缆
	1.名称:网络配线
2.规格:UTP4-CAT6
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	820.32 

	180
	双绞线缆
	1.名称:电话配线
2.规格:HYV-4*0.5
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	165.01 

	181
	接线盒
	1、接线盒暗装
	个
	38.00 

	182
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
	链路
	42.00 

	
	三层（不含洁净区）
	
	
	

	183
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:50*50
	m
	5.00 

	184
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	1.50 

	185
	跳线
	1.名称:跳线连接
2.类别:六类非屏蔽跳线
	条
	2.00 

	186
	信息插座
	1.名称:网络插座
2.规格:单口
3.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	187
	信息插座
	1.名称:电话插座（单口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	188
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	17.83 

	189
	双绞线缆
	1.名称:网络配线
2.规格:UTP4-CAT6
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	26.00 

	190
	双绞线缆
	1.名称:电话配线
2.规格:HYV-4*0.5
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	24.99 

	191
	接线盒
	1、接线盒暗装
	个
	5.00 

	192
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
	链路
	2.00 

	
	四层
	
	
	

	193
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:50*50
	m
	5.00 

	194
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	1.50 

	195
	跳线
	1.名称:跳线连接
2.类别:六类非屏蔽跳线
	条
	2.00 

	196
	信息插座
	1.名称:网络插座
2.规格:单口
3.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	197
	信息插座
	1.名称:电话插座（单口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	198
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	8.85 

	199
	双绞线缆
	1.名称:网络配线
2.规格:UTP4-CAT6
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	26.00 

	200
	双绞线缆
	1.名称:电话配线
2.规格:HYV-4*0.5
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	29.00 

	201
	接线盒
	1、接线盒暗装
	个
	4.00 

	202
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
	链路
	2.00 

	
	五层
	
	
	

	203
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:50*50
	m
	5.00 

	204
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	1.50 

	205
	跳线
	1.名称:跳线连接
2.类别:六类非屏蔽跳线
	条
	2.00 

	206
	信息插座
	1.名称:网络插座
2.规格:单口
3.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	207
	信息插座
	1.名称:电话插座（单口）
2.安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m或桌面安装
	个
	1.00 

	208
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	9.17 

	209
	双绞线缆
	1.名称:网络配线
2.规格:UTP4-CAT6
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	30.00 

	210
	双绞线缆
	1.名称:电话配线
2.规格:HYV-4*0.5
3.敷设方式:穿管/线槽
	m
	33.00 

	211
	接线盒
	1、接线盒暗装
	个
	4.00 

	212
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
	链路
	2.00 

	
	给排水
	
	
	

	
	三层（除去洁净区）
	
	
	

	213
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	25.00 

	214
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	5.00 

	215
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN32
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	24.86 

	216
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN40
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	6.00 

	217
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN75
4.连接形式:粘接
	m
	26.00 

	218
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN50
4.连接形式:粘接
	m
	3.22 

	219
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	7.00 

	220
	水表
	1.安装部位(室内外):室内
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:卡接
	个
	1.00 

	221
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接
	个
	1.00 

	222
	给、排水附(配)件
	1.地漏安装
2、材质:不锈钢
	个
	3.00 

	223
	给、排水附(配)件
	1.材质:塑料扫除口
2.型号、规格:DN50
	个
	1.00 

	224
	套管
	1.名称、类型:套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100 以内
	个
	6.00 

	225
	管道支架
	1.材质:角钢
2.除锈:轻锈
3.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	13.02 

	226
	开孔(打洞)
	1.部位:楼板
2.打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙
3.洞尺寸:Φ100mm以内
	个
	6.00 

	
	四层
	
	
	

	227
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	12.00 

	228
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	25.00 

	229
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN40
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	2.00 

	230
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN75
4.连接形式:粘接
	m
	1.00 

	231
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN50
4.连接形式:粘接
	m
	5.00 

	232
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	1.00 

	233
	水表
	1.安装部位(室内外):室内
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:卡接
	个
	1.00 

	234
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接
	个
	1.00 

	235
	给、排水附(配)件
	1.地漏安装
2、材质:不锈钢
	个
	1.00 

	236
	套管
	1.名称、类型:套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100 以内
	个
	2.00 

	237
	管道支架
	1.材质:角钢
2.除锈:轻锈
3.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	4.35 

	238
	开孔(打洞)
	1.部位:楼板
2.打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙
3.洞尺寸:Φ100mm以内
	个
	2.00 

	
	五层
	
	
	

	239
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	32.33 

	240
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	22.00 

	241
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN32
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	13.00 

	242
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN40
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	16.00 

	243
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN75
4.连接形式:粘接
	m
	32.63 

	244
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN50
4.连接形式:粘接
	m
	8.06 

	245
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	12.00 

	246
	水表
	1.安装部位(室内外):室内
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:卡接
	个
	1.00 

	247
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接
	个
	1.00 

	248
	给、排水附(配)件
	1.地漏安装
2、材质:不锈钢
	个
	5.00 

	249
	给、排水附(配)件
	1.材质:塑料扫除口
2.型号、规格:DN50
	个
	2.00 

	250
	给、排水附(配)件
	1.材质:塑料扫除口
2.型号、规格:DN75
	个
	1.00 

	251
	套管
	1.名称、类型:套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100 以内
	个
	10.00 

	252
	管道支架
	1.材质:角钢
2.除锈:轻锈
3.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	14.30 

	253
	开孔(打洞)
	1.部位:楼板
2.打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙
3.洞尺寸:Φ100mm以内
	个
	10.00 

	
	通风空调设备
	
	
	

	
	设备工程
	
	
	

	254
	离心式通风机
	1.名称:玻璃钢离心风机
2.型号:F4-72-7C
3.电机功率:380V/5.5KW
4.风量:11400MH
5.全压:1100Pa
6.转速:1250rmp
7、减震器安装
	台
	1.00 

	255
	离心式通风机
	1.名称:玻璃钢离心风机
2.型号:F4-72-6A
3.电机功率:380V/4.0KW
4.风量:8200/6900CMH
5.全压:1000Pa
6.转速:1450rmp
7、减震器安装
	台
	2.00 

	256
	离心式通风机
	1.名称:玻璃钢离心风机
2.型号:F4-72-5A
3.电机功率:380V/2.2KW
4.风量:5600CMH
5.全压:650Pa
6.转速:1450rmp
7、减震器安装
	台
	1.00 

	257
	酸雾净化塔
	1.名称:酸雾净化塔
2.型号:SB-1200
3.处理风量:12000m3/h
4.塔阻力:450Pa
5.总重:1140KG
6.材质：PP
	台
	2.00 

	258
	酸雾净化塔
	1.名称:酸雾净化塔
2.型号:SB-1500
3.处理风量:15000m3/h
4.塔阻力:450Pa
5.总重:1500KG
6.材质：PP
	台
	1.00 

	259
	除尘设备
	1.名称:活性炭净化箱
2.处理风量:5600m3/h
3.塔阻力:小于500Pa
4.总重:400KG
	台
	1.00 

	260
	离心式通风机
	1.名称:箱式离心排风机
2.处理风量:L=3000m3/h
3.静压:240pa
4.电机功率:1.5KW
5、减震器安装
	台
	1.00 

	261
	全新风风冷管道式机组
	1.名称:全新风风冷管道式机组
2.风量:1850m3/h
3.制冷量:19.50kW
4.机外静压:150Pa
5.电机功率:220V/0.55kw
	台
	2.00 

	262
	全新风风冷管道式机组
	1.名称:全新风风冷管道式机组
2.风量:1850m3/h
3.制冷量:19.50kW
4.机外静压:200Pa
5.电机功率:220V/0.55kw
	台
	2.00 

	263
	全新风风冷管道式机组
	1.名称:全新风风冷管道式机组
2.风量:2450m3/h
3.制冷量:25.50kW
4.机外静压:150Pa
5.电机功率:220V/0.75kw
	台
	2.00 

	264
	轴流通风机
	1.名称:防爆玻璃钢斜流风机 
2.型号:FSJG-3.0f
3.电机功率:220V/0.12KW
4.风量:1800m3/h，150Pa
	台
	1.00 

	265
	轴流通风机
	1.名称:防爆玻璃钢斜流风机
2.型号:FSJG-3.0f
3.电机功率:220V/0.12KW
4.风量:1300m3/h，230Pa
	台
	1.00 

	266
	风扇
	1.名称:排气扇
2.型号:HQS150
3.风量:150CMH
4.功率:18.5w
	台
	3.00 

	267
	风扇
	1.名称:排气扇
2.型号:HQS270
3.风量:270CMH
4.功率:30w
	台
	18.00 

	268
	风扇
	1.名称:排气扇
2.型号:HQS420
3.风量:420CMH
4.功率:43w
	台
	4.00 

	269
	轴流通风机
	1.名称:同轴管道风机
2.风量:800CMH,150Pa
3.功率:220V/170W
	台
	3.00 

	270
	空调器
	1.名称:挂壁式分体空调
2.规格:1P 单冷型
3.制冷量:2.6KW
	台
	8.00 

	271
	空调器
	1.名称:挂壁式分体空调
2.规格:1.5P 单冷型
3.制冷量:3.5KW
	台
	7.00 

	272
	空调器
	1.名称:天花式分体空调
2.规格:2P 单冷型
3.制冷量:5.6KW
	台
	20.00 

	273
	空调器
	1.名称:天花式分体空调
2.规格:3P 单冷型
3.制冷量:7.2KW
	台
	11.00 

	274
	消声器
	1.名称:消声弯头
2.规格、型号:箱体PP材质，内衬消声棉及加固钢丝网
3.接管尺寸:500*500
	个
	1.00 

	275
	消声器
	1.名称:消声器
2.规格:箱体PP材质，内衬消声棉及加固钢丝网
3.接管尺寸:600*500
	个
	1.00 

	276
	消声器
	1.名称:消声器
2.规格:箱体PP材质，内衬消声棉及加固钢丝网
3.接管尺寸:600*600
	个
	1.00 

	277
	铝板伞形风帽
	1.名称:风机防雨帽
2.规格:与排风机配套
	个
	4.00 

	278
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:风机进出风口
2.型号:与排风机配套
	个
	8.00 

	279
	柔性接口
	1.名称:风机软接
2.规格:与设备排风机配套，帆布材质
	m2
	10.00 

	280
	柔性接口
	1.名称:风机软接
2.规格:与设备排风机配套，帆布材质
	m2
	18.00 

	
	安装工程
	
	
	

	281
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.规格:400*400、铝合金材质、带防虫网
	个
	2.00 

	282
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.规格:1500*600、铝合金材质、带防虫网
	个
	6.00 

	283
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:方形散流器
2.规格:600*600
3.喉部尺寸:530*530、带人字闸
	个
	22.00 

	284
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:方形散流器
2.规格:400*400
3.喉部尺寸:330*330、带人字闸
	个
	1.00 

	285
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300，带人字闸
	个
	9.00 

	286
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:400*400，带人字闸
	个
	2.00 

	287
	碳钢阀门
	1.名称:变风量电动调风阀
2.材质:PP材质
3.型号、规格:Φ315mm，快速执行器，0-90°调节
	个
	11.00 

	288
	碳钢阀门
	1.名称:变风量电动调风阀
2.材质:PP材质
3.型号、规格:Φ350mm，快速执行器，0-90°调节
	个
	2.00 

	289
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火调节阀
2.规格:600*500，钢制静电喷涂
	个
	2.00 

	290
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火调节阀
2.规格:500*500，钢制静电喷涂
	个
	1.00 

	291
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火调节阀
2.规格:400*400，钢制静电喷涂
	个
	1.00 

	292
	电动调节阀执行机构
	1.名称:PVC电动调节风阀
2.规格:φ315，PVC材质
	个
	1.00 

	293
	电动调节阀执行机构
	1.名称:PVC电动调节风阀
2.规格:φ250，PVC材质
	个
	2.00 

	294
	电动调节阀执行机构
	1.名称:PVC电动调节风阀
2.规格:φ200，PVC材质
	个
	3.00 

	295
	电动调节阀执行机构
	1.名称:PVC电动调节风阀
2.规格:φ160，PVC材质
	个
	4.00 

	296
	电动调节阀执行机构
	1.名称:PVC电动调节风阀
2.规格:φ110，PVC材质
	个
	3.00 

	297
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:160*160，钢制静电喷涂
	个
	7.00 

	298
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:200*200，钢制静电喷涂
	个
	2.00 

	299
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:250*200，钢制静电喷涂
	个
	7.00 

	300
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:320*200，钢制静电喷涂
	个
	1.00 

	301
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:500*200，钢制静电喷涂
	个
	4.00 

	302
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:500*250，钢制静电喷涂
	个
	1.00 

	303
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:600*200，钢制静电喷涂
	个
	2.00 

	304
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ110
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	60.27 

	305
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ160
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	77.22 

	306
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ200
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	34.00 

	307
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ250
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	23.27 

	308
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ315
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	4.72 

	309
	塑料通风管道
	1.名称:PVC圆形通风管道
2.规格:阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材φ350
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	4.00 

	310
	塑料通风管道
	1.名称:PVC方形通风管道及弯头
b≤800
2.规格:阻燃性能硬聚丙乙烯PP板材
3.支、吊架圆管采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管
4.板材厚度:4mm
	m2
	277.00 

	311
	碳钢通风管道 
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑
4.板材厚度:0.6mm
5.风管支架制作安装，除锈、刷油、防腐
6.材质符合国家环保要求
	m2
	103.54 

	312
	碳钢通风管道 
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑
4.板材厚度:0.75mm
5.风管支架制作安装，除锈、刷油、防腐
6.材质符合国家环保要求
	m2
	45.00 

	313
	管道绝热
	1.风管保温
2.B1级闭孔橡塑隔热保温材料  δ=25mm
	m3
	85.58 

	314
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格:Φ6.35mm、含橡塑抗凝保温管套
	m
	255.37 

	315
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格:Ф9.530mm、含橡塑抗凝保温管套
	m
	160.53 

	316
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格:Ф12.7mm、含橡塑抗凝保温管套
	m
	408.85 

	317
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格:Ф15.88mm、含橡塑抗凝保温管套
	m
	96.00 

	318
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格:Ф19.05mm、含橡塑抗凝保温管套
	m
	216.23 

	319
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:UPVC DN20
4.橡塑保温管套（δ=20mm)
	m
	303.39 

	320
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:UPVC DN32
4.橡塑保温管套（δ=20mm)
	m
	48.00 

	321
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	15.00 

	322
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	15.00 

	323
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:UPVC排水管
3.材质、规格:DN50
	m
	12.38 

	324
	管道绝热
	1.绝热材料品种:铝板（楼面保温保护层）
2.绝热厚度:δ=0.5mm
	m2
	76.00 

	
	电控工程
	
	
	

	325
	控制箱
	名称:排风机控制箱 PFK-01
2.所含配件:变频器 4.0kw，变频器 5.5kw，PLC程序控制器，以太网口1个、3个RS485、1个RJ45 8DI 6本地0~10V输入 2本地0~10V输出，WINDOWS操作系统运行，TCP/IP通讯转换模块，风压变送器，空气开关、交流接触器、继电器等，线路、开关按钮等，控制箱体（安装在屋面）

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	326
	控制箱
	名称:排风机控制箱 PFK-02
2.所含配件:变频器 2.2kw，变频器 5.5kw，PLC程序控制器，以太网口1个、3个RS485、1个RJ45 8DI 6本地0~10V输入 2本地0~10V输出，WINDOWS操作系统运行，TCP/IP通讯转换模块，风压变送器，空气开关、交流接触器、继电器等，线路、开关按钮等，控制箱体（安装在屋面）

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	327
	配电箱
	名称:TFK-01
2.所含配件:空气开关、交流接触器、时间继电器线路、开关按钮、、控制箱体

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	328
	照明开关
	1.名称:翘板开关
	个
	30.00 

	329
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVSP-2*1.0
	m
	280.00 

	330
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVV-2*1.0
	m
	65.58 

	331
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-2*1.0
	m
	65.58 

	332
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-3*1.0
	m
	1230.00 

	333
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-4*1.0
	m
	65.58 

	334
	双绞线缆
	1.名称:网络线
2.敷设方式:穿管/线槽
	m
	60.00 

	335
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-3x2.5
	m
	132.00 

	336
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-4*4
	m
	136.00 

	337
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-4*6
	m
	15.75 

	338
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	303.23 

	339
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:DN25mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	28.42 

	340
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:150*75
	m
	51.00 

	341
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:150*50
	m
	93.17 

	342
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	35.00 

	
	其它
	
	
	

	343
	橡胶减震垫
	1、橡胶减震器安装
	m
	52.00 

	344
	设备基础
	1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.模板制作安装
	m3
	15.00 

	345
	通风工程检测、调试
	
	系统
	1.00 


	1.4云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（洁净区安装）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	强电
	
	
	

	1
	配电箱
	名称:配电箱3AP
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	2
	配电箱
	名称:配电箱APL3-2
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	3
	配电箱
	名称:配电箱APL3-3
2.规格:悬挂嵌入式(半周长1m以内)

(按设计图要求）
	台
	1.00 

	4
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	352.02 

	5
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	100.83 

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	22.00 

	7
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*120+1*70
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	30.51 

	8
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	37.05 

	9
	电力电缆
	1.名称:铜芯电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设
	m
	27.82 

	10
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式35mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	4.00 

	11
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:干包式120mm2以下
3.安装部位:户内
	个
	2.00 

	12
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	766.36 

	13
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-4.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	375.81 

	14
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BVV-6
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
	m
	329.49 

	15
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	9.00 

	16
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	8.00 

	17
	照明开关
	1.名称:单联双控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m嵌墙安装
	个
	4.00 

	18
	照明开关
	1.名称:紫外线灯定时开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:1.3m
	个
	1.00 

	19
	出线位
	1.名称:出线位
2.规格:10A 220V
3.安装方式:天花/地面上
	个
	3.00 

	20
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	59.00 

	21
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:16A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	12.00 

	22
	插座
	1.名称:空调插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	6.00 

	23
	接线盒
	1.名称:防爆插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:按图施工，实际情况现场考虑
	个
	163.00 

	24
	荧光灯
	1.名称:600*300洁净灯盘
2.型号:吸顶式 双管
3.规格:220V 2*14W
4.安装形式:吸顶安装
	套
	5.00 

	25
	荧光灯
	1.名称:600*300洁净灯盘(带应急）
2.型号:吸顶式 双管
3.规格:200V 2*14W，供电时间不少于60min
4.安装形式:吸顶安装
	套
	9.00 

	26
	荧光灯
	1.名称:1200*300洁净灯盘
2.型号:吸顶式 双管
3.规格:220V 2*28W
4.安装形式:吸顶安装
	套
	14.00 

	27
	荧光灯
	1.名称:1200*300洁净灯盘(带应急）
2.型号:吸顶式 双管
3.规格:200V 2*28W，供电时间不少于60min
4.安装形式:吸顶安装
	套
	10.00 

	28
	医疗专用灯
	1.名称:单管紫外线杀菌灯
2.规格:220V 20W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	14.00 

	29
	医疗专用灯
	1.名称:单管紫外线杀菌灯
2.规格:220V 40W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	22.00 

	
	给排水
	
	
	

	30
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗
	m
	16.00 

	31
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PE DN75
4.连接形式:粘接
	m
	22.00 

	32
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	4.00 

	33
	螺纹阀门
	1.类型:防污染止回阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:丝接
	个
	2.00 

	34
	给、排水附(配)件
	1.地漏安装
2、材质:不锈钢
	个
	5.00 

	35
	套管
	1.名称、类型:套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100 以内
	个
	6.00 

	36
	管道支架
	1.材质:角钢
2.除锈:轻锈
3.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	2.50 

	37
	开孔(打洞)
	1.部位:楼板
2.打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙
3.洞尺寸:Φ100mm以内
	个
	6.00 

	
	通风与空调
	
	
	

	
	设备
	
	
	

	38
	冷水机组
	1.名称:小型风冷式冷水机组
2.电源：3Φ/380V/50Hz，制冷量：20Kw，总功率：7kW，冷冻水管径：DN32x2，水流量：1.0l/s，水阻力：60KPa，机外扬程：20mH2O
3.支架符合设计要求
4.含水路阀门配件
	台
	1.00 

	39
	冷水机组
	1.名称:小型风冷式冷水机组
2.电源：3Φ/380V/50Hz，制冷量：40Kw，总功率：13kW，冷冻水管径：DN40x2，水流量：1.9/s，水阻力：60KPa，机外扬程：20mH2O
3.支架符合设计要求
4.含水路阀门配件
	台
	1.00 

	40
	除尘设备
	1.名称:组合式净化空气处理机组（回风型）
2.型号:AHU-01
3.规格:电源：3Φ/380V/50Hz，冷媒：冷冻水，不锈钢框初中效过滤，风量：2700CMH，Q冷=20KW，单表冷，电加热=8.0KW，电加湿=5Kg/h，水流量：1.0l/s，水阻力：16kpa，风机功率：2.2kw ，变频电机，机外静压：800Pa，内置臭氧发生装置
	台
	1.00 

	41
	除尘设备
	1.名称:组合式净化空气处理机组（全新风型）
2.型号:MAU-01
3.电源：3Φ/380V/50Hz，冷媒：冷冻水，不锈钢框初中效过滤，风量：2000CMH，Q冷=40KW，双表冷，电加热=16KW，电加湿=10Kg/h，水流量：1.9/s，水阻力：38kpa，风机功率：2.2kw，变频电机，机外静压：700Pa，内置臭氧发生装置
	台
	1.00 

	42
	离心式通风机
	1.名称:净化型箱式离心风机
2.型号:JP-01
3.规格:电源：3Φ/380V/50Hz，风量L=2000m3/h，机外静压：380pa，电机功率：1.5KW
4、减震器安装
	台
	1.00 

	
	冷水管道
	
	
	

	43
	螺纹阀门
	1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	4.00 

	44
	螺纹阀门
	1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	8.00 

	45
	除污器(过滤器)
	1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN32
	组
	1.00 

	46
	除污器(过滤器)
	1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN40
	组
	1.00 

	47
	软接头(软管)
	1.名称:橡胶软接头
2.规格:DN32
	组
	2.00 

	48
	软接头(软管)
	1.名称:橡胶软接头
2.规格:DN40
	组
	4.00 

	49
	螺纹阀门
	1.名称:电动比例积分三通阀
2.规格:DN32
	个
	1.00 

	50
	螺纹阀门
	1.名称:电动比例积分三通阀
2.规格:DN40
	个
	2.00 

	51
	镀锌钢管
	1、室内镀锌钢管安装(螺纹连接)
2、规格：DN32
3、管道消毒、冲洗
	m
	46.48 

	52
	镀锌钢管
	1、室内镀锌钢管安装(螺纹连接)
2、规格：DN40
3、管道消毒、冲洗
	m
	47.05 

	53
	橡塑保温套管
	1、橡塑保温套管安装
2、规格：DN32 δ=30mm
	m
	46.48 

	54
	橡塑保温套管
	1、橡塑保温套管安装
2、规格：DN40 δ=30mm
	m
	47.05 

	55
	铝板（楼面保温保护层）
	1.绝热材料品种:铝板（楼面保温保护层）
2.绝热厚度:δ=0.5mm
	m3
	8.00 

	56
	塑料管
	1.室内UPVC冷凝水管安装
2.规格:DN32
3.橡塑保温管套（δ=20mm)
	m
	10.00 

	57
	螺纹阀门
	1、自动排气阀安装
2、规格：DN25
	个
	2.00 

	58
	温度仪表
	1.名称:温度计
2.规格:0-100℃
	支
	4.00 

	59
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:0-1.0MPa
	个
	4.00 

	60
	水箱
	1.名称:膨胀水箱
2.型号、规格:0.5m3
	台
	1.00 

	61
	水箱
	1.名称:蓄能水箱
2.型号、规格:0.5m3
	台
	1.00 

	
	风管
	
	
	

	62
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:高效送风口GKF-5
含高效过滤器、静压箱、导流板
2.送风量500CMH
3.过滤效率：高效过滤效率≥99．999％@≥0.5um；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa
4.送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304#不锈钢制造
	个
	6.00 

	63
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:高效送风口GKF-10
含高效过滤器、静压箱、导流板
2.送风量1000CMH
3.过滤效率：高效过滤效率≥99．999％@≥0.5um；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa
4.送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304#不锈钢制造
	个
	6.00 

	64
	静压箱
	1.名称:静压箱制作安装
2.规格:500*500*500，内置消声孔板
	个
	4.00 

	65
	消声器
	1.名称:消声器安装
2.规格:500*500*800，内置消声孔板及消声棉
	个
	1.00 

	66
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:门铰式百叶,配人字阀
2.规格:320*400（喉径）
3.材质:铝合金材质
	个
	3.00 

	67
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:门铰式百叶,配人字阀
2.规格:250*320（喉径）
3.材质:铝合金材质
	个
	10.00 

	68
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:门下百叶风口
2.规格:320*250（喉径）
3.材质:铝合金材质
	个
	2.00 

	69
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:新风防雨百叶（带防虫网）
2.规格:外形尺寸：1500*600
	个
	1.00 

	70
	碳钢阀门
	1.70℃防火调节阀安装
2.规格：320*250
	个
	2.00 

	71
	碳钢阀门
	1.70℃防火调节阀安装
2.规格：300*300
	个
	1.00 

	72
	碳钢阀门
	1.70℃防火调节阀安装
2.规格：400*250
	个
	1.00 

	73
	碳钢阀门
	1.名称:电动对开多叶调节阀
2.规格:200*200
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	1.00 

	74
	碳钢阀门
	1.名称:电动对开多叶调节阀
2.规格:320*320
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	1.00 

	75
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:200*200
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	18.00 

	76
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:250*200
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	2.00 

	77
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:320*200
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	6.00 

	78
	碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:320*320
3.材质:镀锌钢板制作
	个
	1.00 

	79
	软接头
	1.软接头制作安装
2.具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施；
	个
	6.00 

	80
	净化通风管道
	1.名称:净化风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑
4.板材厚度:0.5mm
5.风管支架制作安装，除锈、刷油、防腐
6.材质符合国家环保要求
	m2
	120.00 

	81
	净化通风管道
	1.名称:净化风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑
4.板材厚度:0.6mm
5.风管支架制作安装，除锈、刷油、防腐
6.材质符合国家环保要求
	m2
	26.00 

	82
	管道绝热
	1.风管保温
2.B1级闭孔橡塑隔热保温材料  δ=25mm
	m2
	146.00 

	83
	铝板（楼面保温保护层）
	1.绝热材料品种:铝板（楼面保温保护层）
2.绝热厚度:δ=0.5mm
	m2
	10.00 

	
	智能监控部分
	
	
	

	84
	压差计
	1.名称:压差计
2.规格:0-60pa
	个
	10.00 

	85
	控制器
	1.名称:控制器
2.电源为AC 24 V ±20%；DC 24 V ±10%
3. 24个数字输入，16 个继电器输出，11 个模拟量输入，4 个模拟输出 (DC 0…10 V)
4.2个RS485通讯口输出
5.本机LED显示（选项）
6.可通过外围设备总线接本地或远程 I/O 扩展模块进行扩展
7.面向对象编程的图形化编辑工具
	套
	2.00 

	86
	模块(模块箱)
	1.名称:扩展模块
2.与控制器连接对I/O进行扩展
3.供电电源为AC 24 V ±20%，45…65 Hz ；DC 24 V ±10% ；约 5 VA
4.8个数字输入，8 个继电器输出，6 个模拟量输入，2 个模拟输出 (DC 0…10 V)
5.2个RS485通讯口输出
	个
	2.00 

	87
	软件
	1.名称:系统编程软件
	套
	2.00 

	88
	触摸显示屏
	1.名称:触摸显示屏
2.电压范围:200 ~ 240Vac，50 ~ 60Hz
3.工作电流:≤1A
4.额定功率:80W
5.感应方式:电阻式
6.绝缘电阻:DC500V 10MΩ 以上
7.抗干扰:脉冲干扰 1000V/1μS 
8.10寸 人机界面
	台
	2.00 

	89
	风阀执行器
	1.名称:风阀执行器
2.NMU24（10NM）
3.额定电压:AC24V 50/60Hz 、DC24V
4.功耗:2W（运行）， 0.4W（保持）
5.扭矩:10NM
6.动作时间4.0秒
7.保护等级:IP54
	台
	2.00 

	90
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-4*1.0
	m
	140.00 

	91
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-3*1.0
	m
	140.00 

	92
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVVP-2*1.0
	m
	140.00 

	93
	双绞线缆
	1.名称:网络线
2.敷设方式:穿管/线槽
	m
	60.00 

	
	自控系统
	
	
	

	94
	配电箱
	1.名称:净化空调配电柜APKT-01
2.18kW，含程序控制器，温湿度传感器，压差传感器、恒温恒湿控制、高温保护开关、空气开关、交流接触器、继电器等
（按设计图要求）
	台
	1.00 

	95
	配电箱
	1.名称:净化空调配电柜APKT-02（含排风风机）
2.30kW，含程序控制器，温湿度传感器，压差传感器、恒温恒湿控制、高温保护开关、空气开关、交流接触器、继电器、变频器、排风机变频器等
（按设计图要求）
	台
	1.00 

	96
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-3x2.5
	m
	60.00 

	97
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-4*4
	m
	120.00 

	98
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*4
	m
	15.00 

	99
	电力电缆
	1.名称:动力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*6
	m
	15.00 

	100
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:200*150
	m
	5.00 

	101
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:150*100
	m
	5.00 

	102
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	62.00 

	103
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25mm
3.配置形式:暗配
4.其他:按图纸及相关规范综合考虑
	m
	72.00 

	104
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	Kg
	10.00 

	
	其它
	
	
	

	105
	橡胶减震垫
	1、橡胶减震器安装
	m
	28.00 

	106
	设备基础
	1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.模板制作安装
	m3
	6.00 

	107
	空调通风系统调试
	1、空调通风系统调试费
	系统
	1.00 


	2.1云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（普通区）

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	首层
	
	
	
	
	

	档案室
	
	
	
	
	

	1
	密集柜
	
	
	M3
	22.88
	

	样品间
	
	
	
	
	

	1
	货架
	1500
	*600*2400
	个
	12
	不锈钢结构，四层

	样品接收及报告书发放处
	
	
	

	1
	药品柜
	900
	*450*1900
	个
	3
	全钢结构

	2
	边台
	4500
	*600*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	试剂室
	
	
	
	
	

	1
	试剂柜
	900
	*450*1900
	个
	16
	全钢结构

	二层
	
	
	
	
	

	感官室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2560
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	3830
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	品茶室
	
	
	
	
	

	1
	干平台
	1500
	*500
	个
	1
	全木结构，防火板台面（含椅子）

	2
	湿平台
	1500
	*500
	个
	1
	全木结构，防火板台面（含椅子）

	3
	边台
	3520
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	品酒室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	3350
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	三层
	
	
	
	
	

	中央实验室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2800
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	紧急冲淋器
	
	
	个
	1
	304#不锈钢结构，红色或黄色外观

	3
	中央台
	4500
	*1500*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	
	试剂架
	3800
	*300*750
	台
	1
	铝制玻璃层板

	
	万向排气罩
	
	
	个
	2
	PP材质

	4
	器皿柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构

	5
	试剂柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	6
	通风柜
	1500
	*850*2350
	台
	3
	全钢结构，12.7mm实芯理化板台面

	7
	边台
	3830
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	凝胶色谱间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	4500
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	3
	边台
	2025
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	固体萃取间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	4500
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	2
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	1860
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	有机试剂库
	
	
	
	
	

	1
	试剂柜
	900
	*450*1900
	个
	11
	全钢结构，带抽风

	四层
	
	
	
	
	

	小型仪器室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1620
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	3050
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	4
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	5
	边台
	3000
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	液质室(恒温)
	
	
	
	
	

	1
	边台
	4050
	*800*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	原子吸收罩
	
	400*400
	个
	1
	不含风机管线

	液相
	
	
	
	
	

	1
	边台
	6950
	*750*850
	台
	4
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	8
	PP材质

	高温室
	
	
	
	
	

	1
	高温台
	3530
	*750*600
	台
	1
	全钢结构，30mm大理石板台面

	2
	高温台
	2400
	*750*600
	台
	1
	全钢结构，30mm大理石板台面

	3
	万向排气罩
	
	
	个
	2
	PP材质

	小型仪器间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	5250
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	2780
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	4
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	5
	边台
	7700
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	2
	PP材质

	ICP
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2330
	*750*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	930
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	4
	气瓶柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构，带报警

	操作间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2520
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	气相色谱/气质
	
	
	
	
	

	1
	边台
	3980
	*750*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	2
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	3
	边台
	920
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	4
	气瓶柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构，带报警

	原子吸收/原子荧光
	
	
	
	

	1
	边台
	3980
	*750*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	原子吸收罩
	
	400*400
	个
	2
	不含风机管线

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	原子吸收罩
	
	400*400
	个
	1
	不含风机管线

	3
	边台
	1530
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	4
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	5
	气瓶柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构，带报警

	离子色谱
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1985
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	3
	边台
	4230
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	五层
	
	
	
	
	

	理化室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	4700
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	边台
	1250
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	紧急冲淋器
	
	
	个
	1
	304#不锈钢结构，红色或黄色外观

	4
	通风柜
	1500
	*850*2350
	台
	4
	全钢结构，12.7mm实芯理化板台面

	5
	边台
	5600
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	深水槽
	550
	*450*500
	个
	1
	PP材质定制

	
	三联水龙头
	
	
	个
	2
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	2
	理化板上粘贴PP棒

	6
	中央台
	4500
	*1500*850
	台
	2
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	2
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	2
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	2
	理化板上粘贴PP棒

	
	试剂架
	3800
	*300*750
	台
	2
	铝制玻璃层板

	
	万向排气罩
	
	
	个
	4
	PP材质

	7
	药品柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构

	8
	器皿柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构

	9
	试剂柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构

	天平间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1200
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	天平台
	900
	*600*850
	个
	3
	全钢结构

	3
	边台
	1500
	*600*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	精密天平间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1500
	*600*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	天平台
	900
	*600*850
	个
	2
	全钢结构

	纯水室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	3625
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	制样间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2335
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	3
	边台
	3280
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	理化室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2300
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	1900
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	4
	药品柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	5
	器皿柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	6
	试剂柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	7
	通风柜
	1500
	*850*2350
	台
	2
	全钢结构，12.7mm实芯理化板台面

	8
	边台
	2920
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	
	洗眼器
	
	
	个
	1
	实验室专用，桌上型洗眼器

	9
	中央台
	3600
	*1500*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	小水槽
	260
	*140*220
	个
	4
	PP材质

	
	单联水龙头
	
	
	个
	4
	铜质

	
	台上集气罩
	1800
	*1500
	个
	2
	铝合金玻璃

	黄曲霉室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	3390
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质

	2
	边台
	2270
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	
	洗眼器
	
	
	个
	1
	实验室专用，桌上型洗眼器

	3
	通风柜
	1500
	*850*2350
	台
	2
	全钢结构，12.7mm实芯理化板台面

	标样间
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2800
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	万向排气罩
	
	
	个
	1
	PP材质


	2.2云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（洁净区）

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	样品接种三
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢台
	2610
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	2
	超净工作台
	
	
	台
	1
	双人单面

	3
	不锈钢台
	2000
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	样品接种二
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢台
	1160
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	2
	超净工作台
	
	
	台
	1
	双人单面

	3
	不锈钢台
	2000
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	样品接种一
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢台
	1160
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	2
	超净工作台
	
	
	台
	1
	双人单面

	3
	不锈钢台
	2000
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	更衣室
	
	
	
	
	

	1
	更衣柜
	900
	*450*1900
	个
	2
	全钢结构

	灭菌室
	
	
	
	
	

	1
	原子吸收罩
	
	600*450
	个
	2
	全不锈钢制作，带防火阀

	样品室（储存）
	
	
	
	
	

	1
	货架
	900
	*500*1800
	个
	3
	全钢结构

	生物安全室
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢台
	3380
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	2
	生物安全柜
	
	
	台
	1
	国产

	2
	不锈钢台
	3700
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	菌种鉴定室
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢台
	1650
	*750*850
	台
	1
	1.0mm厚304#不锈钢结构，不带柜体

	2
	生物安全柜
	
	
	台
	1
	国产

	更衣室
	
	
	
	
	

	1
	更衣柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	培养基配置室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1665
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	中央台
	3450
	*1500*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	550
	*450*310
	个
	1
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	1
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	1
	理化板上粘贴PP棒

	
	洗眼器
	
	
	个
	1
	实验室专用，桌上型洗眼器

	
	试剂架
	2750
	*300*750
	台
	1
	铝制玻璃层板

	3
	边台
	1665
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	洗涤室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2320
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	
	水槽
	800
	*460*320
	个
	2
	PP材质

	
	三联水龙头
	
	
	个
	2
	铜质

	
	滴水架
	
	
	个
	2
	理化板上粘贴PP棒

	2
	器皿柜
	900
	*450*1900
	个
	1
	全钢结构

	污物灭菌室
	
	
	
	
	

	1
	原子吸收罩
	
	600*450
	个
	1
	全不锈钢制作，带防火阀

	仪器设备室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1980
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	2
	角柜
	1000
	*1000*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面

	3
	边台
	2270
	*750*850
	台
	1
	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面


三、技术规范

项目目标：本项目的全部技术指标，包括设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合以下《规范》中所制定的指标，除应执行本规范外，还应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括但不限于下列：

《洁净厂房设计规范》GB50073-2001

《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95

《简明通风设计手册》（GB50194-2002）

《洁净室施工及验收规范》GBJ71-90

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）

《实验室认可基本要求》

《实验动物环境及设施》(GB14925-2010)

《实验动物设施建筑技术规范》（GB50447-2008）

《基因检验实验室技术要求》国家质监检验总局SN/T1193-2003

《洁净室及相关受控环境-生物污染控制》国际标准ISO14698

《清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.2

美国科学仪器设备与实验室家具国际协会SEFA1-1992

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

四、技术要求

装饰装修（实验室）

PVC地面

实验室地面除特别说明外，均采用PVC地板胶卷材，地板厚度不低于2mm，环保材料，无味无臭，地板颜色由中标人在设计优化时由招标人确定。地板耐磨等级为T≦0.08mm，具有耐磨、耐酸碱、永久性抑制细菌、永久防静电性能、耐火阻燃。

PVC地板之间的拼接采用无缝连接。要求拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。

PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm，连接要求平滑顺直，上缘封铝合金条，完成面与彩钢板隔墙面齐平。

PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不宜低于3mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。

使用寿命不低于10年，耐磨等级为T≦0.08mm，尺寸稳定性好，≦0.10%。

抗静止压力高，为0.15mm，弹性好无惧重压，残余凹陷≦0.02mm。

具有良好的防火性能，能够耐高温，具有阻燃性，受热卷曲度≦8mm，燃烧时不能释放氯化氢等对人体有害的气体。

防滑测试≥0.3；具有抗静电功能，>1010Ω；具有吸音效果，达到19dB；抗化学性能良好，不褪色，色牢度≥4。

清洁保养费用低，保养方式方便快捷，一般无需打蜡。要求耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱，不会明显损伤地板。

抛光砖地面

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，产品执行标准：GB/T4100-2006，并符合下列要求：

材质及成型方法：材质为瓷质砖，成型方法采用干压法；

吸水率：≤0.1%；

尺寸要求：①边长偏差：10块砖平均允许偏差（mm）±0.4；②边直度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；③直角度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；④厚度偏差±5%；⑤表面平整度允许偏差为±0.2%，最大偏差≤0.5mm；

表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差；

物理性能要求：①破坏强度（N）：平均值≥2500 ；②断裂模数（MPa）：平均值≥40。单块值≥40；③有釉砖耐磨（类）:3类（750转）；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗釉裂性：五次后无裂釉；⑥抗冻性：无裂纹和剥落；⑦静磨擦系数：干法0.70；⑧湿膨胀（mm/m）:无；⑨抗冲击性：0.85；

化学性能要求：①耐污染性（级）：5；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱 ULA级，高浓度酸碱UHA级,化学试剂及游泳池盐类GA 级。

间隔墙

彩钢板间隔知名品牌50厚玻镁彩钢板，强度高、耐火极限：≥2小时，环保材料，无味无臭，镀锌彩钢板基材单层厚度不低于0.426mm，彩钢板间衬玻镁。彩钢板厚度为50mm，内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB，壁板要求平整，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材，防火性能A级。

壁板四周采用镀锌板钢骨架，壁板之间连接采用铝型材插接方式，板与板之间的缝隙小于3mm，所有缝隙用密封胶密封。

壁板底部连接方式为铝方通与铝制U型插接件配合连接，便于调整不平整地面的高度调节，铝制U型插接件高度为100mm，厚度44mm。橡皮地面顺着地圆弧卷起成踢脚，与彩钢板底部平滑连接无凸起。

根据平面布局，彩钢板间隔全部为定制尺寸，要求做墙体排版设计。

彩钢板间隔设计净高2.4m，彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线，无明显错位。连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。

彩钢板包柱、包箱，装阴阳1/4圆角，实验室净化系统要求所有阳角、阴角采用圆角过渡所。在净化区内的柱子用б=50彩钢板另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死，阴阳R角均为60圆弧铝材。在净化区内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在彩钢板安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。

吊顶

彩钢板天花

采用50厚玻镁彩钢板，强度高、耐火极限：≥2小时，彩钢板厚度为50mm，环保材料，无味无臭，镀锌彩钢板基材单层厚度不低于0.426mm。

顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用密封胶密封。所有的开孔均预埋加强筋，预先开孔。

根据吊顶平面布局单独排版设计，定制。

铝质扣板天花

扣板天花采用600×600×0.8mm高级塑料粉末喷涂铝质扣板及300宽条形铝质扣板，具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点。为以后管线维护，空调、排毒系统管道检修等提供方便。

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

材质结构：3003H24国际标准铝材；

板材厚度：≥0.8；

表面处理：使用氟碳高分子高温烤漆（三涂二烤），涂层厚度：≥40µM

耐腐蚀性：符合（GB/T11942）检测标准；

膜硬度（铅笔硬度）：（ECCA T4）≥F；或用F级硬度铅笔对干膜刻划， 膜层无划断；

使用年限：＞15年；

防火性能：能承受高温，防火等级为A级不燃；

安装方式：专用配套龙骨，每块板可单独拆装；

铝合金的力学性能应符合GB/T3880.2的要求。

洁净门

结构要求:

结构和设计达到双面完全平滑连接；

圆滑的门框和门体铝合金型材设计；

门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条,保证门体系统的气密性门体为预先拼装。

材料要求：

门体和门框的厚度
：50mm；

门框材料：阳极氧化表面的铝合金型材50mm厚；

门页材料：0.5mm 彩钢板门体三边包铝合金框；

门页的材质颜色：宝钢宝蓝色彩钢板表面。可选：宝蓝色密胺树脂板面层门板，抗冲击、耐摩擦；

门体夹芯材料：玻镁；

尺寸：单门的宽度不大于1200，高度低于2200；

观察窗：双层5mm钢化玻璃四角圆角中空窗，与门板平滑连接（双层窗四角圆角半径100mm）；

密封胶：黑色硅胶密封窗和板之间的缝隙；

铰链：洁净室专用铝合金铰链，无螺丝外露；

门框密封条：门框三边橡胶密封条；

门底密封条：可选门底部自动升降密封条，门底缝8mm；

门锁：肘压锁，避免手部接触污染；

互锁系统：暗藏式电子互锁系统；

闭门器：可选折臂型和滑尺型。

洁净窗

结构要求：

单层玻璃；

在单独的环境生产，避免空腔内集尘；

与墙面平滑连接；

预装在墙板内，避免现场安装。

材料要求：

单层玻璃窗：8毫米钢化玻璃；

窗厚度：8mm；

墙板上窗的尺寸：950mm(W)X950mm(H)，也可定制；

门板上窗的尺寸：400mm(W)X800mm(H)，也可定制；

墙板上窗四角：圆角半径150mm；

门板上窗四角：圆角半径100mm；

窗的密封胶：黑色硅胶密封窗和板之间的缝隙。

五金配件

以上产品五金、门铰、门把、闭门器和半自动装置为不锈钢产品，门体、门套材料样式与自动门必须保持一致，满足使用区域的整体美观和整体效果要求。

电器照明及防雷

电气概述

符合《低压配电设计规范》GB50054-2011、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011等中国国家标准及国际标准；结合实验室仪器及大楼供电设计电路,满足仪器的用电、接地电阻及实验室照度要求。为满足净化系统照度的要求，各功能分区均配置了防尘净化灯，使实验区的照度达到设计要求。灯罩有透明或乳白色可供选择。

动力箱

三箱设备内元器件应有“3C”认证。

三箱内一次元器件（断路器、接触器、热继电器、双电源切换开关、浪涌保护器）。

三箱内二次元器件及导线。

箱体材料采用优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。

箱体必须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级不低于IP41。

箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。

为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。

必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。

电线电缆

符合GB/T12706、GB12666等中华人民共和国国家标准。

电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。

电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。

阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩。

电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。

用优质铜材，含铜量不低于99.99%。

线、电缆的绝缘材链必须符合电压等级和设计要求。

电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。

电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：

相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白

与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。

生产辐照交联耐火电缆的厂家必须具备电子加速器设备。

工频额定电压：U0/U：0.6/1kV。工作温度：电缆导体的最高额定温度90℃。线芯短路温度：短路时最长持续时间不超过5s，电缆导体最高温度不超过250℃。电缆应具有无卤、低烟、耐火等特性。

电缆燃烧时的阻燃性能应能满足（GB18380-2001）规定的A类成束电缆垂直燃烧试验。

电缆燃烧时的低烟性能应能满足IEC61034(1997)规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于70%。

电缆燃烧时逸出的气体的PH值和导电率测试按IEC60754（1997）规定，PH值不小于4.6，导电率不大于10μs/mm。

在火焰燃烧条件下电缆的线路完整性试验应满足（IEC60331-21：1999）的要求。供火温度750℃、供火时间90分钟，2A熔断器不断；指示灯不熄。

电缆导体符合国家标准，多股同现应紧压成导体，其组成、性能和外观应符合（GB/T3956-1997）标准的规定，紧压系数不小于0.90。

多芯电缆成缆线芯应有非吸湿性阻燃填充，填充材料应无卤、低烟、阻燃，并与电缆的工作温度相适应，对绝缘材料有无害影响。

护套采用无卤阻燃护套材料，标称厚度按GB2952-89的规定，最薄点的厚度不小于标称值的80%-0.2mm；护套材料应具有良好的抗日照、紫外线老化性能。

电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压和生产年份的连续标记，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

电缆桥架

电缆桥架含本工程所需的电缆梯架、电缆托盘、金属线槽等电缆承载体。

符合JB/T10216、CECS 31等标准要求。

电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。

电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。

电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm。

电缆桥架表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理。

电缆托盘须由低碳钢制作，电缆托盘尺寸与板材厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。

金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。

所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。

敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料，要求在线槽生产厂内完成防火涂料喷涂工作，不允许在现场手工涂刷，耐火时间级别应满足设计要求。

桥架和金属线槽要求采用无折弯式。

照明灯具

符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中华人民共和国国家标准及国际标准；

洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准(GB50591-2010)洁净室施工及验收规范及设计要求。

带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。

灯盘、筒灯等应通过CCC国家强制认证；

照明灯具的防护等级不低于IP54；

灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。

灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时；

选用高效节能灯具。

应急照明灯具

电子应急组件

当正常供电中断后，加装了应急组件的灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。

应急组件采用进口镉镍电池作为灯具内的贮能电池组，寿命可达全充放电循环次数1000次以上。

应急组件应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。

应急组件采用浮充形式，自动恒流充电。

应急组件的输入电流总谐波失真度THD≤28%。

电子应急组件应通过中国国家消防电子厂品质量监督检验中心的型式检测。

应急组件符合GB17945、GB7000等国家标准。

消防应急灯具

消防应急灯具应符合GB7000、GB7001、GB9467、GB13495和GB2423等国家标准。

消防应急灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。

自带电源型消防应急照明灯具所用的电池必须采用镉镍电池作为灯具内的贮能电池组，寿命可达全充放电循环次数1000次以上。全封闭免维护的充电电池，电池的使用寿命不小于4年。

自带电源型消防应急照明灯具应设置等待、充电、故障状态指示灯。等待状态用不着红色，充电状态用绿色，故障状态用黄色。

标志灯的表面最小亮度不应小于15cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2，且最大亮度与最小亮度比不大于10:1，图形和文字点亮时为透光部（黄绿色），其余全部墨绿色（不透光）。

疏散照明灯从交流电源转到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。

消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮，但不应设其他开关。

电池的再充电时间应不大于24h，应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。

消防应急照明灯具的交流电源输入端与壳体之间的绝缘电阻应不小于500MΩ，有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

消防应急照明灯具外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。内部连接线宜采用耐温大于105℃的阻燃导线。

消防应急照明灯具应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。

消防应急灯具应通过中国国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检测。

开关、插座

符合GB16911标准要求。

应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品。

开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。

开关面板采用大翘板型。

插座均带有安全门，安装高度≥1m(相对每层平面)需带有开断功能。

开关、插座的壳体必须采用阻燃材料制造。

工业插座应具有优良的防水、防尘和防爆性能。

给排水

聚丙烯（PP-R）管材
采用聚丙烯（PP-R）管道采用均聚聚丙烯、耐冲击共聚聚丙烯和无规共聚聚丙烯管材专用料进行生产，以保证PP-R材料的性能长期稳定，管材具有强度高、耐腐蚀、抗应力开裂性好、重量轻、流体阻力小，耐热性好、卫生无毒、不污染水质和使用寿命长等特点。

管材执行GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》国家标准。

管件执行GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》国家标准。

卫生性能执行GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》国家标准。

实验室大楼PP-R管道采用承插式热熔连接方式进行连接，连接时，将管材端面外表面和管件承口内表面使用专用设备同时进行加热至材料熔化温度，检查加热熔化状态，将已熔化的管材端无旋转地平直插入已熔化的管件承口内，固定直至接口冷却，完成承插式热熔连接。

PP-R管道与外径小于63mm的金属管道或其他不同材料的管道等卫生洁具或五金配件进行连接时，采用带螺纹金属嵌件的PP-R管件作为过渡连接件，该类管件与PP-R管材先进行热熔承插式连接后，再与金属管道或其他不同材料的管道等卫生洁具和五金配件实现螺纹连接。

PP-R管道与阀门、外径大于63mm的金属管道或其他不同材料的管道进行连接时，采用法兰式连接。连接时，PP-R管道上增设与被连接阀门（或管道）相同规格型号的活套法兰和金属（或塑料）法兰套圈，即可实现法兰式连接，相互连接的两法兰中间间隙处应增垫相同规格型号的丁睛橡胶密封胶垫。

管材要求为灰色，色泽应基本一致。其中冷水管、废水管标有蓝色双线标记，热水管标有红色双线标记。管材的内外表面必须光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不能含有可见杂质。管材端面要求切割平整并与轴线垂直。

管材和管件具有不透光性。管身上必须有如下标记：管材名称、商标、材料类别、管系列S（压力等级）、规格尺寸、执行标准号、制造厂名称及日期等。

管材选为S4系列的管材，管径从φ20mm到φ150mm，压力为1.6Mpa。

管材的壁厚规格参数：PP-R管材长度尺寸：采购的长度为6m，长度偏差在管材长度的+0.4%，-0.2%内。

	公称外径
	平均外径
	S4

	dn
	dem,min
	dem,max
	公称壁厚en

	20
	20.0
	20.3
	2.3

	25
	25.0
	25.3
	2.8

	32
	32.0
	32.3
	3.6

	40
	40.0
	40.4
	4.5

	50
	50.0
	50.5
	5.6

	63
	63.0
	63.6
	7.1

	75
	75.0
	75.7
	8.4

	90
	90.0
	90.9
	10.1

	110
	110.0
	111.0
	12.3

	125
	125.0
	126.2
	14.0

	140
	140.0
	141.3
	15.7

	150
	160.0
	161.5
	17.9


聚氯乙烯（PVC）管材

实验室大楼UPVC管道的连接方式：公称外径dn<=63mm时，采用承插式粘接连接；公称外径dn>63mm时，采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接；当与公称直径dn>100mm其他金属管材的连接、与法兰式阀门等管道附件的连接时，采用法兰连接；管道与卫生器具配件、丝扣式阀门等管道附件的连接，须采用内嵌铜丝接头的注塑管件或在管口用不锈钢圈加固的注塑管件丝扣连接。

选用的UPVC管材壁厚为：φ50壁厚2.0mm，φ75壁厚2.3mm，φ110壁厚3.2mm，φ150壁厚4.0mm，φ200壁厚4.8mm。

橡塑保温套管

橡塑保温材料为B1级难燃材料，之所以选择使用橡塑保温材料，是因为闭孔结构有极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数，使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康，能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啃咬。

施工安装时既可与管件套上后一起安装，也可将保温材料纵向切开包好管件后用胶水粘合。对阀门、三通、弯头等复杂部件，要滶将板材裁剪后，按不同形状包上粘合。确保整个系统的严密性，进而保证了整个系统的保温性。

橡塑保温材料外表有橡胶的光滑平整，以及本身的优异性能，不需要加隔热汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观，平整。

技术参数

	项目
	单位
	性能指标

	
	
	0级
	I 级

	
	
	板
	管
	板
	管

	表观密度
	Kg/m3
	65-70
	60-65

	燃烧性能
	-
	等级
	0
	等级
	B 1

	
	
	氧指数
	≥ 40
	氧指数
	≥32

	
	
	烟密度
	≤ 70
	烟密度（SDR）
	≤75

	导热系数
（平均温度摄氏度）
	W/m.k
	≤ 0.034

	透湿性能
	透湿系数
	G/(m.s.pa)
	≤ 10×10 -10     ≤ 5×10 -10        ≤ 4.5×10 -10

	
	湿阻因子
	-
	≥ 10×10 3      ≥ 5×10 3       ≥ 4.5×10 3

	真空吸水率
	%
	≤10

	尺寸稳定性能 
（105+-3，7d）
	%
	≤10

	撕裂强度
	N/cm
	≥3.0

	压缩回弹率 
压缩率50%压缩时间72h
	%
	≤70

	耐臭氧性 
（臭氧分压202Pa 200h）
	-
	不龟裂

	抗老化性（150h）
	-
	轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形


4、实验室台柜

中央台、边台、仪器台

框架：主框架采用40×60×1.5mm厚冷轧方钢，表面工艺经：除油、除锈（如果锈较多的产品，则要放先放入硫酸、盐酸综合池除锈后，再放入清水冲洗干净后，才放入这个池中进行除油）——水洗——中和——水洗——表调——锌系磷化——钝化——烘干——检验——静电喷涂——高温固化。

台面：采用实心理化板台面。

★提供实验台台面材料生产厂家开具的授权书原件。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

▲提供实验室常用的硫酸、硝酸、乙酸、丙酮、氨水、氢氟酸、乙醚等49种化学试剂的测试报告，检测方法参照SEFA3-2010，提供符合以上要求的相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

▲通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心”型式检验（委托抽样形）检测，检测项目包含甲醛释放量、抗冲击性能、耐香烟灼烧性能等27种理化性能检测，燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1（C-s1,d0）级平板状建筑材料要求，其中甲醛释放量检测值达到≤0.06mg/m＾3，提供符合以上要求的相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

★抗菌性能：依据ISO22196:2011检测标准SGS测试报告，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到5.6、黄金葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到5.3、大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到6.1、粪链球菌测试结果抗菌活性值达到1.8、鼠伤寒沙门氏菌测试结果抗菌活性值达到4.2的，提供符合以上要求的相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

▲台面产品相关信息符合《中国绿色环保材料标志》标准有关条款，提供该证书复印件并加盖生产厂家公章；

▲台面材料生产厂家必须通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证，提供相应证书复印件并加盖生产厂家公章。

台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，以便于验收时辨别真伪。

柜体、背板：采用15mm厚中密度板，双面粘贴三聚氰氨板，以1mm厚PVC封边条经封边机在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。门面板：采用15mm厚的中密度板，双面粘贴三聚氰胺板，2MM厚PVC防水封边。

试剂架层板：层板采用10mm厚的钢化玻璃，边缘处设置铝合金栏杆，层板高度可任意调节。（铝合金立柱、电线槽、护拦采用模具一体成型，厚度1.4mm，表面工艺经除油——水洗——中和——水洗——表调——锌系磷化——钝化——烘干——检验——静电喷涂——高温固化；立柱规格90×40mm，电线槽规格110×58mm，护拦规格20×10mm）。

天平台
台面：采用厚60mm天然大理石台面。
背板、侧板：采用15mm厚中密度板，双面粘贴三聚氰氨板，以1mm厚PVC封边条经自动封边机在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

高温台
台面：采用30MM厚天然大理石台面。
背板、侧板：采用15mm厚中密度板，双面粘贴三聚氰氨板，以1mm厚PVC封边条经自动封边机在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

样品柜、药品柜、试剂柜、资料柜
背板、侧板、底板：采用1.0MM厚冷扎钢板，表面工艺经：除油、除锈（如果锈较多的产品，则要放先放入硫酸、盐酸综合池除锈后，再放入清水冲洗干净后，才放入这个池中进行除油）——水洗——中和——水洗——表调——锌系磷化——钝化——烘干——检验——静电喷涂——高温固化。

活动层板：采用1.0MM厚冷扎钢板，每20mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg，层板厚度：20mm。

门板：上部柜门镶嵌5MM玻璃，下部柜门无玻璃，采用1.0MM厚冷扎钢板，双层设计，中间填充有隔音材料。

器皿柜
背板、侧板、底板：采用1.0MM厚冷扎钢板，表面工艺经：除油、除锈（如果锈较多的产品，则要放先放入硫酸、盐酸综合池除锈后，再放入清水冲洗干净后，才放入这个池中进行除油）——水洗——中和——水洗——表调——锌系磷化——钝化——烘干——检验——静电喷涂——高温固化。

层板：采用抗贝特板，根据实际情况确认孔的直径和密度，以便放置不同直径的器皿。

门板：上下门板中间镶嵌5MM厚玻璃，采用1.0MM厚冷扎钢板，双层设计，中间填充有隔音材料。

活动接液槽：在柜体的最下面设置密封不锈钢接液槽，以便盛放洗涤后，器皿上滴下的残余液体，接液槽可全部拉出，将废液倒掉。

立式急救淋浴器
为了有效解决产品关节连接处漏水问题，且方便日后检修，必须采用插入式管道连接且不锈钢球阀可单独拆卸维修的专业产品，使冲淋洗眼装置既不会因为关节处螺蚊丝牙磨损而漏水，也不会因为不锈钢球阀不可拆卸维修而导致整套产品必须报废。

主体：卫生级304不锈钢，插入式管道连接结构。

冲淋器：SUS304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关，不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

洗眼喷头：加厚钢质外加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

▲立式急救淋浴器需提供TUV证书复印件并加盖生产厂家公章，及针对本项目售后服务承诺函原件。

万向排风罩

为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，必须采用带有可自由调直径的吊顶孔罩的PP新材料万向抽气罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花上留下的缝隙导致灰尘散落于实验台面上，另一方面也可以避免天花上安装抽气罩时留下的缝隙而影响整体工程美观效果。

关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸，重组及清洗。

关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

关节连接杆：304不锈钢。

关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

集气罩：高密度PP/PC材质。

固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱层，配吊顶孔罩。

▲万向排风罩需检验项目包括但不限于以下几条：耐腐蚀（30%硫酸）、耐腐蚀（30%盐酸）、耐腐蚀（30%氢氧化钠）、耐腐蚀（甲苯）、耐腐蚀（乙醚）、耐高温110度1小时，提供符合以上要求的相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

原子吸收罩

材质：采用304#不锈钢制作；厚度1.0mm。

规格：见图纸。

功能：带手动调节。

技术指标：面风速0.5 m/s，噪音60db以下。

材质：耐冲击防腐蚀不锈钢。

型式：方形状。

工作温度范围：-15℃~80℃。

通风柜

采组合式柜体，包括有上柜体﹑工作台面及底柜，上部柜体之外壳与内衬间具夹层为双层结构，其间可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。

上柜体外部结构采用厚1.0mm±5%冷轧钢板经CNC机压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。

台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸，当组装或拆卸时不因侧面阻挡而影响；其操作面向内倾斜以方便操作；材质采用厚1.0 mm304不锈钢板机压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。

上方辅助进气口通风柜前面板下方具塑料材质模塑成型限制型-百叶辅助进气口，可于调节门关闭时，提供气源，以降低开口激流以及柜内气流组织的瞬间震荡。

上柜下通风板位于通风柜前调节门下方﹑台面板前缘处，可由正面拆卸，当组装或拆卸时不因侧面阻挡而影响；其结构下方具隐藏式通风口设计，操作面向内倾斜除可使气流顺畅进入柜内以避免扰流且方便操作；通风板两侧具容许柜内仪器的电源插头由其下穿出之开口设计，且其上配有(聚丙烯)材质模塑成型封口盖。

前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有厚1.0mm±5% 冷轧钢机压成型制作之前封板，经EPOXY粉体烤漆涂装处理。

上柜内衬板采用厚5mm±5%通风柜专用抗贝特或PP板，内衬板装饰时采可重复拆装之耐腐蚀塑料扣件与外壳或框架结合，不以铆钉或黏贴方式为之。

维修门柜内两侧装有耐酸碱 (聚丙烯)材质模塑成型组合式维修门框，其内包夹之门片其材质及厚度同内衬板，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。

导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板，导流板安装位置与角度能使排气分布均匀，无死角。

导流板固定座具耐酸碱(聚丙烯)材质模塑成型导流板固定座组件，整组包括背板固定座，导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等部份，其性能符合以下要求：

背板固定座及导流板固定旋钮均可由柜体正面轻易组装拆解及维护清理；

组装时若使用金属螺丝件时，能予以隐藏隔离，避免与柜内气体接触。

固定座具有良好之稳固性，其承重能力每个至少100kg(含)以上；

背板固定座其上具有蒸馏架支架安装孔座设计，可将不锈钢圆管支架以锁固迫紧方式固定，以方便组合蒸馏架，横杠可上下调节。每台通风柜导流板正面至少具备足够数量之背板固定座以确保稳固；

本通风柜导流板结合以上条件，可由柜内不需经由任何工具，仅以手动操作即可轻易将导流板卸下清理；

操作台面采用20mm厚陶瓷板；

底柜采用厚1.0mm±5%SPCC冷轧钢板机压成型制作，具有抽风口设计，与排风管道连接时具可排气功能；可调式层板亦具透气孔，以确保柜内气体排除之顺畅；底柜背板为可拆卸式，以方便维修及管路衔接，门板具可拆卸式内封板及隔音材质，其内外均经EPOXY粉体烤漆涂装处理。

底柜系统配件

门片把手采用实验室专用塑料把手，把手上具有塑料透明卡扣，在透明卡扣上可以插入标签，把手具内嵌式；

门扣组采用材质塑料伸缩滚轮止动门扣组，安装时采螺丝与门片及柜体锁合；

铰链：采用厚2.0mm±0.1mm304#不锈钢板模具冲压折弯型5节式合页制作。合页规格为：70mm×54mm×2.0mm；调整脚：采用∮10mm不绣钢螺杆制作，底座包覆防滑塑料垫；

垂直调节门组；

外框

外框结构：整组采塑料材质模塑成型四面框架包夹式，角落处采榫接方式接合，以确保其结构之坚固；框架内侧以ㄇ型结构将玻璃包夹固定，两侧边框条则采C型导轨包容式设计，并将悬吊钢索包容其中，避免与轨道磨擦损伤造成危险；

把手：采用塑料模具一体成型，把手上下缘采圆弧造型，以避免气流通过把手下方进入柜内时产生扰流，把手处中央具U型凹槽，方便使用者上下扶手施力，以符合人体工学要求；

调节门全开开口高度700mm±5%(含)以上；

上缓冲垫：橡胶材质缓冲垫，安装于上柜前面板下缘，以避免调节门升至上死点时不慎与钣金件过度碰撞；

轨道

轨道结构：采塑料材质模塑成型，为C型包容式设计；

下缓冲垫：采橡胶材质缓冲垫，安装于轨道内下端，以避免调节门降至下死点时不慎与钣金件过度碰撞；

玻璃采用厚5mm±5%钢化玻璃安装于调节门框架内；

调节门悬吊钢索每台通风柜调节门(Sash)采左右各一之双钢索设计，每条钢索能承重150kg不断裂，以确保长期使用之安全；

补充说明

调节门组(Sash)需能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，并能稳定的停留在行程中的任一位置；

将调节门组(Sash)上下移动时施力不应过重，一般低于3.6公斤以内是可允许的；

调节门组(Sash)、轨道、悬吊钢索等维修时，不需移动柜体仅由正面即可拆装。

钢索滑轮座

滑轮固定座采用厚2.0mm±5%冷轧钢板模具冲压成型制作，表面外喷EPOXY粉体烤漆涂装处理，并具防钢索脱落设计，以确保安全稳定；

滑轮采滚珠轴承与POM滑轮一体模塑成型制作，滑轮尺寸∮55mm（±5%）；

滑轮座组合时，其机构需保证滑轮与轴承不位移，轴承双面并具定位衬套以免与固定座钢板磨擦。

平衡配重采单一配重箱设计，其上下行程具静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。

集气风罩一体成型锥形缩口集气罩安装于排烟柜顶板上导流槽出口处，采玻璃钢成型制作，底部入口为长方形开口，出口衔接管口高度50mm(含)以上，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，底部长形开口之长度与顶部圆形出口之直径比例至少2：1，且锥形夹角至少在30度(含)以上，以获得良好之集气平均性及低压损。

水气配件(选配件)

壁式单口鹅颈化验水龙头(冷水用)。

PP杯槽L140mm×W65mm×D130mm。
水槽及水龙头的技术要求及材质说明

水龙头：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有塑料过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率。

主体：铜质。

涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。

陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。

附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器。

开关旋转：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。

鹅颈管：可360度旋转。

★提供CSA证书复印件并加盖生产厂家公章，及针对本项目的售后服务承诺函书原件。

水槽：采用PP水盆，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、台下托式安装，有利于台面残水自然回流。

插座：220V10A万用二、三插电插座，适用各种仪器插头，安全耐用。

桌面洗眼器的技术要求及材质说明

铜制，表面喷涂环氧树脂。

出水口带防尘胶盖。

手按制动式按钮。

不锈钢软管，坚固耐用，密封性能优良。

水流量最少达12L/min，喷头部分符合DINEN246标准。

PP滴水架的技术要求及材质说明

尺寸：450×630×110mm。

高品质PP材质。

带导水管。

线槽的技术要求及材质说明

高品质铝合金材质。

颜色为灰白色。

外形剖面为梯形，线槽里区间分隔科学合理，美观，与家具搭配协调。

通用配件（适用于以上各类装备的相应部位）的技术要求及材质说明

铰链：采用135度铰链，运动负重：≥90kg（≥100000次）。

滑轨：采用钢制滑轨，表面经烤漆处理，为双片组合式并有止滑装置，运动负重：≥25kg（≥100000次）；

地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm；

插座： 220V10A万用二、三插电插座，适用各种仪器插头，安全耐用。

5、通风空调
说明

云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目通风空调工程，大楼共有五层，通风空调集气设备主要分布于实验大楼3层、4层、5层的各个实验室，根据楼层通风集气设备布局和该建筑的结构情况将排风系统分为4套系统，风机及废气处理设施安装于楼顶。

需求范围：主要包括实验室排风系统、废气处理系统、净化空调系统、暖通控制系统、普通空调系统。

主要设计参数

排风支管内风速6-8m/s，干管内风速8-12m/s。

空调支管内风速4-6m/s，干管内风速6-10m/s。

有风口的支管内推荐风速3-3.5m/s。

通风设备设计风量(通风柜的面风速标准设计值：0.5m/s)：

单台1.2米通风柜设计风量350~1300m³/h

单台1.5米通风柜设计风量400~1700m³/h

单台1.8米通风柜设计风量450~2200m³/h

单台A2型生物安全柜设计风量600~1300m³/h

单台B2型生物安全柜设计风量2200-3000 m³/h

其它特殊的局部排风设备风量根据生产或实验工艺确定；

非实验室房间换气次数通常按2~3次/小时，特殊功能间另计。

空气参数表：

室外空气设计参数表

	内容
	指标

	夏季空气调节室外计算干球温度
	34.6℃

	夏季空气调节室外计算湿球温度
	27.8℃

	夏季通风室外计算温度
	32.1℃

	冬季空气调节室外计算温度
	6℃

	冬季室外通风计算温度
	13.9℃

	冬季空调室外计算相对湿度
	70%

	夏季大气压力
	100370Pa

	夏季大气压力
	101900Pa


室风设计参数表

	内容
	参数
	风速

	夏季空气调节室内温度
	24-28℃
	≤0.3m/s

	夏季空气调节室内相对湿度
	40-70%
	

	冬季空气调节室内温度
	18-24℃
	≤0.2m/s

	冬季空气调节室内相对湿度
	≥30%
	


排风系统设计原则

实验室通风空调主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能，保护实验人员的身体健康，避免实验样品之间交叉污染，保护精密仪器正常工作、保护实验室内整体设备不受污染及腐蚀，保证实验过程的安全控制。

综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺。

全面排风系统以楼层区域划分系统，排风机安装在最高点，每个风口安装手动调节阀。

电子调风阀控制，长时间不使用时可将完全关闭，电子调风阀要求风量稳定，0－90度风量调节，阀体及传动机构为防腐性材料。

排风系统的风机进行变频控制，风机要求配置变频电机，变频方式为管道等静压方式，为保证系统的稳定性要求设置风压变送器安装段，做到风速均匀、稳定，风压传感器要求精度高、防水、防腐蚀，本身带数字显示。

排风管井要求均匀布置，不能过于集中，避免排风支管过长引起噪音及风量的衰减。

排风系统大小要合理，便于系统稳定、施工方便、管理方便、经济节能、节省占地及前期投入。

实验室排放的废气达不到国家规定的排放标准或有气味，经过废气净化处理后排放，屋面排风口周边有新风口时，要保持新风口与排风口的朝向及安全距离，以免除引起空气污染。

对于排风量较大的实验室，配置机械补风，新风要求经过空调预处理，保持室内舒适性。补风量的大小要求与室内排风量保持适应性，控制室内压差。

对风管内产生沉积物、凝结水或其它液体时，风管安装设置坡度，坡度大小要求合理，并在风管的最低点和排风机的底部设排液装置。

实验室排风气流组织：

实验室的排风主要通过排风柜局部排风设备来完成，其补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风；另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现，气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间；

回风百叶为可调节，宜关闭，坚向安装，不积尘、易清洁；

新风口底部距室外地面就大于3m，新风口低于排风口6m以上，当新风口、排风口在同侧高度时，两风口水平距离就不小于8m，新风口位于排风口上风侧；

新风口安装金属防虫网及防雨措施，便于清洁，风口风速不大于3 m/s；

新风过滤器装有压差报警装置及压差显示器，要求便于清洗或更换。

专业技术要求

实验室送排风设备及设施需求

本项目通风柜规格为：1500×800×2350mm，排风量根据设备废气及散热情况设计。

▲实验室送排风设备及设施需提供第三方检测机构出具的变风量排风柜检测报告复印件并加盖生产厂家公章。检测内容包含型式和一般性能检查、尺寸参数、面风速、变风量反应、流动显示、泄露浓度、开口边缘泄露浓度、调节门移动效率、噪音、照度、压降。

实验室通风要求

保证通风柜及其它通风设备快速有效的排放有害或高温气体；

保证实验室室内微负压要求；

保证通风柜控制系统快速响应，响应时间小于等于3秒；

保证实验室通风柜的真实面风速维持在0.5m/s±20%；

非正常情况下的报警。

排风管道材质及要求

室内排风管选用阻燃性能PVC管材，PVC方形风管要求机制加工，宽边大于600的风管适当加固定。风管具有防腐等性能，同时具有耐低温和抗老化等性能；且外形美观，支、吊架圆管采用镀锌钢，条形抱箍风管方管采用经防锈处理的吊杆紧固，40×40角钢来支撑风管，小型圆形管道优先采用成型的PVC管材；

管井内及室外排风管采用玻璃钢风管，机制玻璃钢玻美复合风管，配置纤维增强镁质风管，由机器自动挤压成型，不燃型达到GB8624-2006中的A级防火要求，防老化、防潮、防霉、噪音小、导热系统小、风阻小、漏风量低、强度高、环保节能，法兰连接，法兰垫采用5mm厚软PVC板；

房间新风管道均采用镀锌钢板制作,法兰接口，法兰垫采用3mm厚软PVC板；板材厚度及加强处理等要求须符合规范(GB50243-2002)中所规定的最小厚度要求，镀锌风管制作采用机械咬口的方式。风管保温材料为25mm厚难燃B1级橡塑绝热保温材料；

PVC圆形风管采用承插连接，矩形风管采用法兰连接,柔性软接头的材料应为非燃或难燃材料；

风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm，弯曲向尺寸或等于500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）。安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置；

风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

风管水平安装，直径或长边尺寸约400mm，间距不应大于3m，大于400mm不应大于2m.。风管垂直安装时，间距不应大于4m。

减振措施

风机采取减振措施：风机及净化空调机组固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减振器；

风机及净化空调机组与管道采用帆布或软PVC软接头，杜绝通风产生的空气动力性噪声及风机振动传递噪音。

通风系统废气处理系统

实验室通风废气排放主要种类：酸类、碱类、有机蒸气、苯类、酚类、醛类、酮类等；

废气高空排放：废气集中在楼顶经废气处理装置净化后达到国家废气排放标准后高空排放，废气排放最高点要高于建筑最高点；

处理方式：实验室排风采用水喷淋酸雾净化塔及干式活性碳吸附塔处理。

回风口、排风口、防雨百叶

包括图纸上所标明的各种百叶送回风口、散流器、旋流风口等；

均采用铝合金材料，表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理，亚白色；

各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不小于1.0mm，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分灵活，叶片平直，同边框不碰擦，定位后无松动现象；

百叶式风口的叶片间距均匀；双层百叶风口上、下两层叶片互相垂直，且自带调节阀；

散流器的扩散环和调节环同轴，径向间距分布均匀；

门铰式单层百叶回风口自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器；

防雨单层百叶风口带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20mm；

各种形式的风口尺寸符合设计要求。

手动调节阀及止回阀

阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求；

阀门制作牢固，叶片启闭灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度；

采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm；

多叶阀叶片能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差小于2mm；

截面大于1.2㎡的风阀应实施分组调节；

插板阀的壳体严密，壳体内壁做防腐处理，插板  应平整，启闭灵活，并有可靠的定位固定装置；

三通调节阀的拉杆可在任意位置上固定，手柄开关应  标明调节的角度，阀板调节方便，并不与风管碰撞；

止回阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴、铰链采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度保证在最大负荷压力下不弯曲变形；

电动或气动调节风阀的执行机构及联动装置的动作可靠，其调节范围及指示角度与阀板开启角度相一致。

防火调节阀

采用名优产品；

符合防火要求，风管穿越防火分区的位置需加装防火阀；

采用优质钢板制作，外框板厚度不小于3mm，叶片厚度不小于2mm；

采用带风量调节性能的防火阀；

防火阀单独设置支吊架；

防火阀紧贴楼板安装；

防火可预留信号输出，可接大楼消防控制系统。

空调镀锌通风管

材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定；当设计无规定时，钢板或镀 锌钢板的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)执行；

符合质量要求；

板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑；

镀锌层应均匀，有结晶花纹；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；

管大边≤800mm，采用0.8mm，风管大边≤600mm，采用0.6mm。

风管保温材料

符合设计要求及有关规范、标准要求；

风管、水管保温均选用复合铝箔型橡塑B1级保温棉；

发泡橡塑材料不含石棉物质，为难燃材料；具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良；适用温度-40℃、105℃；密度：80~120Kg／m³；导热系数：<0.039W/(m·℃)；

所用胶水为不燃性环保胶水。

实验室专用玻璃钢排风机

▲实验室专用玻璃钢排风机提供厂家授权书原件，及针对本项目售后服务承诺函原件。

材质：玻璃钢材质防腐、牢固、抗老化、防水；

排风机型号：4-72型离心风机，风机噪音低、振动小、外形紧凑、效率高、运行稳定；

轴承采用优质产品，使用寿命不少于200000小时，有标准润滑油注入口；

皮带及皮带轮：皮带应采用优质产品。皮带传动装置至少需2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用；

风机表面应作防腐处理，漆层应牢固、色泽均匀，无起泡、缩皱和剥落现象；

风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外)，第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h；

设备支架、减振等制作安装、除锈及刷漆。

静压箱、消声器

所有消声设备应有不可燃的材料制成并能满足当地消防局的要求；

每个消声设备须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和标号及正常的气流方向指示的标志铭牌；

内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm；内衬镀锌穿孔板厚度不小于0.75mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。内外表面应平整，孔眼排列均匀，不得有毛刺；

所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求；填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施；

具有足够的整体强度，不变形、不漏风；

镀锌金属板的切割面和焊接点涂上高锌漆料；

应用于室外的消声器完全防风雨及经过防腐蚀处理。

通风系统变频控制

暖通专用变频器，根据管道静压传感器的信号调节风机及水泵转动的频率,保证系统压力恒定；

风机水泵专用变频器：无需接入主电源即可进行参数设定，异常不停机模式实现不间断运行；

通讯模式：USS和MODBUS；

工作电压：380-400V±10，输出电压0-100%电源电压，加/减速时间1-3600s；

信号输入：编程数字输入4个，模拟输入2个，电压水平0-10V，电流水平0/4-24 Ma；

信号输出：编程输出2个，模拟输出2个，电压水平0-24V，电流水平0/4-24Ma；

程序控制器

DDC控制器及通讯模块：处理输入输出模拟及开关信号、实行人机画面及通讯功能、系统安全保护。电源为AC220V±20%；DC24V±10%，功耗：25W，36个数字输入，24个继电器输出，16个模拟量输入，8个模拟输出，2个RS485通讯口输出和1个以太网，RS485端口能带4个HMI，本机LED显示（选项），可通过外围设备总线接本地或远程I/O扩展模块进行扩展，面向对象编程的图形化编辑工具，布尔预算：0.15微秒，移动字：1.2微秒，实数运算：3.6微秒，带存储卡，用来存储和拷贝数据。

通风空调设备安装要求

空调系统风管材质：风管材料采用优质镀锌钢板，制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和《通风管道技术规程》（JGJ141-2004、J363-2004）的规定确定。

风管制作及安装：PVC方形风管要求机制加工，风管加固材料、法兰及连接螺栓、铆钉等碳素钢材料，均做镀锌处理，且不得采用抽芯铆钉。法兰铆钉孔间距不应大于100mm；法兰螺栓孔间距不应大于120mm，以保证连接的严密；当矩形弯管弯曲半径 R≤0.5A（为矩形风管的长边尺寸）或R≤200mm时，需装设导流片。

风管保温：风管与冷媒管的保温.保温材料选用橡塑(B1)保温棉,风管的保温厚度为25mm，确保隔汽层与保护层的施工质量；保温风管及水管穿越墙体和楼板时,保温.保冷层不能间断,在墙体或楼板的两侧,应设置夹板、套管；夹板之间的缝隙,应以松散保温材料填充，在夹板和套管内的风管和冷媒管不得有接缝。

风阀及防火阀安装：风管在穿越防火分区、楼板时设置防火阀，防火阀选用手动或电动调节；安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位，隐蔽的地方需留检修口。

消声与减振：消声设计符合《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）和《城市区域环境噪声标准》（GB10070-88）等的有关规定，防振设计应符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）的规定。

试压与检漏：空调的水系统经过试压实验，试压通过后方可进入下一道工序，风管系统需要经过漏光等测漏试验，测试合格方可进入下一道工序。

6、洁净系统空调

▲提供完成过的净化系统项目的第三方检测报告,复印件加盖投标人公章。
说明

共有1套全新风洁净空调系统，对应1套空调排风系统。全新风空调系统的排风通常是有毒、有害、有气味的空气，不能用于空调回风，废气经过过滤处理后才能排放。

工艺流程

人流规化：更鞋→更衣间→缓冲间（洁净走廊）→洁净室；

物流规划：洁净物品由传递窗或传递柜进入洁净室，污物由传递窗或传递柜传出洁净室，污物从污物梯运走；

洁净洁净室的人员走向和物品流向必须严格分开；

洁净室设计建造、使用个体防护设置、严格遵从标准化的工作及操作程序和规程等方面采取综合措施，必须严格遵守中华人民共和国卫生行业标准微生物和生物医学洁净室生物安全通用标准；

需求范围：主要包括洁净区洁净空调系统、洁净空调冷热源系统、工艺空调排风系统，洁净排风控制系统、洁净空调控制系统。

主要设计参数

室外空气计算参数

室外计算参数，按规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 》 GB50736-2012 采值如下：

	内容
	指标

	夏季空气调节室外计算干球温度
	34.8℃

	夏季空气调节室外计算湿球温度
	28.5℃

	夏季通风室外计算温度
	32.2℃

	冬季空气调节室外计算温度
	6℃

	冬季室外通风计算温度
	13.9℃

	冬季空调室外计算相对湿度
	70%

	夏季大气压力
	100400Pa

	夏季大气压力
	101900Pa


室内设计参数

夏季温度22±2℃,相对湿度60±10%，冬季温度20±2℃,相对湿度50±10%。

管道设计风速

排风支管内风速6-8m/s，干管内风速8-12m/s。

净化空调支管内推荐风速3-4.5m/s，干管内推荐风速5-6.5m/s。

有风口的支管内推荐风速3-3.5m/s。

净化设备设计风量

单台A2型生物安全柜设计风量600~1300m³/h。

单台B2型生物安全柜设计风量1900-3000 m³/h。

净化空调换气次数

Class5净化空调送风要求：送风面风速0.3—0.5m/s，温度20-26℃,相对湿度40-70%。

Class7净化空调换气次数15-25次/h，温度20-26℃,相对湿度40-70%。

Class8净化空调换气次数10-15次/h，温度20-26℃,相对湿度40-70%。

更衣间的换气次数不小于8次/h，温度20-26℃,相对湿度40-70%。

空气洁净等级表

	内容
	悬浮粒子最大允许数（个/m³）
	微生物最大允许数

	空气洁净等级
	≥0.5um
	≥5um
	浮游菌（cfu/m³）
	沉降菌（（个/m³）

	5或A
	3520
	0
	5
	1

	7或C
	352000
	2000
	100
	3

	8或D
	3520000
	20000
	500
	10

	9
	10500000
	60000
	--
	15


医药工业洁净区环境指标：（有生产工艺要求的另行确定）

	项目
	夏季及冬季
	夏季及冬季

	温度 ℃
	20~24
	18~26

	相对湿度 ％
	45-60
	45~65

	换气次数：次/h
	0.36~0.54
	50~60
	15~25
	10~15

	洁净度：级
	5级
	6级
	7级
	8级

	最小压差 Pa
	洁净区与非洁区5     洁净区与室外大气10

	噪音 dB(A)
	单向流≤65   非单向流≤60


人员净化区及生活用室的温度：冬季16~20℃，夏季26~30℃。

上述指标仅为其中一部分，有关其它方面要求请参见相关标准或规范。
净化空调系统规划原则

运行班次或使用时间不同，设置成不同的净化空调系统，方便管理，节约能源。

生产过程中散发的物质对其它工序、设备交叉污染、对产品质量或操作人员健康、安全有影响，设置独立的全新风净化空调系统。

对温湿度要求差别大的区域分成不同的净化空调系统。

洁净室内的工艺设备发热相关悬殊，分成不同的净化空调系统，且新风比例有所不同。

净化空调系统与一般空调系统。

有需要空气自净的净化空调系统，增设自净设备及控制措施。

净化空调气流组织

洁净室的气流组织：实验室的气流组织目前通常分为垂直单向流及非单向流，对有单向流的洁净室需要有双回风墙回风，送风采用百级层流罩或FFU罩，非单向流的洁净室采用回风柱回风，高效送风口送风，回风柱要求对角均匀布置，如有更高要求的洁净室或恒温恒湿间，特别是温湿度要求非常均匀的空间，采用地板回风。洁净室采用洁净空调集中送风，送风方式上送下侧回，新风加装调节、净化空调机组出口加装调节阀、高效送风口加装调节阀，回风口加装调节阀。

净化流程

洁净空调系统采用三级过滤净化，新风及回风经过初效净化，到净化空调机组进行中效净化，到净化房间后经过高效过滤器后送到房间，新风量较大、灰尘较大的地方要加装中效过滤器回风或排风。

实验室空气净化流程：新风→粗/中效过滤器→表冷器→加湿段→送风风机→中效过滤器→高效过滤器→洁净送风→洁净实验室→室内回风/排风→室外。

洁净系统的恒温恒湿控制

洁净自控：自动控制包括强电控制及弱电控制和分区控制，需就地及远程两套控制（包含机房内就地控制、实验群楼监控室远程控制）。自控系统具有数据交换、存储、监视、报警等。实验设施通过“环境因子控制系统”对环境技术参数指标控制，单元内安装数显式温湿度、压差、风量等传感器，并与监控电脑联网，显示于触摸屏上。自控设施具有设备故障报警功能，机组应能进行自我诊断并在显示屏上直接显示故障部位及原因，相应的备用机组能自动投入运行，同时发出报警信号。

空调系统自动控制

制冷装置控制

冷水机组控制：根据冷负荷变化由冷水机组自带的微机自行控制；

空调机、水泵控制：冷水机组冷水出水管上设有电动开关及流量开关；

开机程序：恒温恒湿空气处理机组--冷水机组电动碟阀--水泵（主机）-冷水机 组。关机顺序相反。

恒温恒湿空气处理机组（水路均配有比例积分式电动二通阀和温湿度控制系统）

温度控制：由设置在排风主管或送风主管处的温度传感器，控制水路电动二通阀（比例积分式）动作，调节水量，达到排风（或送风）温度控制，温控器为冷暖型；

湿度控制：冬季--由设置在排风主管或送风主管处的湿度传感器，调节系统的加湿量，达到送风湿度要求。过渡季--当排风主管或送风主管湿度过高而超越湿度控制时，温度控制器则控制电动二通阀动作，调节冷冻水量和电加热器，达到送风湿度要求。夏季--当排风主管（或送风主管）湿度过高而超越湿度控制时，温度控制器则控制电动二通阀动作，调节冷冻水量和电加热器，达到送风湿度要求；

恒温恒湿空气处理机组的送风机与排风机连锁，先开送风机，待送风机正常工作后才启动排风机，关机顺序相反，送、排风机各匹配一台变频器，可根椐实际需要调节风量；

远程室内空调控制面板可以实现以下的控制功能：

机组启、停；

室内温、湿度的显示；

机组启、停指示；

机组值班状态指示；

机组运行指示；

机组故障指示；

风机运行频率显示；

中效、高效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

试灯和功能切换；

各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

送、排风必须设计变频连锁，各个相关使用房间的送、排风设计电动（自动）开关阀，能自动调整送排风量，使换气次数、压差梯度处于最佳状态，而且采用智能化（互动、联动、停电自动复位等）控制，设计有自动报警系统；

空调通风设备具有自动和手动控制，应急手动有优先控制权，且具备硬件连锁功能。

净化空调弱电控制系统

触摸屏采用电脑工作站管理，配置图形化人机界面监控软件。网关接口要求：提供OPC接口。软件功能具体要求如下：

对设备实现优化管理，包括：管理功能、显示功能、报警功能、设备操作功能、实时控制功能、统计分析功能及故障诊断等功能，并能使这些功能自动化、智能化，从而实现优化管理，节约能源，降低成本。软件系统可为楼宇自控系统提供强大的工作平台，通过软件系统的程序，操作员可以在系统内进行各项资料的取存及监控。

指令输入及菜单选择方式：操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外，亦可以通过“鼠标”进行操作，包括启停，更改设定点，选择菜单等各项操作。

图形及文字显示：在楼宇自控系统内每一个监控点，操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示出来。

多方面资料的显示：操作系统有能力在同一时间内以“窗口”式的方法显示多方面的资料，以便容易对不同表现进行分析，真正做到了实时和多任务。

密码的保护：多级别的密码将为采购方及管理人员提供一个有效的保护工具，管理及限制不同部门人员使用楼宇自控系统，同时防止系统被非有关人员使用，提高系统的安全性。同一密码系统同时应用在所有的操作装置上，如操作站，手提检测器等。当密码系统有增减或改变时，所有操作装置同一时间自动配合，而不需要在个别操作装置作出更改。

操作员的指令：操作系统可容许操作员进行最少下列各项的指令

启或停有关的设施、装置；

调教设定点；

增加、取消或修正时间控制程序；

执行或停止执行各项电脑程序；

停止或接上有关监控点的报警状态；

执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记录；

执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录；

超控有关微积分控制回路的设定点；

输入临时性的超控表；

设立假期表；

修正系统内的日期、时间；

加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值；

加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数值；

检查报警及提示危险上下限数值。

净化送、排风设计变频连锁，各个相关使用房间的送、排风设计电动（自动）开关阀，能自动调整送排风量，使换气次数、压差梯度处于最佳状态，采用智能化（互动、联动、停电自动复位等）控制，有自动报警系统。

当出现紧急情况时，所有设置互锁功能的门和门禁系统都能处于可开启状态，所有互锁门和门禁都可由中央控制系统统一控制。

送排风机需变频连锁，送风先于排风开启，后于排风关闭，送、排风机组其中一机组停止运行时，另一机组自动停止。一旦出故障时，送排风机能按程序自动关闭，同时启动备用机组。送排风系统与空调、加热器的电源连锁，一旦送风机停止运行时，空调、加热器也须停止运行。

实验设施的空调通风设备具有自动和手动控制，应急手动有优先控制权，且具备硬件连锁功能。

自动控制系统的控制软件、直接数字控制器、各种阀门、传感器、变频器等设备及元件均为知名品牌优质产品。

净化控制系统动力电箱

符合BG7521、JB/T9666等国家标准。

三箱内一次元器件（断路器、接触器、热继电器、双电源切换开关、浪涌保护器）品牌必须统一。

三箱内二次元器件及导线须采用优质名牌。

箱体材料采用优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。

箱体为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级不低于IP44。

箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。

为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都加以遮护，并提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。

必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门通过软编制铜带与接地端子相连。

控制线、信号线、电线电缆

符合GB/T12706、GB12666等国家标准。

电缆盘上表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。

用优质铜材，含铜量不低于99.99%。

线、电缆的绝缘材料符合电压等级和设计要求。

电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

电缆终端头是定型产品，与电缆采用同一产品，封套与电缆规格尺寸匹配，紧裹电缆及其各条导线。套管完好无损，不得有裂纹和损伤。

电缆芯线和电线绝缘层的颜色满足以下要求，相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白。

主要净化设备要求

洁净空调机组

▲洁净空调机组提供国家认可的检验检测机构出具的内容包含外观、风量、机外静压、输入功率、漏风率、机组噪音、断面风速均匀度、绝缘电阻、电气强度、接地电阻的产品测试合格报告或证明文件复印件加盖投标人公章。
▲洁净空调机组箱体应有足够的防冷桥措施，箱体表面冷桥因子应达TB1级，并提供第三方检验报告证明复印件加盖投标人公章。漏风率：机组内静压保持1000Pa时，机组的最大漏风率不大于0.5%，提供第三方检验报告证明复印件加盖投标人公章。
▲洁净空调机组机械强度：机组内静压保持1000Pa时，机组应能承受持久的扭曲但不产生永久变形，并且变形率不大于2mm/m，提供第三方检验报告证明复印件加盖投标人公章。
▲净化机组设备厂家出具的授权书原件，及针对本项目授权售后服务承诺书原件。
原材料及零部件质量要求

机组内配置的风机、电机、过滤器、表冷器、钢板、铜管、铝箔以及其他零部件、材料应符合国家有关标准的规定。机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，具有非燃或难燃、不易吸水等特性。除过滤器、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。

箱体结构及材质

箱体框架采用铝合金结构，箱体面板采用双面（内、外面板）全钣金结构，材料采用冷轧钢板，其表面采用静电喷塑处理；中间夹保温层，采用无氟聚氨脂封闭发泡作为保温材料，其厚度保证机组在运行中箱体表面无凝露滴下，具有高效隔热隔音、非燃或难燃特点；全对于吊顶风柜及新风柜，面板连保温层厚度不小于25mm。保温层与面板应结合牢固、无间隙，并进行防腐处理；面板与框架的固定牢固紧密，并采取可靠的防冷桥措施；机组面板和框架有足够的设计强度，在设计要求的最大静压下，能承受持久的压力扭曲但不能产生永久变形；底层面板应保温，具有足够强度，能满足检修安装要求。箱体外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，表面光洁，涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。在箱体的适当位置设置检查门，并保证严密、灵活、方便维修。在箱体的适当位置预留测试仪表及各种必要的传感器等备用接口。新风口、回风口、送风口等与风管连接的接口均设置法兰，其方向符合设计图纸的要求。

箱体绝佳的密闭性

箱体与面板采用迷宫式防漏风设计，箱体框架采用铝合金结构，面板采用双面（内、外面板）全钣金结构，其表面采用静电喷塑处理；铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，凹凸槽衔接时形成榫头，再加上螺栓螺母是紧固，形成严密的迷宫式密封使机组漏风率非常低、保证整机密封性，漏风率≤0.1%（标准规定≤2.0）。

段体连接：机组段与段连接处采用专用的密封保温加强措施，使段间渗进的气流改变方向，隔绝气流的渗入。

箱体优越的热性能

箱体铝合金型材防冷桥：型材中间嵌入PA66尼龙隔热条，使内框和外框架没有金属直接接触，彻底消除框架冷桥 ；风阀，接水管和检修门等外部件通过隔热材料固定，机组在高湿环境中不会有凝露产生；在箱外露点温度28.2℃～26.2℃，箱内干球温度7℃，相对湿度95%的恶劣工况下测试，机组无凝露现象。

面板外板为彩涂板，内板为镀铝锌板， 内板和外板间用特制的绝热材料隔开，内填聚氨脂绝热材料，高压均匀无氟发泡； 箱体传热系数低至0.9W/(㎡·K）。

风机：风机采用双进风离心风机，叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。保证所选风机工况点接近最高效率点。风机出口设柔性短管，其材质满足消防要求。风机设有为满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：风机转速：n≤450rpm，减振效率：80%；风机转速：450 rpm≤n≤850rpm，减振效率：85%；风机转速：n≥850rpm，减振效率：90%。

电机：按国家标准制造并提供所采用的标准名称及版本号，符合有关电机技术及安全标准要求。电动机为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机转速不超过1500rpm，电机应方便安装、调整。电机功率不超过设计功率的110%。电动机能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行。电机应方便安装、调整，与风机组成的机架有双向调节功能（电机可前后、左右调节）。

表冷器：铜管采用优质紫铜管。波纹铝翅片采用优质铝箔制作，表面带亲水膜，采用高效翅片型式。进出集水管应采用壁厚δ≥3mm的无缝钢管，顶端设排气阀，底部设排水阀或旋塞。盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间紧密结合，以减少接触热阻。凝结水盘采用不锈钢制作，水盘加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水。水盘底部采用橡塑板材保温。盘管及凝结水盘整体带活动导轨，以方便维护、清洗。盘管经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求，水管接口方向符合设计要求，如采用法兰连接，每个接口配带国标法兰。表冷器水阻不得超过60kPa。表冷器盘管满足招标要求的技术参数，考虑一定的安全系数。通过盘管的迎面风速超过2.5m/s时，设挡水板，挡水板采用玻璃钢或铝合金材料制作。

过滤器：采用名牌产品。过滤器材料为非燃或难燃性，并便于采用简单的方法清洗和循环使用，过滤效率应符合GB/T14295-93的要求，过滤效率级别为G3，中效过滤级别为F5。在设计风量下，通过过滤器的迎面风速不超过过滤器制造厂商建议的风速。过滤段的进风断面风速均匀度大于80%。设检修门以方便过滤器的检修、更换，检修门的设置可在过滤器附近或在其他方便清洗更换过滤器的位置上。过滤器前后各设置1个风压测试接口。

加湿器：采用电极式。

轴承：采用原装名牌产品。采用油膜自封免维护形式。

皮带轮及皮带：采用锥套型皮带轮。

高效送风口(带方形调节阀)

高效送风口GKF-5，送风量500CMH、GKF-10，送风量1000CMH、GKF-15，送风量1500CMH。

高效过滤效率≥99．999％（≥ 0.5μm颗粒）；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa。

送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304不锈钢制造

含高效过滤器、静压箱、导流板。

设备支架、减振等制作安装、除锈及刷漆。
回风口、排风口、百叶

包括图纸上所标明的各种百叶送回风口、散流器、旋流风口等。

均采用铝合金材料，表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理，亚白色。

各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不得小于1.0mm，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象。

百叶式风口的叶片间距应均匀；双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直，且自带调节阀。

散流器的扩散环和调节环应同轴，径向间距分布应均匀。

门铰式单层百叶回风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器。

防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20 mm。

净化排风机

采用产品需符合设计及有关规范、标准要求；每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌；如无特别标明，所有风机电动机应采用名优产品，应是全封闭、F级绝缘及IP55保护设计，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作，工艺要求：

低噪音离心式风机箱：箱体采用框架和箱板拼装结构，框架采用钢或铝合金材料，框架采用夹层复式板，外板和内板采用镀锌板（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）、彩钢板或冷轧板，中间采用玻璃棉或岩棉板作隔声降噪材料，厚度不小于25mm；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机置于箱体外；风机叶轮应经动、静平衡试验进行校正；进出风口配带接口法兰。

离心式管道风机：采用箱体结构，内置低噪音离心风机。

轴承使用寿命不少于200000小时，配有标准润滑油注入口。

皮带及皮带轮：采用名优产品。皮带传动装置至少2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置加安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用。

风机表面作防腐处理，漆层应牢固、色泽均匀，无起泡、缩皱和剥落现象。

风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外)，第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h。

配活性炭过滤段。

设备支架、减振等制作安装、除锈及刷漆。

防火调节阀

采用名优产品。

符合防火要求，风管穿越防火分区的位置需加装防火阀。

采用优质钢板制作，静电喷涂，外框板厚度不小于3mm，叶片厚度不小于2mm。

采用带风量调节性能的防火阀。

防火阀必须单独设置支吊架。

防火阀紧贴楼板安装。

防火可预留信号输出，可接大楼消防控制系统。

手动调节风阀

阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求。

阀门制作牢固，叶片启闭灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度。

采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm。

多叶阀叶片能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差小于2mm。

截面大于1.2㎡的风阀实施分组调节。

插板阀的壳体严密，壳体内壁应做防腐处理，插板平整，启闭灵活，有可靠的定位固定装置。

三通调节阀的拉杆可在任意位置上固定，手柄开关标明调节的角度，阀板调节方便，不与风管碰撞。

止回阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴、铰链采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度保证在最大负荷压力下不弯曲变形。

电动或气动调节风阀的执行机构及联动装置的动作可靠，其调节范围及指示角度与阀板开启角度相一致。
镀锌钢板风管

材料品种、规格、性能与厚度等符合设计和现行国家有关产品标准的规定；钢板或镀锌钢板的厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)执行。

符合质量要求。

板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑。

对镀锌薄钢板，镀锌层应均匀，有结晶花纹；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。

风管保温材料

符合设计要求及有关规范、标准要求。

风管、水管保温均采用复合铝箔橡塑材料。

复合铝箔橡塑材料不含石棉物质，为难燃材料；具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能优良；适用温度-40℃、105℃；密度：80~120Kg／m³；导热系数：<0.039W/(m·℃)。

所用胶水为不燃性环保胶水。

不生霉、对管道无腐蚀性。

洁净室的智能监控操作系统

具有显示、触控、网络通讯技术为一体的平板电脑触摸屏作为整个洁净室的操作及显示人机界面。

采用全真彩色液晶显示和触摸屏，提供丰富全面实时信息的显示画面，及简洁的“一键式”操作界面。

采用低功耗主板和低发热电源的设计及全铝合金面结构等专门设计为系统的长期可靠运行提供可靠保证。

洁净室触摸操作屏系统可以显示洁净室的总貌图，上面可以清楚的显示洁净室各个功能房间的温度、相对湿度、负压值、照明灯及紫外线灯的开关状态。

触摸屏画面上可以清楚的显示正确的人流走向、物流走向。

具有空调系统操作界面（动态显示空调风机运行状态以及显示洁净室控制温湿度参数）。

具有房间和送排风总管压力显示和设定界面。

具有灯具操作界面（根据实验的需要采用“一键式”开关房间的灯具）。

具有系统报警显示界面。

触摸操作屏有时间记录功能（记录所有操作人员的操作事件，便于相关事件的追踪）

触摸操作屏具有时间显示功能，可以显示时间、日期和星期。

净化空调机组恒温恒湿控制系统

含程序控制器，温湿度传感器,压差传感器、恒温恒湿控制、高温保护开关、空气开关、交流接触器、继电器、变频器等。

成套配置安装、调试、试运行恒温恒湿控制系统,带变频控制。

电动比例积分阀

技术要求：

具备位置反馈功能。

具备手动开关。

关断压差：≥1.2bar。

控制信号：0-10VDC。

泄漏率：≤0.1Kvs。

阀门全行程时间：≤120秒。

阀型：上下垂直运动的截止阀型。

材料：阀体：≤DN50铜，>DN50铸铁或球墨铸铁；阀杆：不锈钢；阀芯：铜或不锈钢；密封：三元乙丙橡胶。

连接方式：≤DN50丝扣连接，>DN50法兰连接产品图。

压差旁通阀

压差控制器对空调系统的供水与回水压差进行检测，并根据检测结果对电动阀进行调节控制，从而使供回水间实现旁通，以保持所要求的压差值，压差控制器与空调系统连锁，当系统关闭时压差旁通阀亦关闭。

具备位置反馈功能。

具备手动开关。

关断压差：≥1.2bar。

控制信号：0-10VDC。

泄漏率：≤0.1Kvs。

阀门全行程时间：≤120秒。

阀型：上下垂直运动的截止阀型。

材料：阀体：≤DN50铜；>DN50铸铁或球墨铸铁；阀杆：不锈钢；阀芯：铜或不锈钢；密封：三元乙丙橡胶。

连接方式：≤DN50丝扣连接；>DN50法兰连接。

冷冻水泵

符合设计及有关规范、标准要求。允许介质温度-15℃+100"C，电源要求3相380V，水泵电机防护等级为IP55，全部水泵电机绝缘等级为F，所供水泵的扬程、流量、转速、轴功率、噪音、效率，还同时满足图纸设计要求。

驱动轴：由优质不锈钢制成。

外壳：采用优质铸铁制造。

叶轮：由青铜或不锈钢制造。

耐磨环：可替换式，由具足够硬度能防止磨损的青铜制造，设置在外壳及叶轮两边。

轴套：可替换式，由未经硬化处理的优质不锈钢制造，与机械轴封配合使用。

泵和电动机选用全金属自动对位弹性联接器，在拆除叶轮时不会影响电动机的安装；联接器上带防护罩。

水管

产品的材质、规格应根据设计要求，质量符合要求。

公称压力大于各系统设计要求的试验压力。

热镀锌钢管内外表面镀锌完整，无未镀的黑斑、气泡。所用钢材的牌号及化学成分符合GB3029的规定。

焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等，符合现行的国家《GB／T3092-93》标准或行业生产技术标准。表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷。

无缝钢管所用钢材的牌号及化学成分符合GB／T699、GB／T1591的规定。化学成分的偏差符合GB／T222-1984表1、表2的规定。外径、壁厚符合GB／T1739的规定。

风管用镀锌钢板

材料品种、规格、性能与厚度等符合设计和现行国家有关产品标准的规定,钢板或镀锌钢板的厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)执行。

符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

对普通薄钢板，板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑。

对镀锌薄钢板，镀锌层应均匀，有结晶花纹；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。

水阀门（包含手动蝶阀、Y型过滤器、法兰止回阀）

阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求。

水管口径≤50毫米的用铜闸阀，>50毫米的用法兰式钢制蝶阀。

外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准 《通用阀门标志》(GB12220)的规定。

启闭灵活、关闭严密性好。

阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料。不使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性。

钢制阀门符合：

阀体、阀盖采用优质球墨铸铁材料，机械加工精度高。

阀干采用不锈钢材料。

阀芯、阀板采用优质球墨铸铁或不锈钢材料。

<DNl00采用手柄式，≥DNl00采用涡轮式。

阀体表面采用尼龙11耐腐涂料喷涂，或采用环氧树脂及其它优质防腐涂料喷涂，以保证具有较强的抗锈蚀性。

水温度、压力仪表

符合设计及有关规范、标准要求。

温度计采用适当长度、探温刻度符合系统操作要求及以红色读数显示的水银温度计。直身型不锈钢外壳连玻璃面板，并配有不锈钢管道温度探测井。

压力仪表采用直径100毫米配以黑色铁外壳、外带  镀铬铜环合厚玻璃面板、青铜弹簧感应器、精密的移动和测微调节。同时提供适合有关系统工作压力的脉冲缓冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀。

DDC及PLC控制器

DDC控制器及通讯模块：处理输入输出模拟及开关信号、实行人机画面及通讯功能、系统安全保护。电源为AC220V±20%；DC24V±10%，功耗：25W，36个数字输入，24个继电器输出，16个模拟量输入，8个模拟输出，2个RS485通讯口输出和1个以太网，RS485端口能带4个HMI，本机LED显示（选项），可通过外围设备总线接本地或远程I/O扩展模块进行扩展，面向对象编程的图形化编辑工具，布尔预算：0.15微秒，移动字：1.2微秒，实数运算：3.6微秒，带存储卡，用来存储和拷贝数据。

节能技术措施

系统的送、排风量及冷量、热量在经过详细计算后，再进行空调机选型，确保在大部分运行时间内，空调机能在较高的效率上运行。 

采用符合国家要求的节能设备及材料。空调通风设备采用节能省电、能效比高的产品，管道保温采用传热系数小的材料，以利于节能。 

设备安装保护措施

各设备按到货产品的"安装使用说明书"要求进行安装。

设备的安装基础核实到货设备地脚螺栓位置后再进行制作。

设备进、出口接管标高以设备安装后的实际尺寸为准。

在高效过滤器安装前,对净化空调风管及净化室进行全面清扫、擦净.达到清洁要求后,净化空调系统必须试连续运转12小时以上,再次清扫、擦净洁净室,立即安装高效过滤器。

安装净化空调器时,应对设备内部进行清洗、擦净。

净化空调器的表冷器冷凝水排出管设水封装置,以保证空调器密闭不漏风。

空气净化设备尽量在建筑内部装饰和净化空调系统施工安装完成,并进行全面清扫、擦试干净之后再进行安装,否则,在设备安装完毕后,洁净室投入运行前,均应暂时把设备各开口封闭。

洁净室的空调通风系统(设备及管道),均应采取防静电接地措施。

风管安装要求

防火阀与防火墙之间的风管采用厚2mm的钢板制作,防火阀两侧各2m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料,其他风管制作采用镀锌钢板。

如无特殊阻碍, 风管的弯曲半径等于同一平面矩形风管的边长或圆形风管的直径。

风管板材拼接采用咬接,风管与角钢连接采用翻边铆接, 铆接部位在法兰外侧。

洁净风管无横向拼接缝.矩形风管底边宽度≥900mm时,其底边无纵向接缝。

洁净风管咬口缝、边处裂缝和孔洞处,中效过滤器后的送风管法兰铆钉缝处,涂密封胶或涂密封胶带。

法兰垫片:一般风管采用厚5mm软橡胶垫片,排烟系统的风管采用石棉橡 胶板,垫片接头采用阶梯形或企口形,并贴封胶.洁净系统风管垫片按规范要求选用。

风管法兰上的螺栓或铆钉的间距小于100mm,矩形风管的四角应设置螺栓。

风管的直径或大边长大于800mm,长度大于1.25m的,均采取加固措施,加固框不设在风管内。

洁净风管制作后,将内表面清洗干净.不立即安装的,待干燥后,用塑料薄膜及胶带封口。

洁净风管保温施工时, 不在风管壁上开孔和上螺钉,不破坏系统的密封性。

洁净室内,风口翻边与吊顶板之间的接缝加密封垫.风口安装完毕立即和风管连接好, 开口端用塑料和胶带密封。

风管支、吊架的材料及制作按“通风管道技术规程”(JGJ141-2004)及国家标准图“风管支吊架”(03K132)。

风管支、吊、托架的间距:水平风管不大于3m,垂直风管不大于4m,但每根立管的固定件不少于两个,悬吊风管设防摆固定点。

风管支、吊、托架与楼板、柱子、墙壁的连接采用M10x80膨胀螺栓。

空调系统的送、回、排风管,新风系统空调器后的送风管,必须考虑保温。

风管保温材料:难燃B1型PEF带铝箔保温棉，厚度为:20mm

保温板用粘结材料紧密粘贴于风管的外表面上,接缝处也涂粘结材料。

在室外及室内人员易接近的管段,保温层做保护外壳,选用材料:铝板，厚 0.5mm。

空调器、风机进出口、高效过滤送风口接风管和建筑伸缩缝处均设软接，长度100~150，为A级不燃材料。

五、货物要求

中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

包装与运输方式必须相适应，包装方式确定及包装费用由中标单位负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

包装应满足承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况和广东地区的气候特点，以及露天存放的需要。

专用工具及备品备件应分别包装，并包装箱外加以备注其用处。

在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专营工具清单，一整套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。

随包装箱的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

所有设备包装费、运费已包含在投标总价内。

中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由中标人自行承担。

要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理，记录作为验收文档之一。

设备到工地之后，采购人只提供设备库存场所，库房需有防盗措施、风雨保护措施和日常保管由中标人负责。

六、安装、试调及验收

货物在交付采购人使用前，必须采取措施进行成品保护，保护不力造成损失由中标人负责赔偿。

中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，按采购人的计划安排，派出有经验的工程技术人员到建设工地现场进行散件整合安装提供所有设备的免费指导安装、调试直至该设备验收合格、交付使用。

中标人在安装施工过程如对用户单位墙身临时开孔、钻洞或破坏原有建筑物或设施，负责免费给予恢复原貌，所产生的费用由中标人负责。

中标人需严格遵守国家有关室内装修的消防法律、法规，在货物安装期间，认真做好消防工作，如发生事故追究中标人法律责任。
调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。货物的拆箱、散件整合安装提供所有设备的免费指导安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

安装完成，中标人与采购人一同进行验收。

如发现装修或货物达不到招标要求和投标承诺的，采购人将不予验收及支付货款。

竣工验收质量要求

本项目的验收分为竣工验收与综合效能试验两个阶段。竣工验收主要是对项目施工质量的检验及评定；综合效能试验是对项目使用功能的检测及评估。

项目验收必须有完整的验收资料。

竣工验收合格后，施工单位应向建设单位提交质量保证书，明确保证范围、期限和责任等。

项目施工完毕后，在各分项系统建设通过质量验收的基础上，应对各系统作观感质量和无生产负荷系统的联合试运转的测定与调试。当各个分部全部合格后，则认为项目通过验收。

项目竣工验收时，应复查竣工验收资料，特别是有关安全和功能的检验资料应完整，应提供下列文件及记录：
①图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；

②主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；

③隐蔽工程检查验收记录；

④安装检查记录；

⑤管道试验记录；

⑥设备单机试运转记录；

⑦系统无生产负荷联合试运转的测定与调试记录；

⑧分项、分部（子分部）工程质量验收记录；

⑨观感质量综合检查记录；

⑩安全和功能检验资料核查和抽查记录。

项目工程的材质、厚度应符合设计要求。表面平整、无断裂和松弛。室外防潮层或保护壳应顺水搭接，无渗漏。

七、售后服务
投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：与合格投标人要求相关的资质证书。

投标人必须在广东省内有维修服务中心，可提供24小时免费售后服务，应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。

本项目整项目质保期不少于一年，所有货物的包换和包修服务遵从国家三包规定；在质保期内，设备出现非人为故障。

. 在保修期内，中标人负责保证货物的正常使用。对任何因安装工艺、材料和产品部件质量造成的设备或部件的损坏，进行无偿的维修和更换同一品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障或自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障，中标售后服务：维修响应时间：30分钟内响应，12小时保证修复正常，无法修复的，必需提供同等规格的设备代用。

八、培训要求

中标人应派出经验丰富的授课人员负责对业主的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使采购人人员能全面掌握项目的操作、维护等技能。

现场培训：中标人应在货物调试完毕后进行免费的现场培训，给予采购人技术人员指导和演示，达到实际常规操作、进行零件的拆装、排除一般故障的能力。
九、交货时间和地点、要求
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点由采购人指定。
3、交货时间及验收

自采购人通知进场施工之日起60日历天内完成本项目的供货、安装、试调验收，交付使用单位正常使用。
十、付款方式 

1、本项目款项以人民币转账方式支付；

2.合同签订7天内，采购人支付中标总金额的30%给中标人作为预付款；项目完工后采购人向中标人支付中标总金额的55%；整体项目验收合格后采购人向中标人支付中标总金额的10%，剩余中标总金额的5%作为质保金，整体项目正常使用12月后，一个月内无息支付。

3、采购人支付货款时，中标人应提供付款金额的正式发票。

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

5、本项目的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分
合 同 条 款
 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲方（需方）：                             合同编号：                        

乙方（供方）：                             签约地点：                        

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及“       （项目编号:    ）”的招标文件、乙方的投标文件及投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款： 

采购货物内容

	序号
	采购内容
	数量
	交货完工期

	1
	
	一项
	自采购人通知进场施工之日起  日历天内完成本项目的供货、安装、试调验收，交付使用单位正常使用。

	2
	
	一项
	

	3
	
	一项
	

	4
	
	一项
	

	5
	
	一项
	

	6
	
	一项
	

	......
	
	一项
	


二、价格

1、合同总价：人民币                           （￥         ）

2、合同总价包括本项目所有服务、货物费用、施工费用及一切税费。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价总和与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、项目实施要求

2、乙方自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量，但必须保证满足项目的使用要求。

3、全部布线由乙方负责设计，此部分费用包含在总报价之中。施工前，乙方必须向甲方提交详细的施工方案，经甲方确认后，才能进行施工。

4、交付时间：按“用户需求书”要求完成时间内交付使用，包括供货、施工、布线、安装、调试、培训、验收等工作。

5、实施地点：甲方指定的地点。

6、供货商交货时要同时提供货物清单、工程量清单、使用说明等技术资料及货物清单的有关资料。

7、货物配送要求：乙方将相应货物配送、安装到指定地点，并办理相关验收手续。

四、验收
1、整体验收

在全部设备安装、调试完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。中标方应邀请有资质的第三方进行洁净室的验收，中标方并承担验收所需费用。

五、质保期及售后服务

1、质量保证期：自项目验收合格之日起，项目整体质量保证期不少于   年（若国家和/或生产厂家/或本需求书对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于此要求的，应按国家和/或生产厂家/或本需求书的规定执行）；免费质保期从验收合格之日起计算，免费质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素如火灾、水灾、雷击等除外）。保修期内任何设备的缺陷均由乙方负责修理，在修复之后，供货方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

2、保修期内，货物质量出现问题，乙方负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

3、乙方必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，乙方须有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4、保修期内甲方所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务（如有）。

5、设备故障报修响应时间     (应急解决方案)。

6、乙方需免费为甲方单位人员提供技术培训，直至甲方单位技术人员熟悉操作为止。

7、乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的保修服务承诺。

六、付款方式

1、本项目款项以人民币转账方式支付；

2.合同签订7天内，采购方支付合同总金额的30%给中标人作为预付款；工程完工付至合同金额的85%，整体工程验收合格，采购方向中标人支付至合同总金额的95%的工程款，余款（合同金额的5%）作为质保金，整项目正常使用12月后，一个月内退还。

3、采购人支付货款时，中标人应提供付款金额的正式发票。

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

5、本项目的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

七、保密

1、在双方签订合同时，需同时签订保密协议。

2、如果乙方违反保密协议，甲方可立即终止合同，并追究乙方相关责任。

八、争议解决方式
本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼（本合同的诉讼管辖地为云浮有管辖权的法院）。（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

九、税费

1.中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的税费均应由乙方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的税费均应由乙方负担。

十、不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2. 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十一、通知

1.本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十二、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十三、其他

1.本项目合同由下列文件组成，均为本合同不可分割的部分，下列文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会议纪要等）；

（5）投标文件及其附件（含投标文件澄清等）；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）组成合同的其他文件。

2. 本项目合同一式四份，甲、乙双方各执一份，政府采购监管部门一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同附件

1. 合同执行时间进度计划；

2.                      

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：              
地址：                                      地址：                     
法定代表人：                                法定代表人：               
委托代理人：                                委托代理人：               

电话：                                      电话：                     

传真：                                      传真：                     

开户银行：                                  开户银行：                 

账号：                                      账号：                     

签约时间：    年  月  日                    签约时间：    年    月    日

签约地点：  

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力且经营范围同时具有台柜或家具或钢制家具生产制造相关内容（如营业执照中没有体现经营范围，需提供全国企业信用信息公示系统“商事主体登记及备案信息查询单（含经营范围）”查询页面打印件）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标人提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image5.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	本项目不接受联合体投标
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥4,951,348.70元。）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
    附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
附表1.2
                             投标分项报价表

投标人名称：                                   项目编号：445300-201708-301002-0002
	序号
	产品

名称
	规格型号
	品牌
	原厂商及原产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	货物类费用

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	￥：                    大写：              


投标人名称（单位盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         
注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445300-201708-301002-0002  号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201708-301002-0002  ）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445300-201708-301002-0002  ]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字或盖章）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）
《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

5.4  投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

5.5  投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；

5.6  投标人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；
5.7  提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
5.8  按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image6.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图。
5.9  符合《政府采购法》第二十二条规定
6.0 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .          _______________________________.                                 

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .           _______________________________.                               
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445300-201708-301002-0002  

致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1投标人简介。

10.2近2年已完成同类项目的业绩（须有合同或中标通知书复印件）
10.3投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

   10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼。

10.6名称变更证明

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2015
	
	
	

	
	2016
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

10.2投标人近2年已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年已完成同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表

投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。须对应招标文件带“▲”的重要参数技术条款逐条应答并按要求填写下表。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

14. 同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445300-201708-301002-0002  ]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意采购文件条款声明格式
