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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市疾病预防控制中心（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目(招标编号：445300-201712-317009-0009)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目
2、项目预算金额：¥5,090,000.00 元，其中：

包组一预算金额：¥2,710,000.00元

包组二预算金额：¥2,380,000.00元
3、数量：详见《用户需求书》

4、用途：详见《用户需求书》

5、简要技术要求：详见《用户需求书》。

6、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.  服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.  本项目采购进口及本国货物服务，属于进口设备的已通过专家论证。

6.3.  本项目属于政府采购项目。

6.4.  监管部门：云浮市财政局。

6.5     需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

本项目招标文件已通过专家论证。

8、投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标，但须按分包报价。（评标顺序按照包组一再到包组二进行）
二、合格投标人条件

1．投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2．提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
3．按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。
4．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。

7．本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年12月15日至2017年12月21日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、报名时投标人需提交如下资料：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。
4.3提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
招标文件售价：人民币 200 元/套；

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年1月5日上午08：15~08：45（北京时间）

2、投标截止时间：2018年1月5日上午 08：45（北京时间）

3、开标时间：2018年1月5日上午08：45（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市疾病预防控制中心
采购人地址：云浮市云城区云城世纪大道西
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：叶先生  

采购项目联系人电话：0766-8920589  
七、招标文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。(即2017年12月15日至2017年12月21日)
八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2017年12月14日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

   本项目招标文件已经过专家论证。
   属于进口设备的已经过专家论证。
定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商
3.2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】；

3.3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。

3.4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
3.6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状报表复印件。

3）2017年5月-11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.7、本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金，其中包组一投标保证金为人民币伍万元整（¥50,000.00元），包组二投标保证金为人民币肆万柒千元整（¥47,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201712-317009-0009] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（包组   ）
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445300-201712-317009-0009
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300

联 系 人：邓先生
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局采购管理科
地  址：云浮市城区兴云西路96号
电  话：0766-8331955
邮  编：527200 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.11、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费为中标总金额的1.5%，即中标服务费=中标总金额×1.5%。
中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.1.4对未通过资格性审查的投标人，采购人或采购代理机构将通过电话或传真等方式现场告知。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本 

投标有效期是否为90天
投标报价没有超出预算（预算价：¥5,090,000.00元，其中包组一预算金额为¥2,710,000.00元，包组二预算金额为¥2,380,000.00元）
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

没有其它未实质性响应招标文件的要求。

不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

1.2.5对未通过符合性审查的投标人，评标委员会将通过电话或传真等方式现场告知。
三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市疾病预防控制中心

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
7、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供合同和发票复印件并加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供资产负债标、利润表、现金流量表、损益表）；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状报表复印件。
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：包组一投标保证金为人民币伍万元整（¥50,000.00元），包组二投标保证金为人民币肆万柒千元整（¥47,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥5,090,000.00元，其中包组一预算金额为¥2,710,000.00元，包组二预算金额为¥2,380,000.00元。

	
	附加说明：

	
	


附表一：

云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（445300-201712-317009-0009）

《资格性审查表》（包组一/包组二）

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
7、本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（445300-201712-317009-0009）

《符合性审查表》（包组一）
                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,710,000.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（445300-201712-317009-0009）

《符合性审查表》（包组二）
                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,380,000.00）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（445300-201712-317009-0009）

技术商务打分表（包组一）
                                                                                                                 评委签名：           

	投标单位

评分内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	

	技术参数响应情况
	对招标文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得40分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣2分。扣至0分为止。（须提供所投产品彩页及相应技术参数的使用说明书作为技术证明文件复印件并加盖厂家或总代理商公章）
	40
	

	项目实施方案
	供应商提供本项目实施方案，方案内容包括以下：
（1）本项目供货组织计划：含供货进度计划；人力配备；所投产品测试、验收、质量保证实施计划等。
（2）本项目安装组织计划：含货物安装方案；安装进度计划；安装调试实施计划等。
根据以上内容对投标人提供的项目实施方案进行横向对比：优：6-5分；良：4-3分；差：2-1分；不提供的为0分。
	6
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	

	售后服务方案

	供应商提供详细《售后服务方案》，包括：（1）免费保修期、维修保养服务承诺及质保期以外的售后及技术服务承诺；（2）应急维修时间安排、维修地点、地址、联系电话；（3）服务收费标准；（4）其它服务承诺等。
根据以上内容对投标人提供的售后服务方案进行横向对比：优：8-6分；良：5-3分；差：2-1分；不提供的为0分。
	8
	

	同类项目业绩
	投标人提供同类项目业绩，合同金额为100万元以下的，每提供一份得0.5分；合同金额为100万元（含100万元）-200万元的每提供一份得1分；合同金额为200万元（含200万元）以上的每提供一份的得2分。本项满分8分。（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）
	8
	

	合      计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
 云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目（445300-201712-317009-0009）

技术商务打分表（包组二）
                                                                                                                 评委签名：           

	投标单位

评分内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	

	技术参数响应情况
	对招标文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得40分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣2分。扣至0分为止。（须提供所投产品彩页及相应技术参数的使用说明书作为技术证明文件复印件并加盖厂家或总代理商公章）
	40
	

	项目实施方案
	供应商提供本项目实施方案，方案内容包括以下：
（1）本项目供货组织计划：含供货进度计划；人力配备；所投产品测试、验收、质量保证实施计划等。
（2）本项目安装组织计划：含货物安装方案；安装进度计划；安装调试实施计划等。
根据以上内容对投标人提供的项目实施方案进行横向对比：优：6-5分；良：4-3分；差：2-1分；不提供的为0分。
	6
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	

	售后服务方案

	供应商提供详细《售后服务方案》，包括：（1）免费保修期、维修保养服务承诺及质保期以外的售后及技术服务承诺；（2）应急维修时间安排、维修地点、地址、联系电话；（3）服务收费标准；（4）其它服务承诺等。
根据以上内容对投标人提供的售后服务方案进行横向对比：优：8-6分；良：5-3分；差：2-1分；不提供的为0分。
	8
	

	同类项目业绩
	投标人提供同类项目业绩，合同金额为100万元以下的，每提供一份得0.5分；合同金额为100万元（含100万元）-200万元的每提供一份得1分；合同金额为200万元（含200万元）以上的每提供一份的得2分。本项满分8分。（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）
	8
	

	合      计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

项目概况

1、项目名称：云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目
2、项目预算金额：¥2,260,000.00元，其中：

包组一预算金额：¥2,710,000.00元

包组二预算金额：¥2,380,000.00

3、本项目需要采购的进口设备，已通过专家论证。
二、项目详细清单及技术参数要求

	包组
	设备名称
	数量

（台/套）
	主要配置要求
	包组一最高限价（万元）
	备注

	包组一
	超高效液相色谱仪
	1套
	四元梯度泵、二极管阵列检测器、荧光检测器、自动进样器
	271
	进口设备

	
	全自动微生物生化鉴定仪（包括药敏测试）
	1套
	全自动微生物鉴定仪（包括药敏测试）
	
	进口设备

	
	固相萃取装置（全自动高通量固相萃取仪系统）

	1套
	全自动高通量固相萃取仪系统


	
	进口设备

	
	低温高速冷冻离心机
	1套
	低温高速冷冻离心机
	
	国产设备

	
	旋转蒸发仪（配减压、循环水冷却装置）
	1套
	旋转蒸发主机、溶剂冷却回收模块、 真空泵模块


	
	国产设备

	
	手持式采样定位计
	1套
	手持式采样定位计（2个）
	
	国产设备

	
	普通PCR仪
	1套
	普通PCR仪
	
	国产设备

	包组
	设备名称
	数量

（台/套）
	主要配置要求
	包组二最高限价（万元）
	备注

	包组二
	脉冲场凝胶电泳
	1套
	脉冲场电泳系统、凝胶成像系统、双槽恒温水浴箱、制冷水浴循环、振荡式恒温水浴、轨道式摇床、涡旋振荡器、浊度测定仪
	238
	进口设备

	
	多重食源性致病菌核酸检测系统（多功能流式点阵仪）
	1套
	多功能流式点阵仪、实时荧光定量PCR仪
	
	进口设备

	
	恒温振荡水浴装置
	1套
	恒温振荡水浴装置
	
	进口设备


包组一技术参数要求

（一）超高效液相色谱仪
1．工作、安装条件：

1.1 电源：220V + 10%， 50 -- 60 Hz AC， 4000 W

1.2 温度：4 - 55 ° C 

1.3 相对湿度：< 95%

2.配置

8▲配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	套

	2
	维护工具包
	1
	套

	3
	C18色谱柱(4.6 × 1000 mm, 4 µm) 
	1
	支

	4
	自动进样器（132位）
	1
	套

	5
	一体式柱温箱
	1
	套

	6
	二极管阵列检测器
	1
	套

	7
	荧光检测器
	1
	套

	8
	色谱仪控制软件
	1
	套

	9
	2毫升样品瓶（500/套）
	1
	套

	10
	PEEK 手紧接头，1/16 英寸，10/包
	1
	包

	11
	毛细管/接头起始工具包（0.17mm内径）
	1
	套

	12
	过滤小白头
	1
	个

	13
	电脑及打印机
	1
	套

	14
	密封圈
	1
	个


3.技术参数 
3.1. 四元梯度泵
3.1.1
▲四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置

3.1.2
★串联式双柱塞往复泵，20-100 uL自动连续可变冲程

3.1.3
流量范围：0.2~10.0ml/min，递增率0.001ml/min

3.1.4
▲流量精度：<0.07%RSD 

3.1.5
压力范围：0-400bar

3.1.6
压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，<1%

3.1.7
可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

3.2．自动进样器

3.2.1
▲样品容量：2个66位2ml样品盘

3.2.2
进样范围：0.1~100L，安装多次进样组件，最大可达1500L

3.2.3
▲进样精度：< 0.25% RSD

3.2.4
▲交叉污染：<0.004%（开启洗针功能时）

3.2.5
重复进样次数：1-99次/样品

3.2.6
▲控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率

3.2.7
压力范围： 0-600bar    

3.3. 一体式柱温箱

3.3.1    温度范围：室温以上5°C-80°C

3.3.2
控温精度：+ 0.1°C

3.3.3
控温准确度：+ 0.5°C

3.3.4
柱箱容积：可同时放入 2根300mm的色谱柱

3.4. 4 二极管阵列检测器

3.4.1
光源：双灯源（钨灯和长寿命氘灯）

3.4.2
▲可变波长范围：190 - 950nm

3.4.3
带温控：所有光学元件置于精密的温度控制，完全避免温度波动引起的基线抖动

3.4.4
★二极管数量：1024对

3.4.5
二极管分辨率：0.74nm（小于0.8nm） 

3.4.6
短期噪声：在254 nm时，±0.7×10-5AU（1mL/min 甲醇）

3.4.7
短期噪声：在750nm时，±0.7×10-5AU（1mL/min 甲醇）

3.5 荧光检测器

3.5.1
★具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在一次进样分析时，可同时采集4个通道不同激发波长和发射波长的数据

3.5.2
光源：氙灯，有FLASH功能，有正常模式和经济模式，灯寿命大于3500小时

3.5.3
波长重复性：±0.2 nm

3.5.4
可进行三维图谱的扫描

3.5.5
波长范围：激发光栅：高达200－1200nm；发射光栅：高达200－1200nm

3.5.6
数据采集速率：74Hz

3.6工作软件

3.6.1
免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化。

3.6.2
免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档。

3.6.3
远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器。

3.6.4
全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果。

3.6.5
自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。

3.7. 电脑及打印机

3.7.1电脑配置：品牌商用机（处理器：Intel® i7-6700，3.6 GHz，8MB Cache 4核，同等或以上；硬盘：1 x 500 GB +1T SATA或以上；内存：16GB；带RS232串口、光驱等；Win 7 SP1专业版64位操作系统）

3.7.2激光打印机（参考：HP LaserJet 1007，可提供相同档次或更优的配置）。

4．售后服务与验收
4.1仪器保修一年，一年内提供国内加强培训2人次（免培训费）。

4.2供方对提供仪器终身维护，必须提供厂家的售后承诺函；维修响应时间：接到用户（电话或传真）通知后3个工作日内必须派工程师到现场处理。

4.2按照相关指标进行验收。

★5.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）
（二）全自动微生物生化鉴定仪（包括药敏测试）
1、主要用途：

1.1 鉴定各种食源性致病菌和真菌，可全自动进行鉴定的细菌项目包括：

1.1.1 革兰氏阴性杆菌，包括鼠疫耶尔森菌和大肠杆菌O157等高致病性菌。

▲1.1.2 革兰氏阳性菌，包括猪链球菌Ⅰ和Ⅱ。

1.1.3 芽孢杆菌，包括蜡状芽孢杆菌和炭疽杆菌在内的芽孢杆菌、短小芽孢、类芽孢和地芽孢杆菌。

1.1.4  酵母菌，包括白色念珠菌。

1.1.5 厌氧菌，包括产气荚膜梭菌、蜡状芽孢杆菌和炭疽杆菌在和双歧杆菌属某些种。

1.1.6 苛养菌，包括奈瑟氏菌、嗜血杆菌和弯曲菌。

1.1.7 总鉴定条目不少于500种，投标产品必须提供包括以上细菌在内的详细的细菌鉴定数据库。

1.2 鉴定原理及检测方法：

1.2.1 鉴定原理综合应用生化试验和同化试验，每个检测条/卡用于鉴定的反应不少于50个。

1.2.2 结果判定方法包括动态分析法和终点法。

2、主机：

▲2.1  全自动真空接种系统：以批量方式利用真空原理将菌悬液自动填充入试剂卡，无需手动充填，保证填充质量，每次可接种1～10张试剂卡。全自动系统确保整个操作的生物安全并减少人为误差。

2.2  自动上载检测条/卡，无需人手寻找可用检测位、无需手工安放检测条/卡。

2.3  孵育、检测系统：维持系统在恒温状态，应用光学系统对检测条/卡中每个反应项目进行自动检测。

▲2.4  废卡收集系统：检测结束后，自动移除废卡并丢入废卡收集容器中，无需手工移出检测卡位，传感器可检测收集装置是否充满。

2.5  配置条码扫描器，利于样本信息的输入和管理，也可用于确认试检测条/卡的种类、批号等相关信息，具有最大限度的可追踪性。

2.6  自动质检功能：能定时自动检测孵育仓的温度和检测系统的光学元件，记录检测结果，保证检测质量。

3、检测条/卡及试剂：

3.1 安全卫生：密闭式试剂卡，避免与外部的接触造成污染，结果可靠，测试和判读过程都无需任何附加试剂。

3.2 鉴定板条种类：包括GN卡革兰氏阴性杆菌、GP卡革兰氏阳性菌、NH卡苛生菌、BCL卡芽孢杆菌、ANC卡厌氧菌、YST酵母菌卡 CBC 棒状杆菌，具有丰富的鉴定板条以满足工作需要。

3.2 鉴定接种菌液量：每个试剂卡≤10ml，防止采集大量菌落带来杂菌污染。

3.3 通用的悬浮液制作菌悬液，各种试剂卡无需特定悬浮液、无需石蜡油密封。

3.4 每张试剂卡都自带有唯一的条形码，包含试剂卡类型、批号和失效期等信息，具有最大限度的可追踪性。

4、检测速度：

4.1 鉴定耗时：革兰氏阴性杆菌2～10小时； 革兰氏阳性菌2～8小时；

4.2 药敏耗时：4-15小时（80% 2-6小时）。

5.  检测方法认可：

获国家药品食品管理局（SDA）认可、美国食品药品管理局（FDA）、国家标准GB 、行业标准SN 认可。

6、工作条件：

工作温度18-28℃，应安装空调，室内洁净无灰尘，避免阳光直射。室内湿度≤80%。电源电压：220V。

7、系统配置：

7.1 全自动微生物鉴定仪主机 

7.2 电脑数据处理组件 

7.3 打印机 

7.4 UPS 

7.5 自动检测培养组件（用于检测已接种试剂卡的孵育和定时检测） 

7.6 比浊器

7.7含配套仪器专用试剂盒2套

8、售后服务与培训： 

8.1免费保修期：自设备安装验收合格之日起免费保修壹年。
8.2应急维修时间：接故障通知后2小时内响应，24小时内派工程师到达现场维修。若无法修复的，可提供备用机以保证用户的工作正常进行。
8.3维修服务收费标准：保修期内免费维修；保修期后按实际发生的零配件费用收费，不收取工时费。
8.4国内培训计划：免费上门安装、调试；免费到设备安装现场，给用户培训3-5名技术人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到用户受训人员熟练掌握。
9、验收：
9.1设备送达客户单位后一周内派专业技术人员上门免费安装、调试，并在买方实验室人员在场的情况下完成设备的性能测试。

9.2派专业技术人员上门免费对用户技术人员约2-3名进行为期至少2天的关于仪器设备的基本原理、安装、调试、使用操作、维修和日常保养等知识的培训，保证他们能熟练、独立工作。
★10.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。

（三）固相萃取装置（全自动高通量固相萃取仪系统）

1 技术规格：

1.1分析方法、功能、技术参数要求

1.1.1：分析方法要求：固相萃取小柱法

1.1.2 ：系统基本功能

1.1.2.1：可以全自动对水样及常规样品进行固相萃取。

1.1.2.2：可以对液体进行添加、稀释、混合、分配、转移等液体处理功能。

1.1.2.3：系统采用XYZ臂开放式上样方式对样品以及试剂进行转移，混合，活化，上样，洗脱。所有步骤步骤进行全自动化运行，减少人为操作的误差，提高数据的可靠性。

1.1.2.4：可以适用各种品牌商品化SPE小柱，萃取盘。

1.2仪器技术参数

1.2.1   主机性能指标：

▲1.2.1.1：主机构造及功能：四通道固相萃取仪由四个马达及四个注射泵单独控制，确保移液体积和流速的准确度及精确度。仪器集合式结构, 独立的X\Y\Z三维运动模式精确定位，在无需人工介入的情况下可连续批量处理样品≥140个（需提供厂家彩页）

1.2.1.2：同一平台集中：样品管架、萃取管架、收集管架都集中于同一个平台上连续处理，以减少样品在不同平台间转移的时间，提高实验效率并最大限度的避免交叉污染。（需提供厂家彩页）

★1.2.1.3：在线自动液体工作站功能：能对各种样品进行自动转移、自动添加、自动混合、自动稀释、自动衍生化。可以帮助用户全自动完成标准曲线溶液的配制，如考马斯亮蓝法（Bradford法）；能全自动完成Bradford法的标准曲线配制，帮助测定目标样品的蛋白浓度。（需提供厂家彩页）

1.2.1.4：移液方式：通过精密注射泵及移液针实现，即所有的样品和溶剂不需要通过切换阀，避免了样品的交叉污染；采用自动定位方式，可根据使用要求任意设定移液针吸液及排液高度。可采用顺序模式或批量模式以增加通量及效率。

★1.2.1.5上样范围及样品批处理能力：泵流速范围:10μL/min—100mL/min，取样精度≤0.15%CV，处理常规体积样品（50μL-150 mL）及处理大体积水样 (150 mL---20升)（处理大体积样品由四通道蠕动泵控制，提高进样速度，500ML样品进样时间≤30分钟。）；大小体积样品进样分别由不同的两套泵控制，保证小体积进样精度和大体积进样速度。连续处理样品数量：能够连续全自动处理常规样品和大体积样品。同一平台上小体积样品可自动连续处理≥140个；大体积样品≥32个。整个处理过程不需要任何人为介入。（需提供厂家彩页）；

▲1.2.1.6：多功能分体工作模式：两套泵可独立工作运行；注射泵加配针头可当作稀释分配器使用；单独用于液体的转移和分液工作(需提供单独运行的官方图片彩页)。四通道蠕动泵可独立使用于大体积样品的快速处理：如快速分离水样中有机磷和甲氰菊酯类农药的残留（需提供蠕动泵独立运行工作的图片）;

▲1.2.1.7：浓缩样品：a：标配电子三通阀吹氮气或空气干燥，在同一平台上连续完成萃取收集和在线浓缩工作:b：标配漏斗型收集模式，直接把样品收集到指定的第三方浓缩瓶内，实现无缝连机.c：选配同品牌的40位样品浓缩工作站,放置于同一平台在线浓缩。（需提供漏斗型收集管架的图片）;

▲1.2.1.8：柱膜一体机：适用1ml,3mL,6mL商品化 SPE柱及萃取盘，能做双柱叠加和三柱连续萃取功能，且可组合在同一个平台上使用。（需提供厂家彩页）

1.2.1.9:移动管架技术：移动管架技术使得用户可以在同一平台上进行液样处理（具备液体工作站的功能）及固相萃取操作。

1.2.1.10：清洗模式：根据不同的应用，可以采用多重清洗或泵喷射清洗，降低样品间交差污染的可能。

★1.2.1.11：在线模式：a:软件具有SQL关系型数据库模式，符合ANSI美国国家标准协会的规定：可以在线与第三方分析检测仪连机进行流动注射进样,例如电导检测仪、荧光检测仪、色度剂以及吸光度检测器；可在线控制第三方检测器。b:可与同一品牌GPC、HPLC在线连机处理样品，提高实验室的自动化程度

1.2.2软件性能指标：

▲1.2.2.1: 控制软件：全英文界面，具有SQL数据库, 软件拥有开放的G.E.A.R接口，可以和含有RS232接口的第三方仪器如天平、pH计、分光光度计相连接，读取相关仪器数据并根据相关数据控制第三方仪器进行在线操作。（需提供厂家彩页）

1.2.2.2:软件具有模拟运行功能，使得用户可以在联机使用前测试及修改方法。

1.2.2.3: 符合国标大体积样品收集要求：洗脱液的收集体积范围：1µL-无上限.

1.2.2.4:全自动固相萃取仪必需是电脑在线控制,而不是通过仪器控制面板进行方法调用。主机和电脑之间的通讯是通过两个串行端口和路由器实现的。

2　配置：
2.1：液体处理工作站主机一台，双通道精密注射泵两台。
2.2:固相萃取管架：

3ML固相萃取管架1套（包含活动管架、萃取管架、收集管架、废液槽和废液槽盖）；

样品管架（能放置80个样品）1套；

6ML固相萃取管架1套（包含活动管架、萃取管架、收集管架、废液槽和废液槽盖）;

2.3:附件包：包含溶剂瓶4个、溶剂托盘、3ml、6ml密封盖各250个、10ml样品管250个、6ml收集管250个、10ml收集管250个、进样针4支、废液管、排放接口。

2.4：液体处理管架：338号管架能放 64个 12x32MM 的2ML安培瓶

2.5：赠送3ml、6ml的C18萃取小柱各一包，每包50根。
2.6：工作站软件：原装正版控制软件（终身免费使用权） 1套
2.7：系统控制器和路由器（主流配置PC电脑）:处理器：英特尔i5；内存：4G;显卡:集成显卡；硬盘:500G ；光驱：DVDRW；键鼠：标配； 带串口；操作系统正版Windows(R)7，19英寸液晶显示器。 

3. 技术服务和培训

3.1主机免费保修1年，在保修期内，除人为因素外、所有服务及配件更换全部免费。

3.2仪器安装验收：生产厂商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器，同时在现场对两名以上用户进行操作培训。仪器所有技术参数经检验应符合投标书要求的技术性能指标值，附验收报告，用户签收。

3.3无论保修期内还是保修期外，生产厂商接到用户维修要求后，必须在24小时内电话响应，48小时内赶到用户现场。

★3.4.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。

3.5.★参数必须提供厂家彩页。

（四）低温高速冷冻离心机

1.技术参数
1.1微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大，加速快。
大屏幕液晶显示、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升减速档位。
9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
1.2设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
1.3全自动转子识别、自动超速保护。
可编程操作，存储25个常规程序。
1.4特殊制冷工艺，进口高性能环保制冷系统，最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。
1.5产品符合TUV ISO13485:2012质量管理体系认证。
最高转速：      18500r/min
1.6最大相对离心力：23797xg
1.7最大容量：      4×100ml
1.8转速精度：      ±10r/min
1.9定时范围：      1min~99min59sec或连续运转 
1.10温度设定范围：  -20℃～+40℃
1.11温控精度：      ±1℃
1.12压缩机组：      进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）
1.13整机噪声 ：     < 65dB(A)
1.14电    源：      AC220V±22V 50/60Hz 16A
1.15整机功率：      1200W
1.16外形尺寸（长×宽×高）：420×670×400(mm)
1.17外包装尺寸（长×宽×高）：520×960×530(mm)
1.18重    量：65kg
配套转子：   6*50ml尖底角转子 （12000rpm，15285g）;8*15ml尖底角转子（12000r/min，13200g）；12*5ml角转子（13000r/min，17370g）

（五）旋转蒸发仪（配减压、循环水冷却装置）

1．主要用途：主要用于样品浓缩、溶剂蒸馏、溶剂纯化、多溶剂分离、样品干燥等实验领域。

2．技术参数：

2.1旋转蒸发主机

2.1.1主机升降方式：马达自动升降，升降行程160mm

2.1.2转速范围：20-300rpm 

2.1.3冷凝器：竖直式蛇形冷凝器，冷凝面积1200cm2

2.1.4旋转头进入角度可调，可调角度：0-60°

2.1.5断电时主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，避免样品局部过热

2.1.6蒸发瓶容量：50mL -3000mL

2.1.7浴锅温度范围：室温～210℃，水油浴切换功能；浴锅容量：5L；浴锅材质：304不锈钢

2.1.8浴锅控温方式：智能PID控制（LCD数显）；控温精度：±1℃(水)，±2℃(油)

2.1.9浴锅具有防干烧自动断电功能；水浴锅高温蜂鸣报警

.1.10内置数字真空度控制器

2.1.11可间歇性左右旋转，适合于粉末干燥，旋转时间连续可设

2.1.124.3寸彩色触摸屏控制器，真空度、转速等多参数同时数字显示，内置图形化蒸馏曲线

2.1.13梯度蒸馏模式，可实现程序自动控制真空度和转速，内置进气阀，程序结束后自动卸真空停止蒸馏

2.1.14内置40种以上溶剂数据库，方便调用，一键蒸馏

2.1.15可选蒸汽温度数字显示，精确掌握样品蒸汽温度

2.1.16可选自动蒸馏功能，系统可自动识别溶剂沸点，自动寻找最佳的蒸馏条件，无需人工摸索

2.1.17智能定时蒸馏功能

2.1.18 USB数据接口，方便导出实验数据

2.1.19智能真空系统，可由真空控制器控制真空泵的启停，减少实验室噪音和振动，延长真空泵的使用寿命。

2.2溶剂冷却回收模块

2.2.1控温范围： -5℃～35℃，LCD数字显示温度

2.2.2控温方式：PID数字控温技术与热气旁路技术（Hot Gas ByPass）相结合; 控温精度：±0.3℃

2.2.3冷却方式：压缩机制冷,制冷功率：500W@25℃

2.2.4水泵流量：3.5L/min，泵压：0.5bar
2.2.5水箱容积：1.8L

2.2.6环保型制冷剂R134A

2.2.7冷却液位实时显示,指针压力表实时显示压力

2.2.8高低温报警、水位报警功能,超压保护设计，避免由于压力过大而损坏仪器

2.2.9可选外接输入信号，由应用设备远程启动/停止水循环设备

2.2.10可选外接远程温度传感器，直接反映出所控制设备中相应的温度

2.2.11可选RS232接口来实现电脑控制、记录、保存温度图谱和设置等功能

2.2.12产品通过CE认证

2.3 真空泵模块

2.3.1 功率：65W

2.3.2极限真空度： 20mbar,抽气速率：18L/min

2.3.3无油抽气，节能环保，维护简单方便

2.3.4指针压力表实时显示系统真空度

2.3.5压力调节旋钮，可随时根据实验需求调节真空度，调节范围20mbar～常压

3、配置要求：

3.1 自动旋转蒸发仪主机（含内置数字真空控制器，彩色触摸屏控制器）     1套 

3.2 智能加热水浴锅       1台

3.3  竖直式蛇形冷凝器     1个

3.4  1000ml旋转蒸发瓶    1个

3.5  100ml 旋转蒸发瓶     10个

3.6  50ml 鸡心瓶        10个

3.7  1000ml收集瓶       1个

3.8  溶剂循环水冷却器主机   1套

3.9高效无油真空泵          1套

4.技术服务和培训

4.1 接到安装通知后，技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

4.2接到用户维修信息后，在2个小时内响应。

4.3在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，2天内到达现场。 

5. 质量保证：厂家通过ISO 9001质量体系认证，并提供证书。设备按技术指标进行验收，验收合格后签字日起二年内为质保期。
（六）手持式采样定位计

1硬件部分：
1.1系  统
操作系统：安卓5.1.1及以上版本
CPU：64位四核处理器，单核主频1GHz以上
RAM：≥ 1G
ROM：≥ 8G
1.2屏幕显示：
屏幕尺寸：屏幕尺寸≥5寸，高亮度触摸屏，阳光下可清晰显示，
分辨率：≥1280×720
1.3数据存储与通讯
数据接口：Micro USB接口，支持充电和数据传输
通讯：同时支持中国移动、中国联通、中国电信2/3/4G网络通讯
存储扩展：设备具有Micro SD卡扩展，最大支持不小于32G的存储卡扩展
1.4电源特性
电源：内置大容量锂电池，
电池更换：可拆卸电池设计
1.5环境指标
工作温度：-20℃ - ﹢60℃
存储温度：-30℃ - ﹢70℃
抗跌落：1m自然跌落至地面
1.6扩展功能
摄像头：前置≥200万像素，后置摄像头像素≥800万，支持自动对焦
闪光灯：支持
传感器：内置电子罗盘、重力传感器、光线传感器
音频：内置麦克风、喇叭

（七）普通PCR仪

1.技术指标

1.1样本容量：96孔

1.2反应体系：5-100μl
1.3控温模式：
管内Tube 模式&基座Block模式

1.4模块加热技术：
Peltier 

1.5基座温度范围：30-99.9℃
1.6最大升降温速度：4.5℃/S
1.7温度精度：±0.1℃
1.8温度均匀性：±0.2℃
1.9温度梯度：一次可实现12个梯度温度；

1.10热盖温度范围：
40~110℃，自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材

1.11递增/递减功能：具有-60秒--60秒的时间递增/递减功能；具有0-15℃的温度递增/递减功能；

1.12操作显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏；

1.13程序存储：支持USB扩展，＞10000条；

1.14断电保护：具有断电再通电时自动恢复实验功能；

1.15快捷方式：可将常用实验程序设置为快捷方式置于主界面，一键启动；

1.16通讯接口：USB，Ethernet;支持USB存储程序，程序数量无限制

包组二技术参数要求
（一）脉冲场凝胶电泳

（1）、脉冲场电泳系统

1、主控单元：

★1.1、分离范围：分离范围在100bp-10Mb；最佳线性分离范围 50kb-700kb 。

★1.2、脉冲角度范围：0-360°，0.5°增量。适用与片段大小大于6M的耐药金黄色葡萄球菌的分型。
1.3、电源输出：最大350V, 增量连续可调，最大电流0.5 A。

▲1.4、脉冲控制：基于CHEF技术（钳位匀场强）。

1.5、转换时间范围：50 msec to 18 hr。

1.6、转换时间梯度：有线性、凸型和凹型三种。     

1.7、电极调节能力：可实时监测和调节电极的电势±0.5%。

▲1.8、程序模块设置：最多8个，可以自动连续执行。 

1.9、电场矢量： 同一程序中允许最多15个电场矢量，以增强分辨率。
1.10、有二次脉冲功能，进一步加快大分子DNA的泳动速度。

1.11、有内置专家系统，可自动提供优化的电泳条件。

▲1.12、可存储至少20个复杂程序，99个一般程序。

1.13、膜触键进行参数的输入。

1.14、最高电泳时间：999 小时/ 每个模块。

1.15、有自动记忆功能，断电后, 重新来电自动启动电泳。

1.16、有延迟启动功能，可设置72小时或更长时间后启动。

2、电泳槽：

2.1、体积≥510 mm (d)×450 mm (w)×130 mm (h)。

2.2、材料：聚碳酸酯，电泳槽盖上配有安全锁，防止触电。

▲2.3、24根铂金电极，0.5 mm 直径，呈六边形排列。

2.4、每根电极可单独更换。

2.5、可运行多种规格的凝胶：14cm×13cm, 21cm×14cm, 14cm×21cm，宽×长。

2.6、有内置温度探头监测缓冲液温度变化。

3、 冷却装置：

3.1、体积 ≥450mm(d)×250mm(w)×250mm(h)。

3.2、输入功率：75 watts（14℃时）.

3.3、温度范围5℃-25℃。 

▲4 、循环泵：泵速可调，典型流速1 liter/min。

5.配置

5.1电源模块1台；

5.2脉冲场电泳槽1台；

5.3冷却模块1台；

5.4可调速泵1台；

5.5标准灌胶平台1个（14 cm×13 cm，包括灌胶模具1个）；

5.6加宽（长）灌胶平台1个（包括21×14 cm灌胶模具1个）；

5.715孔高度可调梳子，14cm×1.5mm（含梳架）1个；

5.815孔高度可调梳子，21cm×1.5mm,（含梳架）1个；

5.9中胶铲1把；不锈钢平铲3把；

5.10聚乙烯软管：12 ft；

5.11Yeast DNA 标准品：S.cerevisiae standards，2 plugs；

5.12滤盖：Green Screened Caps(Bio-Rad 1703711) 31个；

5.13 0.5A 保险管：2个；

5.14操作手册1 本

5.15样品制备模具：10孔(可重复利用的，2cm ×1cm ×1.5mm) 2个

★6.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。
（2）、凝胶成像系统
1、可分析样品包括：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等。

2、分辨率：真实像素≥1360*1024。

3、动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值）。

4、CCD控制：马达自动控制。

5、镜头缩放：8.5-51mm镜头。

6、暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测。

7、滤光片：标配2个

8、备有校正镜头曲面度的专用滤光片

9、平场校正板，美国专利号5,951,838（可选）。

10、三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节。

11、灵敏度：0.1ngEB染色的DNA。

12、信噪比：>=56dB。

13、曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进。

▲14、样品大小：28×36cm。以方便对于国家脉冲网络要求做的大胶进行操作。
15、成像大小：25×26cm。

16、光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光。

17、紫外光源：302nm，可选254nm/365nm。

18、紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品。

19、紫外自动光闭保护。

20、UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察。

21、荧光尺：系统检测并用于测量长度。

22、具体应用范围：

22.1核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、Gel Green™、Gel Red™、Fast Blast™；

22.2 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；

22.3 印迹膜：Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、Dy Light 488、Fluorescein。

23、软件功能：

▲23.1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。

23.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑；软件可自由安装于多台电脑，同时分析；软件可控制曝光时间以看到微弱信号；显示过饱和像素保证精确定量；所有成像过程均保持自动对焦；添加各种格式的文字注释；自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算；微卫星DNA分析；RFLP和DNA指纹分析；3D图像观察及输出；12种预设染料颜色标记显示及输出；多幅图像合并显示并分析功能。

23.3 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。

23.4 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg。

★23.5 数据输出方式：直接输出脉冲网络数据库格式结果，以便于结果和国家脉冲网络数据库进行无缝对接。
23.6 软件免费升级；中文版、英文版软件自由切换，提供软件免费升级。

配置

24.1主机

24.2.紫外透色系统

24.3.白光透色系统

24.4.CCD摄像头

24.5.ImageLab 控制分析软件

24.6.仪器安装校准包

24.7.防紫外挡板

★25.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。
（3）、双槽恒温水浴箱
1、工作温度范围：室温~100 ℃，温度稳定性：±0.1 ℃。

2、加热功率： 800W@220V；全球电压： 220V/50-60Hz

▲4、浴槽容积：双浴腔（5升&10升）

▲5、工作区域：深*宽*长=154 x 300 x 150mm，工作区域：
深*宽*长= 301 x 330 x 150mm

6、外形尺寸：高*宽*深= 392 x 587 x 233 mm

7、通用性恒温水浴，结构坚固、性能卓越，紧凑设计更节省实验室空间

8、微处理器控制，简洁高效，4个温度预设值，方便保存常用设置。

9、安全功能：过温安全电路防止过热干烧，可自动关机和自动开机设定，断电自动重启

10、外部采用环氧粉末涂层，耐化学损伤、耐腐蚀，无缝不锈钢内槽，便于清洗及日常管理，UL合规声明及CE认证。

11、配置：恒温双槽水浴一台，聚碳酸酯尖型顶盖；微处理控制器；4个温度预设值；

（4）、制冷水浴循环器

1、工作温度范围：-25~100 ℃，温度精度：±0.02 ℃

2、加热功率：2 kW@230V；1.2 kW@115V

3、制冷功率：240 W@20 ℃

▲4、循环泵性能：2个泵速调节档位；最大流量：17 L/min；最大压力：300 mbar

▲5、浴槽容积：12 L；工作区域：深*宽*长=200 x 173 x 183.7 mm；外形尺寸：
高*宽*深=372 x 165 x 199 mm

6、开/关定时器，带实时时钟，温度显示精度可选0.1或0.02，温度单位可选℃、℉、K。

7、RTA实时温度校正功能

8、5个可编程设定点温度，带节能模式

安全功能：系统温度限制，声/光报警功能，断电自动重启

10、3种操作语言（英语、德语、法语）

11、符合CE/RoHS/WEEE认证，通过DIN12876的1/NFL安全等级认证，可选IQ/OQ认证

12、配置：含主机1台，外循环管路1套

（5）、振荡式恒温水浴箱

1、加热功率：2600W

2、控温范围：室温+5~100℃

3、显示分辨率：0.01℃

4、温度稳定度：±0.2℃

5、浴槽材质：不锈钢+特氟龙涂层

6、浴槽容积：20L

7、浴槽尺寸：（W×D×H）500×300×150mm

8、震荡频率转：20-500rpm

9、震荡方式：往复

10、震荡幅度：20mm

11、定时范围：0-9999min

12、配置:智能防腐振荡水浴1台，全塑透明材料回流保护罩1个，60位全塑试管支架1套
（6）、轨道式摇床
1. 数字或模拟二种操作系统

2. 三种平板规格可供选择，仅需更换平板即可增加容量

3. 零件保修5年，人力保修1年，驱动装置终身保修

4. 三偏心轮驱动装置，不仅能实现24小时持续运行，而且在高负载高速振荡时也能实现满载或不平衡负载稳定均匀的振荡

5. 设备运行环境的温度范围为0℃～40℃，湿度为20﹪～80﹪（无冷凝），可用于培养箱、温室、环境测试箱及冰箱；

6.水平调节脚在以高负载速度组合运行时更加稳定

7. 电子和机械部件已经过处理，可保护自身免受浓度高达10﹪的CO2和湿度的侵蚀，此类处理防止了湿气和CO2与电子部件发生反应，形成石碳酸；可以在CO2培养箱中持续使用，且摇床不会发生故障（防CO2型号）

8. 模拟操作系统，可通过旋转调节盘控制直流电机以及变速控制装置，振荡速度范围为40～400r/m，可一体式转速计监控并显示速度，确保设置准确，可采用持续模式，也可采用定时模式（用于与时间相关的研究），速度控制旋钮上的金属锁定卡口，防止意外碰撞引起的的速度改变

▲9. 数字操作系统，固定状态直流无刷电机、变速控制装置，可调节的速度范围为15～500r/m。可设置持续运行，也可设置定时运行，定时长度为0.1～999 小时或0.1～999 分钟之间，持续运行时，显示累计运行时间；定时运行时，以倒计时方式显示时间，2 个独立LED 显示屏，同时查看速度和运行时间，有助于建立运行环境时将错误减至最少，设备运行速度偏离设定值±10﹪，摇床发出声光警报信号并关闭，用户变速校准可通过手持数字转速计实现，转速计需要验证，并且协议可标准化，负载不平衡时，负载失衡传感器将停止平板运行并发出声光警报信号，直至情况得到纠正，软启动功能防止设备突然启动和停止，避免器皿内样品溅出和烧瓶盖润湿，设定点保留功能可在电源发生故障时保留设定参数，并在电源恢复后自动重新启动设备

10. 应用：细胞培养、可溶性研究、萃取、一般混合、染色和脱色、杂交、清洗程序、细菌悬液、诊断测试

11、配置：轨道摇床（数字）一台、通用平台一个、烧瓶夹具套件（包括1个微孔板夹具，2个125ml烧瓶夹具，4个250ml烧瓶夹具，4个500ml烧瓶夹具，2个1L烧瓶夹具和2个2L烧瓶夹具）

（7）、涡旋振荡器

1、多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式

2、自动或点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式，可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合

3.稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台

4.可靠性：多年在全球实验室验证的性能

5.转速范围：600-3200rpm

6.重量：4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚

7.配置：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片

（8）浊度测定仪、

1、应用范围：用于测定菌悬液的光学密度

2、测量范围：0.5~7.0 麦氏单位
3、测量模式：连续多点测量，自动显示平均值

4、测量原理：固定的波长可见光光束从发射器射出，通过一定直径的装有待测溶液的玻璃试管，到达另一端的光学接收器，测定试管和溶液的吸光度，得出待测溶液的浊度

5、配置要求：含一个变压器，2个锂电池。

（二）多重食源性致病菌核酸检测系统
（1）、多功能流式点阵仪
1、主要用途和适用范围：食源性微生物多重核酸检测，多重呼吸道病毒核酸检测，多重肠道细菌、病毒、寄生虫核酸检测，沙门氏菌核酸分子分型等；

★2、多重性及多样品检测：单孔最多可检测100个指标,每次实验可多样品(不少于96个样品)同时处理；

3、检测原理：使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联核酸探针，流式细胞分析技术，快速分析单一样品中多重指标；

4、检测范围：3.5logs；读取速度：≤40min/96孔；

5、进样方式：微量滴定板：标准96孔板；吸入样本体积：20-200 μL；

6、处理器：数字信号处理器；

7、具有多功能软件操作平台，且软件通过FDA 21CFR Part 11认证；并提供相关证明彩页资料；

8、可兼容应用统计软件，具备自动生成最优曲线的曲线拟合算法；

9、具有对复合式液态悬浮芯片系统控制、验证、校正、数据采集和数据分析的基本功能；

10、兼容LIS/LIMS实验室信息管理系统；

11、自动化进行开机、校正、校验、运行和关机等常规处理；

12、实时自动误差检测，保证实验结果准确；

13、实时显示数据采集，显示：微球体图谱、直方图、液流速度、荧光强度值；

14、数据分析工具和报告，可自定义报告表格；

15、可计算浓度、标准偏差、变异系数、矫正率百分比，数据分析精确，多块样品板只需使用一组标准品，增加样品通量；

16、可以柱状图或96孔格式把数据输出Excel表格、文本文档中；

17、配备独立多重核酸分析软件系统，可自动分析并生成检测结果；

18、可实现18重呼吸道病毒多重检测试剂盒，可实现单管一次同时检测18种呼吸道病毒及其亚型, 并提供厂家盖章彩页资料；

19、需提供原厂最新软件详细版本号及最新软件厂家彩页资料；

20、可实现不少于15重腹泻病原体多重检测试剂盒，可实现单管一次同时检测不少于15种细菌及其毒素、寄生虫、病毒，并提供厂家彩页资料；

▲21、可实现不少于100种沙门氏菌血清型分子分型试剂盒，可实现单管一次完成不少于100种血清型的分型鉴定，并提供厂家彩页资料；

22、可实现不少于11种产志贺毒素大肠埃希菌血清型分型快速检测，单管一次完成不少于11种血清型的分型检定，并提供厂家彩页资料；

23、可实现不少于6种生物毒素快速检测，单管一次完成不少于6种生物毒素的快速分型检定，并提供厂家彩页资料；

24、可用于寨卡病毒快速应急检测，且提供试剂盒FDA EUA证明文件（复印件）；

25、开放性的检测平台，既可以使用商业化的试剂盒，也可以根据实际需求自行开发试剂盒，并提供不少于4套多重核酸检测相关实验设计方案；

26、可适用于不少于36种发热疾病病原（如登革热，埃博拉等）快速检测试剂盒，并提供最新版本厂家盖章彩页；

27、可适用于不少于20种虫媒传疾病病原快速检测试剂盒，并提供最新版本彩页；

28、可适用于不少于17种蚊媒传疾病病原（如登革热，寨卡病毒等）快速检测试剂盒，并提供最新版本彩页；

29、需提供多重检测试剂盒目录及设备中文日常简易维护操作手册；

★30、投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。

31、主要配置及备件清单




1)液相悬浮芯片系统主机 ，1台；



2)液相悬浮芯片系统检测平台，1台；




3)液相悬浮芯片系统高通量鞘液流系统，1台；

4)多功能设备控制以及数据分析软件包，1套；

5)最新版本独立核酸检测分析软件包，2套；

7)校准试剂盒，1盒；

8)验证试剂盒，1盒；

   9)鞘液，1盒；

（2）荧光定量PCR仪

1.工作条件

1.1电源：220/240V, 50-60Hz

1.2温度：室温
2.技术要求及配置
2.1主要功能：用于病原菌检测等。

2.2 PCR技术参数
样品容量：96×0.2ml, 可以使用单个反应管，8联反应条，96孔反应板

反应体积：5-30µl

升降温方式：半导体加热，制冷

快速PCR，最大升\降温速度：5°C/秒，最快可以在30min内完成40个循环PCR实验。

温度控制范围：0-100°C, 

温度精确度：±0.2°C, 

温度均一性：±0.4°C 

▲具有温度梯度功能，温度梯度范围：30-100°C，不低于室温30°C， 温度梯度温差范围：1-20°C。一次可运行8个不同的温度梯度，每个温度梯度有12个样品孔。

★不少于6个LED光源，含有不少于6种不同波长，光源使用寿命≥10000小时。以保证激发和发射光的纯正，有效避免串色的对实验结果的干扰

▲具有6个独立的检测器, 避免光线交叉干扰。

可检测的荧光素包括：FAM™、SYBR Green I™、VIC®、 HEX™、 TET™、 Cal Gold 540™、ROX™、TEXAS RED®、 Cal Red 610™、 Quasar 670™和Quasar 705™等

检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因

顶部扫描检测

动态范围：10个数量级

★中文和英文操作分析软件

开放性加样误差校正技术，不采用ROX荧光素，减少试剂费用。试剂完全开放，可以使用任何进口和国产试剂

FRET 探针：专门通道检测

数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、ΔCT ，Paffla分析法进行 基因表达分析、内参基因分析和扩增效率计算、多个内参基因的表达分析、等位基因分析、终点分析

▲具有高分辨熔点曲线分析功能

具有多个反应板分析软件，能够进行反应板之间的校正，确保分析结果准确

内置数据处理器，不依赖于计算机运行，外接电脑死机后仪器仍然能够按照已编程序正常运行，并导出实验数据，不需要重新做实验。

3. 技术支持及服务
3.1 由供应商或生产商负责免费到场安装调试，定期维护终身保修；

3.2 ▲产品质保期应为5年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由设备制造原厂负担。

4  配置

4.1 实时荧光定量PCR主机一台

4.2原装正版英文操作和分析软件

4.3原装正版中文操作和分析软件

4.4商务台式电脑一台：双核3.3G/4G/500G/DVDRW/20”液晶，商务机3年保修。

4.5耗材一批：8联管和8联管盖，96孔板和膜，各一套。
★5.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。
（三）恒温振荡水浴装置

1.技术指标

1.1工作温度范围：+5~100 ℃，温度稳定性：±0.1 ℃@70 ℃，温度均一性：±0.05 ℃@70 ℃。

1.2加热功率： 1500W，全球电压：100-115V/200-230V,50/60Hz。

▲1.3浴槽容积： 27L，工作区域：长*宽*高= 292 x 610 x 165 mm，外形尺寸：长*宽*高= 394 x 938 x 249 mm。

1.4使用新的无加热线圈设计的内槽更易于清洁和维护。27 L 容量规格。

▲1.5使用新的无加热线圈槽体设计，易于清洁和维护，自动开机和自动关机定时器优化工作日常管理，使用低液位保护有效防止水浴干烧过热和损坏，四个预设温度和振荡速度选项方便保存常用设置，声音报警确保您的工作安全，基于图标的图形化显示易于操作和监控，新的铰链盖和可扩展高度适用更高的实验室器具，下一代振荡电机特征1.6从30 到200rpm/min 的可调振荡速度

▲1.6UL 合规认证和CE 认证

2.配置：

主机1台，通用平台一个，50ML离心管夹具一个

★3.投标人必须提供厂家或总代理商出具的技术参数证明文件（或国家技术监督局出具的相关证明资料）、授权书及售后服务承诺书。（提供原件或复印件并加盖厂家或总代理商公章）。
三、供货要求

1、提供的货物必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）、制造商原装出厂的、包装完好的，表面无划伤、无碰撞，各项指标完全符合国家质量检测及出厂标准。提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

2、所有设备必须有相应的详细中文说明书。
3、投标时须提供授权书(如“二、项目详细清单及技术参数要求”有特别说明），授权书中须指定产品规格型号,没有指定产品规格型号的授权书无效，评审委员会做废标处理。验收时须同时提供厂家的供货证明原件和售后服务承诺函原件。

4、为保证货物的售后服务和质量，须提供投标产品彩页及相应技术参数作为技术证明文件。

5、设备到达采购人指定地点后3日内必须由生产厂家专业售后服务工程师负责安装、调试，对设备使用培训，对设备进行升级维护，终身对设备提供售后服务支持。

6、完工期：在合同签订后60个工作日内交货，并安装完成通过验收。

四、验收标准
1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

五、伴随服务要求
1、 所有设备均由供货方免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、所有货物交货后的拆箱、安装、调试等项工作(包括其费用)由卖方负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

3、 中标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件（包括合格证书和质检报告）、设备保修服务卡、设备中英文使用说明及有关图纸和维护手册等。
4、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
5、 中标人须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。请供应商说明针对采购单位专业技术人员的培训计划。

售后服务

1、如“二、项目详细清单及技术参数要求”无特别说明，本项目的设备质保期不得少于一年。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、质保期后，中标人须提供质保期内相同的售后服务，所需费用可与采购单位协商确定。
3、质保期内，如“二、项目详细清单及技术参数要求”无特别说明，所有设备保修服务方式均为中标人上门质保，出现不能明确的故障时，中标人应尽力配合进行检查，必须在30分钟内响应，1小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在4小时内有专人到场处理。如因配件损坏等原因导致维修时间超过24小时的，中标人须免费向采购单位提供同档次的备用设备，其中产生的费用均由中标人承担。

4、技术支持服务：中标人必须设有售后服务机构及零配件仓库，应有24小时服务热线，可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务，保证在24小时赶到现场。

5、中标人须提供相关的操作、维护保养培训服务，直至采购单位能熟练操作设备为止。

七、交货时间和地点、要求
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订后60个工作日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购单位使用。

八、付款要求

合同货款按下列步骤分期支付：

1、在合同签订后60个工作日内完成交货、安装和调试，设备验收合格并出具验收报告后支付中标总金额的95%，剩余中标总金额的5%作为设备质量保证金，在验收合格后一年后七天内无息支付；
2、采购单位支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购单位向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订后    个工作日内交货，并安装完成通过验收。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、签订合同后7天内支付中标总金额的   %，设备验收合格并出具验收报告后支付中标总金额的  %，剩余中标总金额的   %作为设备质量保证金，在验收合格后一年后七天内无息支付；
2、采购单位支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购单位向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表（包组一/包组二）
	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
7、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
符合性自查表（包组一）

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,710,000.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
符合性自查表（包组二）

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,380,000.00）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445300-201712-317009-0009号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201712-317009-0009）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445300-201712-317009-0009]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件
 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445300-201712-317009-0009
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供近2年已完成同类项目的业绩（须有合同或中标通知书复印件）
10.3 投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供资产负债标、利润表、现金流量表、损益表）；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状报表复印件。
   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   10.5 关于诉讼。

   10.6 名称变更证明

   10.7 售后服务机构的联系清单

   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2015
	
	
	

	
	2016
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

10.2投标人提供近2年已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年至今已完成同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报告
投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供资产负债标、利润表、现金流量表、损益表）；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状报表复印件。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445300-201712-317009-0009]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式
