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第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受罗定市环境保护局（以下简称“采购人”）的委托，就罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目（采购编号：445381-201807-81467002-0004）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1.项目名称：罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目
2.预算金额：¥900,000.00元
3.用途：详见谈判文件《用户需求书》
4.数量：详见谈判文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物。
5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4  监管部门：罗定市财政局。
5.5. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

二、供应商资格要求（合格的报价人）

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

2、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日2个月内有效，开标时间必须在有效果期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。报价时随报价文件将原件放在正本中】

3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标。不允许转包和分包。
三、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1.报名时间：2018年7月16日至2018年7月20日的上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外，工作日内）。
2、报名件地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）；

3、获取谈判文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时报价人需提交：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.3提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

报名费：人民币200元（售后不退）。

（备注：供应商获取了本谈判文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、报价截止时间、谈判时间及地点

1.递交报价文件时间：2018年7月24日上午9：00-9:30（北京时间）；
2.报价截止时间：2018年7月24日上午9：30（北京时间）；
3.谈判时间：2018年7月24日上午9：30（北京时间）；
4.谈判地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）。
请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与谈判。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：罗定市环境保护局
采购人地址：云浮市罗定市兴华三路84号
2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼
采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：邹先生
采购项目联系人电话：0766-3811976
七、谈判文件公示
本项目谈判文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自谈判文件公告之日后三个工作日。（公告期限自2018年7月16日至2018年7月18日止）

八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加本项目采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
    广东晓君招标采购代理有限公司 

                                                 2018年7月13日
第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

本次代理招标采购的相关货物项目，属政府采购项目。
资金来源：一般预算资金。
2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

   服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1   报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

3.2   提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日2个月内有效，开标时间必须在有效果期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。报价时随报价文件将原件放在正本中】

3.3   报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

3.4   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

3.6   符合《政府采购法》第二十二条规定；

3.6.1提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。
3.6.2 2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3.6.3 2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

3.6.4提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

3.6.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.7   本项目不接受联合体投标。不允许转包和分包。

二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价人须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件；
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）；
报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价；
报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表；
报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准，报价文件正本每页须加盖公章。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字或盖章，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人加盖公章才有效。

3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式）附在正本里，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准，不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，并按下列格式填写。

	（正本/副本/报价信封）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 
采购编号： 445381-201807-81467002-0004
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

  报价人代表：                               联系电话：


3.4
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5    封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.6    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

3.7    报价人提交报价文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从报价文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；
法定代表人授权书；
同意谈判文件条款声明格式。
3.8   报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5
投标保证金

5.1
报价人必须提交金额:预算金额为人民币壹万捌仟元整（¥18,000.00元），投标保证金是报价文件的组成部分。

5.2
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的投标保证金。

5.3
报价人应按下列要求提交投标保证金：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：

户   名：广东晓君招标采购代理有限公司

账   号：80020000009599651 

开户行 ：云浮市云城区农村信用合作联社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445381-201807-81467002-0004] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按谈判文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的投标保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5
成交报价人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）
报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上单数组成。

1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一提交最终报价。（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）

（1）  谈判过程对谈判文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价。
谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下投标的，按一家报价人计算。经评委会审查，合格报价人不足3家的，作废标处理。
（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3）  价格评审：
    1.  报价人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现报价人的报价明显低于其他投标报价， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

    2.  投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

        a 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）   价格扣除：

   1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

      2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

      3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
    8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
4.3
   推荐成交报价人

（1） 谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。提供的核心产品品牌均相同，评审后报价最低的同品牌报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。
（2） 如果有效报价不足3家，经采购人申请并经上级主管部门同意后（或经采购人同意后）将继续按（１）所述办法进行评审。
4.4
   评审报告

   谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
   谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1    成交报价人的确定

（1）  根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2    成交结果公告

（1）  采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤广东省政府采购（www.gdgpo.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括谈判项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3    质疑和投诉

5.3.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
5.3.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

5.3.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

5.3.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
5.3.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

5.3.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

5.3.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5.3.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

5.3.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）  报价人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    

地址：                                           邮    编：________________                                                                        

联系人：                                         联系电话：________________                                                  

授权代表：______________________________                                                                         

联系电话：______________________________                                                                          

地址：                                            邮   编：________________                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      

采购人名称：____________________________                                                                     

询价文件获取日期：______________________                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：____________________________________________________________________________
法律依据：____________________________________________________________________________

质疑事项2

事实依据：____________________________________________________________________________

法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  

法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________
公章：___________________                             

日期：___________________                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




 报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：罗定市财政局采购管理股 

地  址：罗定市宝定路
电  话：0766-3728616
邮  编：527200
5.3.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

5.4    成交通知书及中标通知书

成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5    签订合同

成交报价人在收到《中通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算。

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%


例如：某货物招标中标金额为100万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（1） 成交服务费以人民币支付。

（2） 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3） 成交服务费不在报价中单列。

（4） 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

     6.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

     6.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

     6.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取谈判文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

     6.4  任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

 6.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、谈判文件的解释权

7.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目（445381-201807-81467002-0004）初步评审细则表

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥900,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概述

项目名称：罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目

项目预算金额：900000元
二、项目采购清单及技术要求

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	水质自动监测一体化系统
	1套
	温度、电导率、溶解氧、浊度、总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐

	2
	户外箱体
	1套
	

	3
	空调
	1台
	

	4
	视频监控
	1台
	

	5
	数据处理管理软件
	1套
	配置系统平台


三、详细技术指标参数要求

（一）水质自动监测一体化系统
1、要求为一体化水质自动监测站，由取水单元、配水预处理单元、分析监测单元、系统控制单元、通信单元、运行环境支持单元、远程监控中心构成。

2、取水单元配水预处理单元完成水质自动监测站的水样采集、水样预处理、管路清洗等采样控制过程。

3、分析监测单元完成监测站水质监测参数的分析过程。

4、系统控制单元完成系统的监控操作、各类数据的采集等。

5、系统依据合理、实用、经济、可靠、运行维护简单的原则。

6、系统参照国家有关技术标准、规范及有关部门技术标准严格设计。
7、满足用户对水质实时监测和远程监控的要求。
8、系统能把多项监测指标的分析仪表组合在一起，从采样、分析到记录、整理数据（包括远程数据、分中心远程控制等功能组成的实时监控系统。
9、该系统能结合相应的监控及分析软件，实现实时在线自动监测。
10、达到控制取样、自动分析水样、沉沙、过滤、清洗、远程控制、系统故障和超标记录、停电保护及来电自动恢复等功能。并已考虑设计预留相应接口，为用户在未来应用扩展提供良好平台。

11、连续采集：可以获得24小时连续的在线监测水质数据。

12、自动处理：能对收集到的数据进行处理和存储。

13、直观显示：可以实时显示仪器运行状态和监测数据及分析结果。

14、设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能。

15、维护检查状态测试，便于例行维修和应急故障处理等功能。

16、总体设计具有实用性、先进性、开放性、安全性和经济性的特点。

17、总体设计符合国家、行业有关技术标准和规范。

18、水质数据准确度和精密度须满足要求与实验室同步监测数据须在允许误差范围内。

19、所采用的设备符合结构简单、性能可靠、能耗低的原则，系统可在无人值守的条件下长期工作。

20、系统具有良好的兼容性和可扩展性，充分考虑将来仪表的扩充要求。

21、系统相关设备保留相应的余量和接口。

22、取样方式设计合理，不影响水质参数的检测结果，在恶劣气候下可稳定运行。

23、系统具备断电、断水自动保护和恢复功能。

24、远程能够判断故障部位和原因，具备故障以及状态异常查询功能； 具备监测频次设置功能。

25、仪器输出信号应采用4-20mA或RS485接口供选择。

26、如采用RS485接口，应提供接口协议，以便与有关计算机网络系统进行数据通讯。

27、具有可靠的防冻、防潮等保护措施。
28、水样采集：
28.1水质自动监测站水样采集要根据现场的情况，采用潜水泵或自吸泵采水方式；

28.2考虑水位升降及今后维护，还需设置浮动平台。
28.3输水管路中装配有压力监控装置，同时采用排空设计。
29、该设备可实现系统运行无人值守、有人管理的模式。
30、配水预处理单元：

30.1水样预处理主要控制水样的过滤分流。
30.2利用沉沙装置及过滤取样器，最高可达水样三级过滤效果。
30.3并通过水样控制器定量取水的方式，同时为不同的分析仪表提供分析水样；
★31、监测分析：可监测常规五项参数（水温、电导、pH 值、溶氧、浊度）、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐地表水监测参数，满足当地水质情况的要求，并全部集成为一体机。

32、系统控制：采用嵌入式计算机系统作为控制及监视核心。
33、配水单元要求

★33.1基于系统采用一体式在线分析仪器该系统采用采用无阻拦式过滤装置，仪器从独立的过滤装置中取水；

33.2管路设计方式能够满足各参数水样是同一水样；无需旁路管路设计。

33.3配水系统控制，配水系统的所有操作均可通过控制单元监视或控制。

34、分析单元要求

★34.1不需人工操作能自动稳定运行的各类检测仪器组成的一体化设备。

34.2自动监测仪器测定方法应符合国家标准方法。
35、采水单元要求：

35.1采水单元包括采水泵、浮筒、采水头、采水管路、供电电缆及安装结构部分。
35.2由控制单元控制的采水单元向系统提供了可靠而有效的样品水。
35.3根据现场情况，配置采水泵，采用电动阀替代控制。
35.4直接从引水管道采水，可以无须采水管路的安装必须保证安全可靠。
35.5采水管路具有较强的机械性能，抗压，耐磨，防裂、耐腐蚀等，还具有良好的化学稳定性，避免了对水样可能产生的污染。
35.6采水管路采取了安装保温材，料并穿入保护套管既保护了采水管路又使环境温度对水样温度的影响降低到最小。
35.7采水管路采用防止泥沙沉积设计功能，尽量降低滋生藻类的可能性。
35.8采水系统可采用连续或间歇方式工作并能够根据监测要求现场或远程设置，监测频次。
32.9整个采水系统的设计，水泵、电动阀、管路的选择都是按照一套完整系统的原则来进行的，因此取水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑了系统的扩充性。
★35.9采水管线均采用材质非常稳定的聚氯乙烯管能够确保采水单元对测定项目(除水温)监测结果的影响小于5%；

★35.10采水管路采用了合理的保温与防冻措施并且减少了环境温度等因素对水样造成的影响，能够确保采水单元对水温的影响小于20%；

★35.11采水单元均配备双泵双管路，当一路出现故障，能够自动切换到另一路进行采水，保证采水系统的正常运行；

35.12潜水泵的选择充分满足分析单元需要的水量及水压，并具有良好的性能，确保采水单元的稳定运行；

35.13采用粗过滤装置的结构、过滤孔径和安装方式，能够确保取水处的防淤积、防杂物、防堵塞；

35.14采水管路采用的铺设方式保证了管线安装的安全性；
★35.15采水单元可通过控制单元实现连续和断续两种方式采样且自动连续地与整个系统同步工作； 

35.16取水口一天24小时有流动活水，这保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样。

36、pH测量
36.1PH计是用于测试和控制液体酸碱值/氧化还原电位的精密仪表。
36.2采用电化学原理，微电脑设计，操作简便，维护方便。
36.3不受颜色、浊度、胶体物质以及氧化剂、还原剂的影响，适用于测定清洁水、废水、工业用水、化学试剂等各种介质。

36.4测量范围：0~14pH  

36.5准 确 度：0.05 pH   

36.6分 辨 率：0.01 pH    

36.7标定：标准液标定

36.8温度补偿：PT1000自动温度补偿

36.9材质：电  极为玻璃

36.10防护等级：电  极 IP68

36.11工作温度：电  极 0~60℃

36.12环境湿度：相对湿度≤85%

36.13工作压力：常温≤0.6MPa

37、电导率测量
37.1测量范围： 1.00常数电极：2 μs/cm～2000 μs/cm

37.2分 辨 率：0.001 μs/cm（10以下）

0.01 μs/cm（10以上）

0.1 μs/cm（100以上）

1 μs/cm（1000以上）

37.3准 确 度：±1.0 %FS

37.4标定：实验室标准液或标准表标定

37.5温度补偿：PT1000自动温度补偿

37.6材质：传感器为不锈钢外壳

37.7防护等级：电极 IP68

37.8工作温度：电极 0~60℃

37.9环境湿度：相对湿度≤85%

37.10过程压力：≤0.3MPa

38、溶解氧测量
38.1溶解氧是测量溶解在水溶液中氧气的含量。采用极谱法测量原理，溶解值取决于水溶液的温度、压力以及溶液中的盐度。
38.2测量范围：0~20mg/L

38.3示值误差：0.3 mg/L

38.4分 辨 率：0.01 mg/L

38.5标定：出厂标定，可现场对比校验

38.6温度补偿：NTC自动温度补偿

38.7材质：传感器为聚酯、环氧树脂

38.8防护等级：电  极 IP68

38.9工作温度： 电  极 0~60℃

38.10环境湿度：相对湿度≤85%

38.11工作压力：≤0.3MPa

39、浊度测量
39.1采用光的透射率与被测污水的浊度成比例的原理。可应用于检测生化处理过程的浊度变化，提供连续、准确的测量结果。

39.2测量范围：低浊度(0-0.5)~400NTU

39.3精确度：10%FS

39.4分辨率：低浊度0.01NTU、高浊度0.1 NTU

39.5标定：标准液标定或现场对比校验

39.6材质：传感器： 316不锈钢

39.7防护等级：传感器 IP68

39.8工作温度：传感器 低浊度0~60℃     

39.9环境湿度：相对湿度≤85%

39.10过程压力：≤0.3MPa
40、总氮（TN）测量

40.1产品配置：RS485/RS232、4-20mA、GPRS、继电器等；

40.2数据响应精准，无记忆效应；

40.3做样方式多样：手动控制、定时(间隔和整点)控制、4-20mA电流输入控制、 开关量控制等多种形式；

40.4远程控制，视频监控、数据自检；

40.5可动部件少，模块化设计，易安装、易维护；

40.6测量光源衰减自动补偿，稳定性好，漂移小；

40.7量程范围宽，做样速度快，精度高；

40.8性能要求：
	参考方法
	基于HJ 636-2012《碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法》

	测定量程
	0～100mg/L （可扩展）

	示值误差
	±10%

	重复性误差
	±10%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	测量周期
	最小测量周期为40min，消解时间可设置范围5~120min。

	做样方式
	整点时间、间隔时间、4-20mA电流控制、继电器控制、0-5V电压控制

	标定周期
	设置范围1~99天（标定开始时间可设定）

	维护周期
	一般每月一次，每次约30min

	智能报警
	未采到试剂、未采到水样、冷凝故障、加热器异常、光电异常、串口未上电

	环境要求
	建议温度5~40℃；湿度≤90%（不结露）

	其    他
	在断电或报警情况下数据不会丢失，仪器自动排出系统内残留液体，恢复待机状态。


41、总磷水质测量

41.1产品配置高：RS485/RS232、4-20mA、GPRS、继电器等；

41.2数据响应精准，无记忆效应；

41.3做样方式多样：手动控制、定时(间隔和整点)控制、4-20mA电流输入控制、 开关量控制等多种形式；

41.4远程控制，视频监控、数据自检；

41.5可动部件少，模块化设计，易安装、易维护；

41.6测量光源衰减自动补偿，稳定性好，漂移小；

41.7量程范围宽，做样速度快，精度高；
41.8性能要求：

	参考方法
	基于HJ 671-2013《水质-总磷的测定-钼酸铵分光光度法》

	测定量程
	0-300mg/L（可扩展）

	重复性误差
	±10%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	测量周期
	最小测量周期为30min，消解时间可设置范围5~120min。

	做样方式
	整点时间、间隔时间、4-20mA电流控制、继电器控制、0-5V电压控制

	标定周期
	设置范围1~99天（标定开始时间可设定）

	维护周期
	一般每月一次，每次约30min

	智能报警
	未采到试剂、未采到水样、冷凝故障、加热器异常、光电异常、串口未上电

	环境要求
	建议温度5~40℃；湿度≤90%（不结露）

	其    他
	在断电或报警情况下数据不会丢失，仪器自动排出系统内残留液体，恢复待机状态。


42、氨氮测量

42.1产品配置高：RS485/RS232、4-20mA、GPRS、继电器等；

42.2数据响应精准，无记忆效应；

42.3做样方式多样：手动控制、定时(间隔和整点)控制、4-20mA电流输入控制、 开关量控制等多种形式；

42.4远程控制，视频监控、数据自检；

42.5可动部件少，模块化设计，易安装、易维护；

42.6测量光源衰减自动补偿，稳定性好，漂移小；

42.7量程范围宽，做样速度快，精度高；
42.8性能要求：
	参考方法
	依据HJ 536-2009《水质 氨氮的测定》-水杨酸分光光度法

	测定量程
	0-300mg/L（可扩展）

	示值误差
	±8%

	重复性误差
	≤±2%

	零点漂移
	±0.02mg/L

	量程漂移
	≤±1.0%F.S.

	测量周期
	最小测量周期为30min，消解时间可设置范围5~120min。

	做样方式
	整点时间、间隔时间、4-20mA电流控制、继电器控制、0-5V电压控制

	标定周期
	设置范围1~99天（标定开始时间可设定）

	维护周期
	一般每月一次，每次约30min

	智能报警
	未采到试剂、未采到水样、冷凝故障、加热器异常、光电异常、串口未上电

	环境要求
	建议温度5~40℃；湿度≤90%（不结露）

	其    他
	在断电或报警情况下数据不会丢失，仪器自动排出系统内残留液体，恢复待机状态。


43、高锰酸盐测量

43.1要求以高锰酸钾为氧化剂，处理水样时所消耗的量，以氧的mg/L来表示。
43.2产品配置高：RS485/RS232、4-20mA、GPRS、继电器等；

43.3数据响应精准，无记忆效应；

43.4做样方式多样：手动控制、定时(间隔和整点)控制、4-20mA电流输入控制、 开关量控制等多种形式；

43.5远程控制，视频监控、数据自检；

43.6可动部件少，模块化设计，易安装、易维护；

43.7测量光源衰减自动补偿，稳定性好，漂移小；

43.8做样速度快，精度高；

43.9界面友好，组态设计，操作简单。
43.10性能要求：

	测定原理
	酸性高锰酸钾消解分光光度法

	测定量程
	0-100mg/L（可扩展）

	重复性误差
	±5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	测量周期
	最小测量周期为30min，消解时间可设置范围5~120min。

	做样方式
	整点时间、间隔时间、4-20mA电流控制、继电器控制、0-5V电压控制

	标定周期
	设置范围1~99天（标定开始时间可设定）

	维护周期
	一般每月一次，每次约30min

	智能报警
	未采到试剂、未采到水样、冷凝故障、加热器异常、光电异常、串口未上电

	环境要求
	建议温度5~40℃；湿度≤90%（不结露）

	其    他
	在断电或报警情况下数据不会丢失，仪器自动排出系统内残留液体，恢复待机状态。


44、要求整套系统为一体化的水质在线自动监测仪器，采用模块化设计，能够实现多因子的任意组合监测功能；采用可视化操作，操作简单。

★45、该系统可升级费歇尔狐菌的水质综合毒性检测，可拓展至50个以上可编程分析菜单，内置MQ软件系统程序可连接计算机，自带USB接口, 中标公示后可按采购人要求提供该设备相应的功能演示。(投标时提供承诺函）
★46、要求将各个监测模快高度集成为到一台仪表上，最大限度的节省人力，采用先进的监控系统以提高水质监测能力。(投标时提供承诺函） 

★47、投标人需提供制造商针对本项目产品授权委托书原件及制造商投标技术参数响应表（盖章原件）。

（二）户外箱体

1、要求为半永久性户外箱体结构，采用304不锈钢材料建造。
2、户外箱体由系统配置的采水和配水单元、分析测试单元、系统控制单元和通讯单元等组成，具备完善的供水、供电、防雷、防水、保暖、防冻、网络通讯以及视频监控功能。

3、要求占地面积小，搬迁方便，安装方便。

4、可适用于土地资源紧缺，地形复杂，无法建设砖瓦结构站房的场景。
5、户外箱体可采用整体设计，在必要时可进行整体迁移。

7、中标人需做好户外箱体的地基稳固工作。

9、户外箱体应经简易防雷处理。

10、箱体需集成化程度高，九参数集成在一个箱体内，面积约：200CM*180CM*200CM。

 (三)空调

1、配置符合户外箱体安装的空调；

2、能满足本项目设备对温度的要求；

3、不小于1匹冷暖空调；

（四）视频监控


1、配置箱外摄像头1台，镜头：标配3.6MM（6mm、8mm镜头可选）；

2、采用支架式安装；

3、采用不低于8路输入；

（三）数据处理管理软件（系统平台）

1、软件系统由中心平台、数据比对模块、采集模块、综合管理模块构成。

2、软件架构支持多级服务器管理构架，网络数据服务器软件对所有数据的管理。

3、用户可以通过用户名和密码直接访问相关数据。

4、能同时和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯。

5、它可以与高可靠的计算机和网络软件平台结合，便可以达到集中管理和监控的目的。

6、同时还可以方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口，来实现与“第三方”的软、硬件软件平台来进行集成。

7、该软件在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等有成熟应用技术。

8、实时数据库，数据库具备良好的开放性和互连功能，可以与MES、SIS、PIMS等信息化软件平台进行基于XML 、OPC、ODBC、OLE DB等接口方式进行互连，保证生产数据实时地传送到以上软件平台内。

9、提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场。

10、可实现多层表头，可以实现报表嵌套，可以制作复杂的报表格式。

11、报表数据源支持实时数据库和各种关系数据库，可显示、处理实时和历史数据，可直接遍历关系数据库数据。

12、软件平台为开放式体系结构，全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX标准。

★13、以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口，便于用户利用各种常用开发工具（如：VC++、VB等）进行深层的二次开发。

14、支持通过在Internet实时监控现场的生产数据，支持通过GPRS、CDMA、GSM网络与控制设备或其它远程节点通讯。

15、提供类似Excel的绝大部分功能，包括：编辑功能、计算功能、图表功能等。

16、支持图表显示自动刷新，可输出多种文件格式： Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等。

17、可实现多层表头，可以实现报表嵌套，可以制作复杂的报表格式。

18、支持数据报警功记录及报警历史查询功能。

19、软件平台为开放式体系结构，全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX标准。

20、以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口，便于用户利用各种常用开发工具（如：VC++、VB等）进行深层的二次开发。

21、采集软件模块完成从水质自动监测设备的接收监测数据的功能，实现监测数据的统一接口，保证监测的数据顺利采集。

22、要求能对监测数据进行采集，保证数据的全面性。

23、要能采集多参数监测数据[监测项目视监测设备而定]，保证数据的完整性。

24、采集软件采用后台运行方式，无需人工干预，当在线设备出现异常[设备掉线]时，可通知主平台，保证系统对所有在线设备的有效监控。

25、采集方式，可适应不同的数据传输方式，如有限、无线等。

26、比对软件模块：提供例行水质监测数据与水质自动站的数据比对功能，形成有效的质控手段，保证水质在线监测数据的有效性。

27、提供实验室水质采样[水质自动站取水点]检测数据与水质自动站的水比对功能，并可形成比对报告，作为对水质自动站考核的重要参考指标。

★28、平台手工比对模块须采用C/S架构：具备“关联设置”功能，包含“科室-项目”、“用户-项目”、“原始记录审核-项目”、“用户-角色”、“角色-功能”、“用户-业务类型”、“采样点位-项目”、“样品分类-项目”、“标准-检测方法”、“项目-（标准-方法）”，模块缺一不可，且需要验收设置后在业务流程是否生效。具备“基本设置”功能，包含“项目”、“点位”、“科室”、“样品分类”、“监测方式”、“交通工具”、“扫描件类型”、“样品状态”、“保存方法”、“任务类型”、“角色类型”、“检测方法”、“报告设置”、“文件目录设置”、“评价标准”、“单位”、“点位类型”、“不通过原因”、“数据导出设置”、“检测人员能力备案汇总表”，模块缺一不可,且需要验收设置后在业务流程是否生效。针对该模块各投标人必须打开实体软件进行演示，否则视为无效投标。

29、平台可实时监控水体水质情况和达标状况，发布水环境质量日报。建立水环境质量数据库，收集、整理、存储有关自动监测与常规监测水环境质量数据，实现按权限与各有关各级政府、环保部门共享信息资源，并预留水质特殊污染因子监控监测扩展接口。本次项目建设预留相关设备接口，可实现双向数据传送功能，管理人员可实现即时调整信息采集、传送频率与其他参数。

★30、以GIS平台为依托，关联、分析、处理、发布有关水环境质量信息，全面、客观评价水环境质量，预测变化和发展趋势，警示严重环境质量问题。

31、显示水体的基本信息：以GIS平台为依托，当选择水体时，显示该水体的基本信息（如地址、监控设备信息等）和即时监测数据；当选择不同的水体在界面上显示时，整个界面要保持数据的同步性。

32、显示在线监测数据：根据用户选择某一水体，在界面上联动显示对应的在线监测数据，同时选择水体时，以表格形式显示所选中水体即时监测数据。

33、历史数据查询：可以将水体某时间段内的污染数据用列表方式显示出来，按照时间段进行查询。

34、设备运行状况：根据用户选择不同的水体，在界面上通过图形和数据结合的方式显示出监测点或断面在一天之中设备的运行状态。

35、水体点定位：在GIS界面上定位一个监测点的坐标，可以很直观的在GIS界面上看到一个水体的位置；从GIS界面获得地理坐标，导出水体坐标保存在水体信息表中。

36、数据审核处理功能: 按照一定的业务规则，对原始数据进行必要的逻辑性审核，剔除无效数据或修订存在问题的数据，然后存储到数据中心的核定库中。

37、数据分析：按指定的时段（年度、月度、周度、日）进行列表和图形方式分析，列表分析将以表格方式给出上述数据，而图形方式通过使用至少3种图形（如直方柱状图、曲线析线图、饼图）直观地给出上述数据。

38、分布显示：以GIS平台为依托，对水体分布信息进行显示、查询和统计。

★39、超标报警：自动判断相应监控因子是否超标，超标时可以闪烁报警，并向相关人员手机发送超标警报信息。警报信息内容包括超标水体名称、监测时间、超标因子、超标浓度等。

日报发布：由于水质在线监测有水质的突发因素和设备自身的偶然因素制约，对水质监测数据一般不发布日报，但为满足水质预警监测要求，系统提供日报生成功能，自动汇总统计当日所需的水质监测结果，形成日报并发布。

40、报表输出：提供特定监测点、区域在特定时间段内（年、季度、月）的各种常用报表（按照国家标准制定），并可查询各种常用的环境监察历史档案以及各类监控报表（按照国家标准制定）。此外，系统提供报表打印输出功能，能够将界面上显示的统计结果表格，所见即所得地打印出需要的报表。

41、系统管理：管理人员能够分配系统用户各功能模块的操作权限，能够查看系统的操作日志、恢复被删除信息，设置编码表信息。

★42、平台可升级使用仪器法的监测项目，平台具备智能读取大型仪器数据能力。如，平台可以与各主流型号的气相、液相、液质联用仪、原子吸收…等大型实验室设备联机工作，自动读取实验数据。

★43、标人具备一定的数据处理能力，必须以投标人的名义取得两个或两个以上“数据处理管理软件”著作权登记证书及权威的软件测试报告，要求软件开发时间在5年以上；中标公示后按采购人要求提供相关证书原件，如未能提供相关证书原件，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。
★44、标人具备应急监测数据处理能力，必须以投标人的名义取得“应急监测数据库”著作权登记证书及权威的软件测试报告，软件开发时间在5年以上；中标公示后按采购人要求提供相关证书原件，如未能提供相关证书原件，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。
★45、标人具备一定的监测数据处理能力，必须以投标人的名义取得“监测数据处理平台”著作权登记证书及权威的软件测试报告，软件开发时间在5年以上；中标公示后按采购人要求提供相关证书原件，如未能提供相关证书原件，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。
★46、据处理管理软件（系统平台）中标公示后可按采购人要求提供整套系统的现场演示。(投标时提供承诺函）
★47、系统必须由投标人自行开发研制，需提供产品技术参数确认函加盖投标人公章。
四、项目商务要求

（一）其他要求

1、该项目必须符合以下标准：

GB3838-2002《地表水环境质量标准》
HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》 
2、投标人供的设备必须为合法的、全新的、安全的；符合国家、行业或原厂相关标准的设备，如果投标人提供的设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。
（二）包装、保险及发运、保管要求
1、中标人负责将设备、材料运到现场过程中的全部运输费用，并保证货物的完好。 
2、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
3、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
4、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
（三）安装、调试与验收
1、仪器到货前为采购人进行场地勘察并提出站房布设及施工方案和建议，以保证工程顺利进行，所有费用由中标人承担；仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，中标人技术人员在现场对采购人员工提供免费技术培训，保证采购人能熟练使用该系统。

2、货物按原厂标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
4、货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、安装调试验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。验收按国家、行业或原厂有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设施有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。
五、质保期及售后服务要求
1、质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。并按排专职专业工程师提供售后服务，期满后同时提供终身有偿维护服务。
2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人承诺对超过保修期的设备提供维修服务，保证供应系统配件、耗材。
3、质保期内对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，提供远程技术指导，若需现场服务中标人需在3个工作日内到达现场，一般故障48小时内处理完毕。

4、中标人须安排对采购人进行现场培训，培训效果能确保正确使用操作和系统维护、保养及简单的维修，技术培训在试运行期间完成。中标人对采购人，针对不同水平和不同应用领域的采购人根据实际情况开展技术培训活动。同时在平时对采购人存在的使用及应用方面的各种问题提供通过电话、传真、电子邮件等的技术交流。

六、完工期及交货地点
1、 完工期：自合同签订之日起 60 日历天内。
2、 交货安装地点：罗定市金银河水库。
七、付款方式

1、合同签订后主要设备到货经安装调试完成，且项目经正式验收合格后的10个工作日内，采购人一次性支付合同的全部价款；

2、所有款项由公对公账户支付；

3、采购人支付款项时，中标人应提供相应金额的正式发票；

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分

合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目
合 同 书

项目名称：_________________________ 

合同编号：_________________________

签约地点：                         
签订日期：二○一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
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具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、合同签订后主要设备到货经安装调试完成，且项目经正式验收合格后的10个工作日内，采购人一次性支付合同的全部价款；

2、所有款项由公对公账户支付；

3、采购人支付款项时，中标人应提供相应金额的正式发票；

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：
第五部分

报 价 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、符合《政府采购法》第二十二条规定：

1）提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。
2）2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。

3）2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；


	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合报价文件文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥900000元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

一、报 价 表

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         项目编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货期（完工期）：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                 ；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式并与报价文件正本一起密封)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为445381-201807-81467002-0004的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445381-201807-81467002-0004）中。

（十） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电子邮箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：___________         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：_______________                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：445381-201807-81467002-0004]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的      （项目名称）           采购项目的供货及相关服务的谈判[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

5．资格证明文件格式
[说明]  报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1 报价人《法人营业执照》复印件

5.2《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）
5.3《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
5.4 提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

5.5报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

5.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）

5.8符合《政府采购法》第二十二条规定：

5.8.1提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。
5.8.2 2 2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
5.8.3 2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

5.8.4提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5.8.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.9 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

¥
已付金额：  

元

¥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




7．商务响应表格式

7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

7.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	交货期：合同生效后      天内完成并可交付验收
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB 445381-201807-81467002-0004
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号：445381-201807-81467002-0004），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

  9.1  报价人简介；

  9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）；
  9.3  报价人提供2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
  9.4  关于诉讼；

  9.5  名称变更证明；

  9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

报价人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、报价人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2016年
	
	

	
	2017年
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

 9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	主要用户名称及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）； 

2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件。

9.3  近 二 年的财务报表
报价人提供2018年1月-6月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
9.4  关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次谈判，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解谈判文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1技术响应表
 （1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

（2）一般技术条款响应表
	序号
	谈判文件要求
	报价实际参数

(报价人应按所报货物实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.2  报价方案

报价人应充分了解现场情况，理解设计方案，满足采购人对施工的要求，并在此基础之上完成供货、安装、调试、验收方案的编写。

报价方案需至少应包括以下内容：

整体技术实施方案（包括人员安排、施工安装、调试详细方案、进度计划、工期保证措施、质量保证措施和安全、文明控制措施等。）

设备选型配置清单（包括设备型号、规格、品牌、技术指标、功能等要求）

施工组织方案、实施步骤、目标和任务及时间、人力安排、工期

验收标准和实施方法

售后服务和培训方案

报价人认为其它必要的内容
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

 日    期：
10.3   供货范围

10.3.1货物一览表

10.3.2供货方式
10.3.1货物一览表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 报价人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

                                             日       期：

10.3.2供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.4   执行计划

10.4.1合同执行计划

10.4.2 交货进度表 
交货进度表

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.5  伴随服务

报价人应详细描述所报价货物的供货、检验、验收、培训等事项（方法、规程及报价人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.6   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、验收等）和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.7质量保证

10.7.1质量保证体系

10.7.2售后服务承诺书

10.7.1质量保证体系

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
              日    期：

10.7.2售后服务承诺书

根据《用户需求书》相关内容，报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺，质量服务支持承诺等

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日    期:
11、同意谈判文件条款声明格式
同意谈判文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的罗定市金银河水库水质自动监测站建设项目的供货及相关服务的公开招标[采购编号为：445381-201807-81467002-0004]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意谈判文件的相关条款。
    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
12．唱标信封

唱标信封内装：

12.1 从报价文件正本中复印的投标报价总表；

12.2投标保证金交付收据复印件；

12.3 退保证金说明（正本）；

12.4投标函；

12.5法定代表人授权书；

12.6同意谈判文件条款声明格式。

