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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受新兴县公安局（以下简称“采购人”）的委托，就新兴县公安局DNA实验室建设采购项目(招标编号：445321-201808-445321312002-0024 )公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 新兴县公安局DNA实验室建设采购项目
2、项目总预算金额：¥5,541,671.65元，其中：包组1：¥1,620,000.00元；包组2：¥1,700,000.00元；包组3：¥2,221,671.65 元。
3、数量：详见《用户需求书》

4、用途：详见《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

5.2.本项目采购本国及进口产品货物服务，属进口设备的已通过进口产品专家论证。
5.3.本项目属于政府采购项目。

5.4.监管部门：新兴县财政局。
5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

6、 投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
7、本项目招标文件已通过专家论证。
二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6、本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、费用及获取招标文件的方式

1、报名时间：2018年9月3日至2018年9月7日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)。

3、获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。

4、报名时供应商需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
报名费：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年9月21日上午08：30~09：00（北京时间）

2、投标截止时间：2018年9月21日上午 09：00（北京时间）

3、开标时间：2018年9月21日上午09：00（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：新兴县公安局
采购人地址： 广东省云浮市新兴县新城镇广兴大道东100号
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

采购代理机构联系人：李小姐
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：张先生  

采购项目联系人电话：0766-2889689    

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）、广东晓君招标采购代理有限公

司 (www.gdxjzbdl.com)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
     为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网和云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
   广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2018年8月31日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目，按照政府采购程序进行采购活动。

  资金来源：财政资金。
1.3   本项目招标文件已通过专家论证。
定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。
3.2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

3.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
3.5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2018年2月-7月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6、本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：包组1人民币叁万贰仟元整（¥32,000.00元）；包组2人民币叁万肆仟元整（¥34,000.00元）；包组3人民币肆万肆仟元整（¥44,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

报价人应按下列要求提交报价保证金
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445321-201808-445321312002-0024 ] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 新兴县公安局DNA实验室建设采购项目
所投包号：
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号： 445321-201808-445321312002-0024 
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
备选方案（如果《投标资料表》允许）
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。
32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。
32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联 系 人：李小姐
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    
地址：                                           邮    编：                                                                        
联系人：                                         联系电话：                                                  
授权代表：                                                                         
联系电话：                                                                          
地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：                                      
采购人名称：                                                                     
采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                               
质疑事项2
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                             
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                                  
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：                  
公章：                             
日期：                      
证据目录清单
序号
证据名称
证据来源
证明对象
1
2
......



32.10、投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出

质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省新兴县财政局政府采购监督管理股 

地  址：广东省新兴县新城镇较场路33号

电  话：0766-2882607  

传  真：0766-2882607    

邮  编：527400

32.11、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》；中标供应商收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《中标公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

36.5.  投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：


①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格不是固定唯一的，且报价低于成本 

投标有效期不足90天
投标报价超出预算（¥5,541,671.65元，其中：包组1：¥1,620,000.00元；包组2：¥1,700,000.00元；包组3：¥2,221,671.65 元。）
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

有其它未实质性响应招标文件的要求。

不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：新兴县公安局

	3
	合格的投标人：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件；
2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2018年2月-2018年7月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6）本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：李小姐

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2年的同类项目业绩；（合同复印件）

（3）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

企业法人营业执照（或三证合一证明）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：包组1人民币叁万贰仟元整（¥32,000.00元）；包组2人民币叁万肆仟元整（¥34,000.00元）；包组3人民币肆万肆仟元整（¥44,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤中国政府采购网（http://www.chinabidding.com.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审


附表一：

新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）《资格性审查表》（包组号）
                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）
《符合性审查表》（包组1）
                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,620,000.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）
《符合性审查表》（包组2）
                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,700,000.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）
《符合性审查表》（包组3）
                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,221,671.65元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）技术商务打分表（包组1）
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                                  投标单位
 评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	技术参数响应情况
	对招标文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得40分；带“▲”技术参数不满足的一项扣4分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣2分。扣至0分为止。
	40
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	

	先进性及稳定性
	根据所投货物的先进性及稳定性作横向对比：优得6-5分；良得4-3分；差得2-1分。
	6
	

	货物配置、选型的合理性
	根据投标人的货物配置、选型的合理性作横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	履约能力
	根据投标人的履约能力作横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案作横向对比：优得6-5分；良得4-3分；差得2-1分。
	6
	

	合               计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。 

新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）技术商务打分表（包组2）
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                                  投标单位

 评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	

	技术响应程度
	对招标文件中所投设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1.5分。扣至0分为止。

备注：带“▲”号条款的技术响应须提供相关证明文件，若“用户需求书”中没有列明证明材料的，需提供证明文件。
	30
	

	所投产品选型
	根据所投产品的先进性、兼容性、稳定性、可维护性、市场占有率、品牌知名度等进行横向比较：

所投产品的先进性、兼容性、稳定性、可维护性、市场占有率、品牌知名度评定为优的，得5-4分；

所投产品的先进性、兼容性、稳定性、可维护性、市场占有率、品牌知名度评定为良的，得3-2分；

所投产品的先进性、兼容性、稳定性、可维护性、市场占有率、品牌知名度评定为差的：得1分。
	5
	

	质量保障


	根据各投标人所投产品质量可靠保障程度进行横向比较：

所投主要产品质量可靠，保障程度高得5-4分；

所投主要产品质量较可靠，保障程度较高得3-2分；

所投主要产品质量一般，保障程度差得1分。
（提供相关产品的权威认证等资料作为证明材料）
	5
	

	综合实力


	投标人或主要设备生产厂商获得以下证书，每提供一项得3分，本项满分9分。

1、获得工商部门颁发的“广东省重合同守信用企业证书”连续4年（含）或以上的得3分；连续3年（含）的得2分；连续2年（含）或以下得1分。不提供得0分。
2、获得“高新技术企业证书”得3分，不提供得0分。
3、获得“医疗器械经营许可证”得3分，不提供得0分。
（提供相关证书复印件作为证明材料）
	9
	

	同类业绩
	根据各投标人2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的同类业绩情况，每提供一份得1分，单个合同金额在800万元以上，每提供一份得4分。本项满分8分。（以中标通知书和合同复印件为准，不得重复计分，不提供不得分）
	8
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	

	售后服务要求
	根据各投标人的售后服务方案如响应时间、售后便捷性、技术支持等进行横向比较：

响应时间快、售后便捷性高、技术支持强，得4分；

响应时间较快、售后便捷性较高、技术支持较强，得3-2分；

响应时间一般、售后便捷性一般、技术支持一般，得1分。
	4
	

	
	根据投标人针对本项目提供的服务如质保期延长，培训内容及培训人数等进行横向比较：

质保期延长，培训内容及培训人数评定为优的，得3分；

质保期延长，培训内容及培训人数评定为良的，得2分；

质保期延长，培训内容及培训人数评定为一般的，得1分。
	3
	

	合               计
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 注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

新兴县公安局DNA实验室建设采购项目（ 445321-201808-445321312002-0024 ）技术商务打分表（包组3）
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                                  投标单位
 评审内容
	分值
	

	技术参数、性能指标符合性
	对招标文件中所投货物的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得37分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分。扣至0分为止。
	37
	

	关键技术工艺、重点、方案图纸深化
	投标人根据清单及采购人实际情况提供完善的楼层效果图以及能体现天花、隔断、地面、照明、实验台的效果图，符合相关规范、美观、整洁、庄重并能充分体现用户需求,进行横向对比：优得3分；良得2 分；差得1分，不提供不得分。
	3
	

	
	根据投标人提供针对本项目设计方案进行深化：对实验室排风系统出具深化图纸进行评审，合理规范，符合相关规范、能充分满足使用需求：优得3分；良得2 分；差得1分，不提供不得分。
	3
	

	
	根据投标人针对本项目设计方案进行深化：对实验室洁净空调及排负系统出具深化图纸进行评审，合理规范，符合相关规范、能充分满足使用需求：优得3分；良得2 分；差得1分，不提供不得分。
	3
	

	
	根据投标人针对本项目的主要设备：全钢实验台、全钢通风柜、全钢高柜出具单件图以及拆解图进行评审，合理规范，符合相关规范、能充分满足使用需求：优得3分；良得2 分；差得1分，不提供不得分。
	3
	

	施工组织管理方案
	投标人针对本项目制定的安装施工组织计划方案科学性、合理性、规范性。包括施工方案、交货期、施工进度计划、施工安全、专业人员配备、安全组织措施物料供应等：优得3分；良得2 分；差得1分，不提供不得分。
	3
	

	综合实力、产品综合保障体系、评价
服务承诺
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证，全部提供的得1分，提供不全或不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件为准）
	1
	

	
	投标人所投产品：实验台、实验室高柜、通风柜在公司经营活动评比中具有《绿色环保推广产品》的得3分，不提供得0分。（提供有效期内的证明文件复印件）
	3
	

	
	投标人具有环保工程专业承包叁级（含叁级）或以上资质的得2分，不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件为准）
	2
	

	
	投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）或以上资质证书的得2分，不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件为准）
	2
	

	
	投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）或以上资质证书的得2分，叁级资质证书的得1分，不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件为准）
	2
	

	
	投标人具有净化工程三级（含三级）或以上资质的得2分，不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件为准）
	2
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	

	同类业绩
	根据投标人提供近二年以来已竣工验收合格的同系统项目业绩情况进行评分，每提供一份单个合同金额为100万元（含100万元）或以上的得1.5分，本项满分3分。【以相关网站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书、合同、验收合格单的证明材料复印件为准。中标通知书、合同、验收合格单必须提供原件核查，不提供原件核查不得分】
	3
	

	合               计
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   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况
 1、项目名称：新兴县公安局DNA实验室建设采购项目 
   2、项目总预算金额：¥5,541,671.65元

包组1：¥1,620,000.00元；

包组2：¥1,700,000.00元；

包组3：¥2,221,671.65 元。

二、项目详细清单及技术参数需求一览表
包组1：DNA核心仪器设备

项目背景概述、实现功能要求

DNA技术在公安机关的应用越来越广泛，作用也越来越显著。DNA技术的应用已经从传统的凶杀、强奸等重大刑事案件拓展到入室盗窃、抢劫、盗抢机动车辆、盗窃电力通信设施、诈骗等多种侵财性案件，成为指导公安机关案件侦破的重要技术手段。

    新兴县公安局建设DNA实验室以服务实战效能为目标。目前全市基层公安机关提取到现场检材后，均由各县局集中送到云浮市局的DNA实验室。一方面，由于检材DNA含量在同一保存条件下会随着时间的延长而不断降解，从而直接影响检出率；另一方面，由于云浮市局DNA实验室的工作任务重，承担全市许多大案要案生物物证的检验，无法满足基层实战的时效性需求。而战机稍纵即逝，尤其是有些可疑人员到位后由于受办案时限限定，释放后难以二次抓获归案。

我县DNA实验室建成后，充分发挥县级公安机关贴近现场的优势，可以形成“全送检、快鉴定、多破案、办好案”的良性循环，能够分担全县部分案件DNA检验任务，缓解云浮市公安局DNA实验室的压力，全面提升我县公安机关打击犯罪的能力。

（二）技术参数要求或规格配置

	序号
	设备

名称
	技术参数要求或

规格配置
	数量（单位）
	备注

	1
	DNA测序仪
	1、 工作条件：
1.1 电源电压：100-240V±10%，50/60Hz±10%
1.2 电流：最大值 15A；最大功率消耗 417VA、371W 
1.3 环境温度：15-30℃ 

1.4 湿度：20-80%
2、 激光管
▲2.1采用长寿命、波长505nm, 固态激光激发源

2.2 电泳电压高达 20kV
3、规格 
▲3.1 8通道毛细管
3.2样品盘规格：96孔（普通板或快速板）或384孔样品盘，也可使用8联管（标准管或快速管）
3.3 毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～70℃
▲3.4 先进的多色荧光分析能力，四色或五色荧光实时检测，也可对DNA片段进行多达六种不同荧光染料的多重检测
▲3.5 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息

▲3.6 检测速度：40分钟内完成8个样品的序列检测
4、数据收集软件：

4.1 能轻松展示消耗品和毛细管的使用信息
4.2快速启动功能、系统维护提醒、专为HID提供向导式样品板设置
4.3对数据进行实时分析和评估、快速挑选和进行重新上样功能
4.4 以及可选的升级选项提供了安全性、核查和电子签名等特征
5.数据分析软件

▲5.1  Genemapper® ID-X v1.5软件：
5.2 为最新版本的专家系统，集专家系统和手工分析助理为一体，同时具有专家软件和传统分析软件功能
5.3 人工审核工具的设计（颜色提示等）可以把精力直接带到需要检查的异常位置，而不需要在正常数据上浪费时间
5.4 质控功能能够让用户轻松找到潜在污染
5.5能够有效的协助分析DNA混合样本数据
5.6 软件的安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能都可以依据不同实验室而进行客户自定义
6、 毛细管阵列
▲6.1 内部无涂层毛细管，8通道组装
6.2 拥有固定的蓝色框架，便于安装
6.3 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息
6.4 设计成即插即用型，进样即可运行的袋装
6.5 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息
7、 阴极缓冲液槽（CBC）
7.1 槽中预装1×缓冲液来支持所有的电泳应用
7.2具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息
8、 阳极缓冲液槽（ABC）
8.1 槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电  泳中正确的pH
8.2具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息
▲9、产品通过SWGDAM/DAB认证，并提供认证证书复印件   
	1台
	允许进口产品

	2
	PCR扩增仪（96孔）
	▲1. 整机独立6个16孔模块控温并兼容96X0.2ml样品槽；
2.温度范围：4.0℃－99.9℃；
3.温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确≤0.12℃；
▲4.最高升降温速率可达5°C/秒,并且升降温速率可以调节, 样品实际平均温度变化速度≥3.35℃/秒；
5.温度精确度： ≤±0.25°C
▲6.六重温度区域用于条件优化, 可同时运行六个不同试验,区域间温度差异最大可以达到5°C,整板温差可以达到25°C,控温精确,重现性好;
7.重现性：任意温度达到时间误差小于5秒； 
8.6.5吋VGA彩色触摸屏,编程快速简便直观
9.显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态
10.记忆功能：可储存PCR程序≥800个
11.自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环
12.软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示；
13. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；
14. 软件具有自动计算Tm值功能，温度验证功能
▲15. 产品通过SWGDAM/DAB认证，并提供认证证书复印件
	1台
	允许进口产品

	3
	PCR扩增仪（3×32孔）
	▲1. 3×32孔独立模块：可同时运行3个独立的实验，每个模块分为2个VeriFlex温控区域，可设置2个不同的退火温度，温差可达5°C；
2. 样品通量：支持0.2ml单管、八联管，96孔模块还可支持0.2ml 96孔板；
3. PCR体积范围：10-100μl，其中双槽加热模块为33 nL
4. 温度范围：0℃-100.0℃；
5. 温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃；
6. 加热模块最高升降温速率达6.0°C/秒，样品升降温速率达4.4℃/秒；
7. 温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C）
8. 重现性：任意温度达到时间误差小于5秒；
9. 8.4英寸彩色TFT LCD屏幕，编程快速简便直观；
10. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态；
11. 存储能力：主机可储存PCR程序1000个，若使用U盘存储则无限制；
12. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环；
13. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示；
14. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
▲15.产品通过SWGDAM/DAB认证，并提供认证证书复印件
	1台
	允许进口产品


注：★包组1中第1、2、3号货物为本项目中采购人重要核心货物，为确保在供货期内中标人供货稳定、保障售后，因此，中标人必须承诺在与采购人合同签订前提供上述所列重要货物由国内代理商出具针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函，如中标人无法在规定时间内提供针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函的，视为虚假承诺，采购人视情况将此情况报请县财政政府采购监管部门进行处理，并追究中标人的相关责任。（投标时提供承诺书）

2、本项目包组1所投设备【DNA测序仪、PCR扩增仪（96孔）、PCR扩增仪（3×32孔）】属进口设备，已通过进口产品专家论证，接受进口产品投标。
包组2：DNA实验室配套仪器设备、试剂耗材

项目背景概述、实现功能要求
为了规范本单位DNA检验鉴定等专业实验室建设，科技强警，旨在推动DNA等专业实验室现代化和规范化建设，保证鉴定质量，更好发挥DNA等专业实验室检验技术在打击犯罪、保护人民和维护社会稳定的作用；本单位拟建设此实验室。DNA规划总面积约390平方米，其它普通区域面积约210平方米；DNA实验室功能区间16间，数据分析室、生物物证室、初检室、暗室、人员提取、微量提取、常规提取室、扩增加样、测序室、洗消间、试剂室、试剂配置室、耗材室与机房。

DNA实验室配套仪器设备、试剂耗材技术参数要求及规格配置

	序号
	设备名称
	技术参数要求或

规格配置
	其他配件或备件
	数量

（单位）
	备注

	1
	超纯水仪
	1、电阻率@25°C（无机物）:18.2 MΩ-cm

2、有机物（TOC）-典型:1-3 ppb1

3、细菌:<0.1 CFU/ml

4、DNase和RNase含量:DNase<0.02pg/μl和RNase<0.002ng/ml

5、内毒素含量：<0.001 EU/ml

6、独特的定量取水软件，容易记录、复制和实现多种设定容量快速一键式取水

7、提供实时在线TOC监测

8、提供双波长UV灯，满足低微生物和有机物浓度标准

9、高容量纯化柱使用寿命更长，运行成本更低

10、灵敏的电子取水，提供准确的流量控制，从一滴到2升/分钟

11、纯化柱识别技术提供有效追踪，确保纯化柱质量

12、全自动在线消毒程序，保证超纯水水质长期稳定
	无
	1台
	允许进口产品

	2
	电子天平
	1、量 程： 220g 
2、精 度： 0.1mg 
3、称盘尺寸： ф80mm 
4、线 性： ≤±0.2mg 
5、重 复 性： ≤±0.1mg 
6、电 源： 可选用交流、直流、可充电电池
7、传 感 器： 双杠杆单体传感器 
8、采用双杠杆单体传感器，减少70%以上的零部件，使天平精确性更高、速度更快、读数更稳、温度影响更小 
9、 MC1处理器，测量结果更快、更准确 
10、最新SMT技术，使线路部分体积更小，集成度更高 
	无
	1台
	允许进口产品

	3
	高压灭菌器
	1、有效容积:50L

2、内腔材料:(不锈钢)

3、耗电量:(220V,50Hz)2KW

4、最大压力:0.235MPa (2.4kgf/cm²)

5、灭菌温度:105-135℃

6、培养基熔解温度:60-100℃

7、保温温度:45-60℃

8、排气控制:排气阀开放温度设定

9、压力容器类型:小容积压力容器
	无
	1台
	允许进口产品

	4
	清洗消毒机
	1、一次成型不锈钢圆角内胆要求：耐高温、耐腐蚀、易清洁；

2、法医DNA提取工具专用清洗篮、托架、挂架；

3、内腔容积：约65L；

4、工作噪声：≤50dB；

5、最大功率：≤1280W；

6、配备进水过滤器，孔隙率：96%，滤速：20-85m3/h，要求对水质进行优化；

7、自动加液机，能专用清洗剂自动添加；

8、软水机，要求减少或防止水垢产生；

9、额定外接水流压力：0.04—1.00Mpa，能支持冷水和热水清洗；

10、内置6种程序自动清洗程序：强力、标准、快洗、超快、简单、预洗，时间约15～135min可选；

11、可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度等信息，冲洗结束蜂鸣提示；

12、强力热风烘干功能；

13、水流方向：三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗（作用于物品内、外表面），标准型内腔水流压力：0.3～0.4Mpa；

14、自动排污：独特的双泵结构，双重不锈钢滤网，使污渍分离，自动排除；

15、可自动存储多达500次清洗记录，实现清洗过程全面监控和记录，符合GMP要求，断电不丢失；

16、自动故障诊断（提示）紧急停机；内置电压监测，如遇断电，程序终止并自动记录。
	无
	1台
	

	5
	超低温冰箱
	1、工作条件：常温常湿条件
2、材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料为聚胺脂发泡材料；
3、压缩机：单压缩机（全封闭式400W）
4、制冷剂：采用完全无氟的R-404A制冷剂（HFC）。
5、尺寸和容积：尺寸：外部尺寸804*772*1802（mm）内部尺寸658*607*1272（mm）±5；容积：482L；
6、温度控制范围：-25℃—-40℃；
7、门：外门2个；
8、锁：带有内锁一个，钥匙一把，并可接外挂锁；
9、储存盒：抽屉式储存盒，上层6个，下层4个；
10、报警装置：电池、风扇寿命提醒功能，高/低温报警、断电报警，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控；
11、温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；
12、电源条件：220V，10A；耗电量：240W。
	无
	2台
	允许进口产品

	6
	恒温干燥箱
	1、强制对流
2、温度范围：室温+10℃～260℃
3、温度波动度±1℃（210℃设定）
4、温度均匀度±2.5% ℃（210℃设定）
5、温度上升时间：约90min（室温+10℃～260℃）。
6、温度控制器：PID微电脑控制。
7、温度显示：2行4位LED显示器，分别显示设定温度和实际温度。箱体内部采用不锈钢材质，圆角设计，方便清洁维护。可调过温保护功能，可以在超温时停止加热。
8、内容积150L，
9、内部尺寸≧600×500×500mm。
	无
	1台
	允许进口产品

	7
	取样用电钻
	用于检材前期提取和处理
	无
	1台
	

	8
	脱落细胞粘取器
	用于微量生物检材的现场提取


	无
	2盒
	

	9
	DNA自动化提取纯化系统
	★1、设备每次运行可实现1-24份检材的自动化DNA提取；
2、配有满足法医DNA技术要求的用于血液、血斑、唾液、唾液斑、精液、精液斑等常规检材和脱落细胞、微量检材、污染检材等疑难检材的DNA提取程序；
3、工作原理：磁棒式工作站，采用磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠及样品的转移，不需要液体处理过程，自动化程度高；
4、配备与主机自动化整合的加热模块，DNA在线加热洗脱；
5、磁头形式为2x12；
6、磁珠回收效率大于99%；
7、开放式的平台，配有开放式反应板，可与各种进口和国产磁珠法DNA提取试剂盒配套应用，且开放式反应板为可拆卸式结构，可根据工作要求选择任意数量的反应条；
8、同时配备预封装好试剂的封装耗材，实现免加试剂的自动化DNA提取，封装耗材为单条式设计；
9、封装耗材采用小体积洗脱孔设计，洗脱孔为100ul圆形结构，最小工作体积为20ul；
▲10、投标文件的附件中须提供满足参数要求的可拆卸式反应板和封装耗材的样品；
11、随机配备：反应板架4块、磁套1盒、小号脱落细胞粘取器40个、大号脱落细胞粘取器20个、微量生物物证提取棉签20份、常规案件检材磁珠法DNA提取试剂盒1盒、微量案件检材磁珠法DNA提取试剂盒4盒、可直接用于旋涡振荡混匀的12孔磁力架1个；
▲12、三年免费质保；
13、中标人中标后免费安装培训，提供1周的现场装机服务和终身技术支持，除了设备的操作培训外，要求针对各种案件检材尤其是脱落细胞等疑难检材建立标准化DNA提取方案，对脱落细胞等实际案件检材进行DNA提取，并与手工DNA提取进行平行比对，要求实现优于手工的疑难检材自动化DNA提取效果，其中单指纹样本DNA有效提取成功率高于50%，如安装调试后，针对疑难检材的自动化DNA提取效果不如手工或单指纹样本DNA有效提取成功率低于50%，做退货处理。投标人要出具相应的售后服务承诺书； 
▲14、提供的投标文件的附件中必须包含以下内容：可证明产品技术参数的正式文件，如制造商提供的技术白皮书，或产品彩页（要求正式印刷品，不接受复印件或打印文件），以示该产品符合招标文件的技术要求；
▲15、需提供由制造商出具得售后服务承诺书原件。
	无
	1台
	

	10
	可变量程单道移液器（包括1-10µl 、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl各1支，移液器支架1个）
	1、单道可调移液器

2、轻松地体积调节，仅需旋转几圈，就可达到所需设定的量程

3、操作按钮为人性化位置设计的，不同量程用不同颜色标记，操作力小

4、 4位放大的体积数字显示

5、有密度调节窗口，可显示调整值

6、超轻系统

7、快速衔接卡口，方便脱卸下半部分

8、弹性吸嘴，与吸头紧密匹配

9、包含以下量程的移液器： 0.5-10ul；2-20ul；10-100ul；20-200ul；100-1000ul
	无
	3套
	允许进口产品

	11
	可变量程单道电动移液器
	1、单道, 可调量程, 5–100 µL, 

2、操作直观、设计符合人体工程学

3、移液模式:自动分液，分液，移液，移液和混匀，手动移液 

4、重量更轻，可编程；固定体积移液，可设置密码保护，历史记忆功能 
	无
	1把
	允许进口产品

	12
	可变量程八道移液器
	1、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，使用上能减少手、手臂和肩膀用力。

2、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

3、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。

4、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体。

5、多道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性。

6、1μl－10μl量程。

7、使用标准配备工具，提供网上在线校准软件，可在实验室方便快捷地进行校准。

8、配备校准保养工具，要求易于维修保养。
	无
	1把
	允许进口产品

	13
	常温高速离心机
	1.最高转速：13300rpm ；最大离心力：17000×g 

2 最大容量：24×1.5/2ml 

3防生物污染转头完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证操作人员和环境的安全，转头可高压灭菌

4 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：小于56dBa 

5 控制系统：直观的控制键及明亮醒目的显示面板，使操作更简单、舒适

6 运行时间控制：1-99分钟，快速离心或者连续离心

7 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护

8 时间设置：1-99分钟，增量1分钟
	无
	2台
	允许进口产品

	14
	常温平板离心机
	1、平板离心机是专为DNA实验室96孔PCR板离心而开发的低速离心机，转子和吊蓝可进行高温高压（121℃，20min）消毒； 

2、产品特点：采用电频电机驱动，嗓音低、寿命长、免维护并带有刹车功能；具有超速保护、门盖联锁保护和不平衡保护功能；

3、采用电动门锁，关门后自动锁住、离心结束后离心机盖自动打开，降低对样品的预热；

便用过程中突然停电可，通过人工简易开锁；

4、最高转数：3000rpm；时间控制范围：1s-99min59s；

5、最大相对离心力：RCF1100 x g ；转子容量：2 x 96孔PCR板（带冷冻功能） ；

6、加速到最高转速所需时间：≤20s；噪音：≤50db；

7、从最高转速到停机所需时间：≤10s；电源：AC 220V（5A）；

8、转速控制精度：50rpm以内；
	无
	2台
	允许进口产品

	15
	医用冷藏冷冻冰箱
	1、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-20~-30 ℃可调。

▲2、多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警。断电报警持续48小时

3、国内名牌压缩机，环保无氟制冷剂。

4、进口品牌ADDA交流内风机，冷藏温度更均匀；进口品牌EBM冷凝风机，进口品牌，质量保证。

▲5、安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求； 

6、热锌板喷粉内胆，大容积185L大冷藏室。

7、冷藏、冷冻共用一套制冷系统，冷藏可单独停用。

8、产品带有2个测试，方便用户对箱内温度进行监测。

9、USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据。（选配）
10、设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）

11、发泡门设计。
12、产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

13、冷藏室配有4个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架；

▲14、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告

▲15、提供由制造商出具所投设备授权书及售后服务承诺函
	无
	6台
	

	16
	恒温混匀仪
	1 、PCR温控技术, 平均升温速率：1℃/2s 
2、升降温速度快，温控均匀，温度精确，温控精确度：±0.5℃
3、最大降温速率：1℃/3s
4、涡旋式振动  温度控制范围：1℃－100℃； 变频设计,温度均匀性：±0.5℃
5、水平涡旋式振动，使管内的反应可以在管内壁上均匀进行，无溅射,混匀和孵育效果好
6、转速范围：300~1500rpm
7、先进的变频技术，使振荡频率不受负载变化影响，避免因负载发生改变导致的状态发生，振幅：3mm
8、时间可调范围：0 －99h59min，连续设置
9、变频无碳刷电机驱动
10、加热模块样品容量：48×0.5Mml离心管；38×1.5ml离心管；96×0.2mlPCR板；24×5ml离心管，并可根据客户要求制做专用模块
	无
	1台
	

	17
	旋涡混合器
	1、设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡。 可安装多种垫片,- 垫片自动检测,- 连续工作或点动功能（使用标准垫片）；
2、工作模式：使用标准垫片点动工作时，最大转速 3,000 rpm；
3、转速稳定，无级调速范围   0 – 3,000 rpm 
4、坚固的锌合金外壳
5、有定时功能，可倒计时
6、振荡方式  圆周振荡  
7、周转直径  4.5 mm  
	无
	3台
	允许进口产品

	18
	程控热块
	1、控温范围：室温＋5℃～100℃；
2、样品台： 29×0.5ml+32×1.5ml；
3、升温时间：≤25分钟（从20℃升至100℃）；
4、控温精度：≤±0.5℃；
5、显示精度： 0.1℃；
6、温度均匀性：≤±0.5℃；
7、最大功率： 150W；
8、最大温度：105℃；
9、时间设置: 0-99h59min。
	无
	1台
	

	19
	PCR专用超净工作台
	1、洁净度：ISO 5
2、菌落数：≤0.5个皿﹒时（Ф90培养器）
3、平均风速：0.3-0.6m/s（可调）
4、噪声：≤62dB（计权）
5、照明照度： 300LX
6、振动半峰值：振幅≤3um(x.y.z方向)
8、净化工作区≧840×680×520 mm
9、过滤器尺寸≧820×600×50
10、最大功耗：≤400W
11、工作温度：16-33℃
12、相对温度：30-85％RH
13、电源：220V/50HZ 单相
15、紫外灯/日光灯：20W ×1只/20W ×1只
	无
	1台
	

	20
	微型离心机
	1、静音技术、超低噪音运行
2、采用无刷免维修电机和碳纤维转头
3、转速可达3000转
4、可离心1.5ml离心管和0.2ml离心管
	无
	2台
	允许进口产品

	21
	不间断电源
	1、UPS类型：在线式
2、额定功率：6KVA
3、后备时间：2小时
4、电池类型：外接电池
5、输入电压范围：176-276V
6、输入频率范围：46- 54Hz
7、输出电压范围：220（1±1%）V
8、输出频率范围：50×(1±0.1％）HzHz
	无
	2套
	

	22
	空气净化器
	1、针对电泳室气溶胶污染

2、净化方式：过滤式

3、材质：合金钢（机身）

4、额定电压：220V

5、额定功率：15-75

6、产品尺寸(mm)：≧500*340*660
	无
	1台
	

	23
	生物安全柜
	1、尺寸：外型尺寸H×W×D(mm)：1520×1300×795，内部尺寸H×W×D(mm)：780×1200×495，工作台面高度(mm)：750 to 960，工作区表面积（m2）：0.56，前窗开口高度（mm）：254，运输时尺寸(H×W×D)：1700×1410×925；

2、重量：净重(kg)： 240，运输重量(kg)：260， 整个工作台面最大承载(kg)：50；

3、通风系统：排气量m3/h(CFM)：530(330)；

4、热量输出：25℃下热量输出(kW)：~0.15；

5、过滤器：进气/排气过滤器：HEPAH 14 EN 1822，对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995%；

6．性能：噪音dB(A)：<63  光照强度fc(Lx) ：>65/700；

7、电气数据：功率(kW) 0.2电流(A) 3.3；

8、电源要求：230V/50/60Hz；

9、配置：装配孔：4(左右各2个）阀门：最多可安装4个（通过装配孔安装）电源插座：1个单插座，位于右侧。
	无
	1台
	允许进口产品

	24
	DNA数据分析用电脑
	1、显示器尺寸：23" 全高清显示器 
2、内存：4GB 
3、硬盘：500GB 7200 rpm 硬盘
4、显卡：2GB GDDR3 显卡内存
	无
	2台
	

	25
	服务器
	R730服务器 2U机架式主机 至强E5处理器 E5-2650V3十核2.3GHz双颗 16G 300G2.5*2 10K H330 
	
	1台
	

	26
	多功能一体机 (打印 复印 扫描)
	1、产品类型：彩色激光打印机 
2、最大打印幅面：A4 
3、最高分辨率：600x600dpi 
4 、黑白打印速度：14ppm
5、彩色打印速度：14ppm 
6、处理器：750MHz 
7、内存：128MB 
8、网络打印：支持有线网络打印
9、双面打印：手动
	无
	2台
	

	27
	条码打印机
	打印方式：热转印

2、打印精度：203-600dpi

3、连接方式：有线，USB

4、尺寸：256x329x200（mm）
	无
	1台
	

	28
	扫码机
	便携式扫码机

颜色：黑色

电源：4VDC至5VDC
	无
	1台
	

	29
	普通天平
	用于普通试剂配置及常规称量
	无
	1台
	

	30
	骨粉钻
	1．主机转速：无极变速0～1200转／分

2．电源类型：内部电源，镍氢电池9.6V，容量1200mA／h，充电器220V。

3、可选配：大扭矩钻机头、自停颅骨钻机头、实心钻机头、空心钻机头等
	无
	1台
	

	31
	砸牙器
	1、参数：捣碎牙齿及牙齿大小的骨骼

2、硬度达到50~60（洛氏硬度），尺寸：65mm×50mm
	无
	3台
	

	32
	电热器
	放置方式：立式

控制方式：机械式

档位：三挡调温

加热片数：12片以上

功率1000W-1999W
	无
	2台
	

	33
	抽湿机
	1、抽湿；

2、降低室内空气湿度，能保证仪器运行环境。
	无
	2台
	

	消耗品清单（案件检测试剂及耗材）

	1
	SDS
	100g/瓶，用于核酸抽提操作中破坏细胞壁及裂解核酸、蛋白复合物。
	无
	1瓶
	

	2
	DTT
	5g/瓶，分子级，溶于水，每一批均经过检验并保证没有DNase、RNase 及蛋白酶活性。
	无
	1瓶
	

	3
	Tris
	用于检材提取试剂配制
	无
	1瓶
	

	4
	EDTA
	用于检材提取试剂配制
	无
	1瓶
	

	5
	CHELEX-100
	1、100g/瓶，产品为粉末状的螯合树脂，高纯度、无核酸酶和连接酶抑制剂，不干扰下游PCR反应。
2、适用于案件检材DNA提取处理。
	无
	1瓶
	

	6
	蛋白酶K
	100mg/瓶，用于检材提取DNA的前处理
	无
	1瓶
	

	7
	Phenol
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	8
	NaoH
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	9
	无水乙醇
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	10
	异丙醇
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	11
	冰醋酸
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	12
	Triton100
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	13
	石蜡油
	用于提取试剂的配置
	无
	1瓶
	

	14
	磁珠试剂盒
	用于手工提取检材DNA
	无
	2盒
	

	15
	磁珠试剂盒磁力架
	用于手工提取检材DNA
	无
	1个
	

	16
	抗人Hb胶体金试纸条
	用于案件中人类血液确证试验；具有抗人血红蛋白 FOB 特异性。
	无
	2盒
	

	17
	抗人P30胶体金试纸条
	用于案件中精斑确证试验；具有抗人精液PSA 特异性。
	无
	1盒
	

	18
	蓝星潜血试剂
	潜血蓝光试剂主要用于检测被清洗过的犯罪现场是否存在潜血痕迹，并用于血痕的定位，具有极高的灵敏度，可检测出稀释到1/1000的血痕，通过肉眼可观察到蓝色荧光（430nm），易于回收，试剂晾干后无任何残留物。
	无
	1套
	

	19
	血痕预实验试剂盒
	用于血痕判定
	无
	1套
	

	20
	精子染色液试剂盒
	用于男性样本判定
	无
	1套
	

	21
	骨孵育液
	用于骨骼类检材的前期消化处理
	无
	2瓶
	

	22
	纯化试剂盒
	常规检查提取试剂盒
	无
	2盒
	

	23
	PCR 管
	原厂包装，1000个/盒，适用于样本扩增、试剂分装
	无
	3盒
	

	24
	1.5ml离心管
	原厂包装，1000个/盒，适用于样本扩增、试剂分装。
	无
	2盒
	

	25
	0.5ml离心管
	原厂包装，1000个/盒，适用于样本提取、试剂分装。
	无
	4盒
	

	26
	10μl吸头
	10ul，1000个/包，带滤芯，无DNA酶、RNA酶
	无
	5包
	

	27
	200ul吸头
	200ul，1000个/包，带滤芯，无DNA酶、RNA酶
	无
	3包
	

	28
	1000ul吸头
	1000ul，1000个/包，带滤芯，无DNA酶、RNA酶
	无
	2包
	

	29
	封口膜
	用于生物样本的封存，防止污染
	无
	1卷
	

	30
	1.5ml离心管盒
	用于固定摆放离心管，保证无污染
	无
	10个
	

	31
	0.5ml离心管盒
	用于固定摆放离心管，保证无污染
	无
	10个
	

	32
	0.2mlPCR管架
	有机玻璃，单面，可放多种规格离心管
	无
	20个
	

	33
	10μl吸头盒
	用于固定摆放吸头，每盒96支枪头
	无
	10个
	

	34
	200ul吸头盒
	用于固定摆放吸头，每盒96支枪头
	无
	10个
	

	35
	1000ul吸头盒
	用于固定摆放吸头，每盒96支枪头
	无
	10个
	

	36
	眼科剪刀
	100mm 尖直头，眼用手术剪；用于 DNA 提取；长约 100mm，尖直头。
	无
	50把
	

	37
	眼科镊子
	10cm、钢化材质、尖头、实验时处理检材用。
	无
	50把
	

	38
	PVC手套
	透明手套，100只/盒
	无
	10盒
	

	39
	物证提取专用棉签
	每袋独立包装，内装两支专业棉签和一份灭菌提取液，用于案件现场取样。
	无
	5盒
	

	40
	白大褂
	棉纶材质，耐磨，不起球，不起毛。分大、中、小号
	无
	5件
	

	41
	PE手套
	透明薄膜材质，无菌无污染
	无
	10盒
	

	42
	丁腈手套
	无粉手套，耐磨，不易破损，无菌无污染，分大、中、小号
	无
	10盒
	

	43
	口罩
	无纺布材质，无菌无污染
	无
	5包
	

	44
	防护帽
	无纺布材质，无菌无污染，有松紧带，保证穿戴不易脱落
	无
	5包
	

	45
	鞋套
	纺布材质，无菌无污染，有松紧带，保证穿戴不易脱落
	无
	5包
	

	46
	双面离心管架
	PVC材质，可以存放多种规格离心管
	无
	10块
	

	47
	200ml烧杯
	用于实验室试剂配制
	无
	5个
	

	48
	500ml烧杯
	用于实验室试剂配制
	无
	5个
	

	49
	1000ml烧杯
	用于实验室试剂配制
	无
	5个
	

	扩增仪、测序仪配套试剂耗材清单

	1
	24位点STR鉴定试剂盒检测
	▲1、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点。

2、最大扩增产物小于500碱基，试剂盒内位点扩增子片段在 220 碱基以下的位点(mini-STR)数达到10个。便于降解样品信息的获取，对于降解DNA更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。

3、与常见扩增试剂盒相比，扩增步骤大幅度节省时间，节省一个半小时。可在90分钟之内做完PCR反应。

4、适合模板（经纯化）DNA量可低至100 pg。

5、单管同时扩增24个基因座，包括21个个体识别常染色体STR基因以及一个性别鉴定基因Amelogenin，以及一个Y染色体基因(DYS391)， Y-Indel 。

6、包括D8S1179、D21S11、D7S811、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D10S1248、 D2S441、D1S1656、D12S391、SE 33等21个STR位点和性别基因座Amelogenin和一个Y染色体基因DYS391和一个Y-indel。试剂盒设计具有性别鉴定冗余能力，防止由于降解等原因发生Amelogenin丢失时候造成的性别鉴定困扰。

7、基因座和最新的CODIS国际标准全部匹配。

▲8、通过SWGDAM方法验证，生产商需通过ISO9001，ISO18385认证。
	无
	5盒
	允许进口产品

	2
	Y STR 27位点试剂盒检测
	1、采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。

2、单管同时扩增27个Y染色体基因座。DYS389I，DYS635， DYS389II， DYS627，DYS460，DYS19， YGATAH4，DYS448， DYS391， DYS456，DYS390， DYS438， DYS392， DYS437，DYS385a，DYS385b，DYS393，DYS439， DYS481， DYS533，DYS576，DYS518， DYS570， DYS627， DYS449，DYF387S1a，DYF387S1b。

▲3、通过SWGDAM方法验证，生产商需通过ISO9001，ISO18385认证。

4、最大检测片段小于410bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在220 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测。可以获得更多Y染色体信息。

5、PCR 反应时间为90 分钟左右，与经典试剂盒相比，扩增时间节约一个小时以上。

6、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。
	无
	2盒
	允许进口产品

	3
	疑难生物检材核酸提取纯化试剂盒检测
	48人份/盒；专利技术的复合型磁珠，具有超强的DNA吸附能力,DNA含量低至0.1ng标准DNA也可获得完整的STR分型；超强缓冲液配方，温和条件下处理微量检材，检材损伤小，让细胞中的DNA充分释放并与磁珠结合
	无
	10盒
	

	4
	DNA测序仪液体分离胶检测
	384人份/盒，适用于 ABI3500基因分析仪，用作片段分析电泳分离的介质；
	无
	6盒
	允许进口产品

	5
	DNA测序仪阳极电泳缓冲液检测
	4瓶/盒，3500电泳专用，用作电泳阳极缓冲液。
	无
	3盒
	允许进口产品

	6
	DNA测序仪阴极电泳缓冲液检测
	4瓶/盒，3500电泳专用，用作电泳阴极缓冲液。
	无
	3盒
	允许进口产品

	7
	DNA测序仪电泳毛细管检测
	8道/套，毛细管长度36cm，内径50um，适用于ABI3500基因分析仪；
	无
	1盒
	允许进口产品

	8
	DNA测序仪配套试剂（高纯甲酰胺）
	pH值为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于 STR 片断毛细管电泳，用作化学变 性剂，4x5mL/瓶，适用于ABI3500XL基因分析仪。
	无
	3包
	允许进口产品

	9
	分子量荧光内标检测
	800人份/盒，LIZ橙色荧光标记，用作片段分析的分子量标准。
	无
	4盒
	允许进口产品

	10
	96孔反应板
	用于DNA提取、PCR、上样，10块/盒，适用于ABI3500XL基因分析仪。
	无
	5盒
	允许进口产品

	11
	96孔反应板盖
	20 块/盒，橡胶材质，覆盖 96 孔板，上部有孔，遗传分析仪毛细管可穿过进样。
	无
	2盒
	允许进口产品

	12
	调节试剂
	在清洗胶泵时需要使用，或更换不同种类的POP胶时需要使用，每次需要1瓶
	无
	3瓶
	允许进口产品

	13
	阴极缓冲液槽垫
	10片/盒，橡胶材质，覆盖阴极缓冲液槽，上部有孔遗传分析仪毛细管可穿过进样
	无
	1盒
	允许进口产品

	14
	96孔板胶垫
	20 块/盒，橡胶材质，覆盖 96 孔板，上部有孔，遗传分析仪毛细管可穿过进样
	无
	1盒
	允许进口产品

	15
	八连管
	125个/包，适用于PCR扩增
	无
	4盒
	

	16
	八连管盖
	125个/包，适用于PCR扩增
	无
	3盒
	


备注：★1、包组2中第9号（DNA自动化提取纯化系统）、15号（医用冷藏冷冻冰箱）货物为本项目中采购人重要核心货物，为确保在供货期内中标人供货稳定、保障售后，因此，中标人必须承诺在与采购人合同签订前提供上述所列重要货物由制造商出具针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函，如中标人无法在规定时间内提供针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函的，视为虚假承诺，采购人视情况将此情况报请县财政政府采购监管部门进行处理，并追究中标人的相关责任。（投标时提供承诺书）
2、本项目包组2部分设备（详见DNA实验室配套仪器设备、试剂耗材技术参数要求及规格配置）属进口设备，已通过进口产品专家论证，接受进口产品投标。

包组3：DNA实验室设备及配套安装

项目背景概述、实现功能要求

为了规范本单位DNA检验鉴定等专业实验室建设，科技强警，旨在推动DNA等专业实验室现代化和规范化建设，保证鉴定质量，更好发挥DNA等专业实验室检验技术在打击犯罪、保护人民和维护社会稳定的作用；本单位拟建设此实验室。DNA规划总面积约390平方米，其它普通区域面积约210平方米；DNA实验室功能区间16间，数据分析室、生物物证室、初检室、暗室、人员提取、微量提取、常规提取室、扩增加样、测序室、洗消间、试剂室、试剂配置室、耗材室与机房。

DNA实验室设备及配套安装技术参数要求及规格配置

二层实验室配套设备及安装部分

	序号
	分项名称
	单位
	 数量 

	1
	实验室办公家具设备
	项
	1

	2
	一、二层实验室修缮改造项目
	项
	1

	3
	一、二层实验室电气系统
	项
	1

	4
	二层实验室通风系统
	项
	1


三层实验室配套设备及安装部分

	序号
	分项名称
	单位
	 数量 

	1
	三层实验室修缮改造项目
	项
	1

	2
	三层实验室配套安装
	项
	1

	3
	二层实验室台柜设备
	项
	1

	4
	三层实验室台柜设备
	项
	1

	5
	三层实验室通风系统
	项
	1

	6
	三层实验室扩增循环系统
	项
	1

	7
	三层实验室电气系统
	项
	1

	8
	三层实验室给排水
	项
	1

	9
	二、三实验室层普通空调系统
	项
	1


实验室办公家具设备

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	规格配置
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	二层实验室办公家具

	法医办公室

	1
	办公桌
	32mm厚屏风，1.2mm厚壁厚（密度板），25mm厚面板（密度板）
	1200*1200*1200
	台
	6.0 

	
	插座
	优质品牌，1.PVC86底盒 2.标准二三插
	二，三插标准插座
	个
	18.0 

	
	电源线
	1.墙体电源点引到办工桌                               2.配PVC线管穿电线用，牌
	4平方线
	m
	108.0 

	
	办公椅
	高强度网布靠背；35#高密度聚酯海绵，柔软性能好、回弹性高、恒久不变形；靠背及扶手均为ABS工程塑料模压而成；爪盘符合国际标准尼龙平脚及符合BIFMA标准尼龙轮；
	　
	台
	6.0 

	痕迹办公室

	1
	办公桌
	32mm厚屏风，1.2mm厚壁厚（密度板），25mm厚面板（密度板）
	1200*1200*1200
	台
	15.0 

	
	插座
	优质品牌，1.PVC86底盒 2.标准二三插
	二，三插标准插座
	个
	45.0 

	
	电源线
	1.墙体电源点引到办工桌                               2.配PVC线管穿电线用，牌
	4平方线
	m
	270.0 

	
	办公椅
	高强度网布靠背；35#高密度聚酯海绵，柔软性能好、回弹性高、恒久不变形；靠背及扶手均为ABS工程塑料模压而成；爪盘符合国际标准尼龙平脚及符合BIFMA标准尼龙轮；
	　
	台
	15.0 

	技管室

	1
	办公桌
	32mm厚屏风，1.2mm厚壁厚（密度板），25mm厚面板（密度板）
	1200*1200*1200
	台
	2.0 

	
	插座
	优质品牌，1.PVC86底盒 2.标准二三插
	二，三插标准插座
	个
	6.0 

	
	电源线
	1.墙体电源点引到办工桌                               2.配PVC线管穿电线用，牌
	4平方线
	m
	36.0 

	
	办公椅
	高强度网布靠背；35#高密度聚酯海绵，柔软性能好、回弹性高、恒久不变形；靠背及扶手均为ABS工程塑料模压而成；爪盘符合国际标准尼龙平脚及符合BIFMA标准尼龙轮；
	　
	台
	2.0 

	三层实验室办公家具

	1
	办公桌
	32mm厚屏风，1.2mm厚壁厚（密度板），25mm厚面板（密度板）
	1200*1200*1200
	台
	6.0 

	
	插座
	优质品牌，1.PVC86底盒 2.标准二三插
	二，三插标准插座
	个
	18.0 

	
	电源线
	1.墙体电源点引到办工桌                               2.配PVC线管穿电线用，牌
	4平方线
	m
	108.0 

	
	办公椅
	高强度网布靠背；35#高密度聚酯海绵，柔软性能好、回弹性高、恒久不变形；靠背及扶手均为ABS工程塑料模压而成；爪盘符合国际标准尼龙平脚及符合BIFMA标准尼龙轮；
	　
	台
	6.0 


实验室修缮项目

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	一层实验室清单

	一
	天花部分

	1
	铝扣板天花（含5%损耗）
	1.规格：600*600*0.8
	m2
	162.2 

	2
	铝扣板天花吊顶龙骨吊件
	装配式U型轻钢天棚龙骨
	m2
	162.2 

	3
	铝扣板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	162.2 

	4
	楼梯平台天花刷白
	满批内墙腻子和面层乳胶漆各两遍
	m2
	24.0 

	5
	防紫外线卷帘
	窗帘杆/铝合金槽、防紫外线窗帘、五金配件
	m2
	29.9 

	6
	窗帘盒
	1.15厘阻燃夹板底，面贴9厚硅酸钙板面刷白                                     2.窗帘盒=窗长+300
	m
	12.4 

	二
	墙面部分
	　

	1
	新砌轻质砖墙
	150厚轻质砖墙新砌至3M高
	m2
	49.5 

	2
	新砌轻质砖墙批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	99.0 

	3
	原墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	223.4 

	4
	原墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	223.4 

	5
	原墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线         

2.粘合剂粘贴
	m2
	79.8 

	6
	原楼梯及走廊墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	126.0 

	7
	原楼梯及走廊墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	126.0 

	8
	原卫生间墙面批腻子粉
	1200高瓷片以上满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	272.1 

	9
	原卫生间墙面扫白
	1200高瓷片以上封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	272.1 

	10
	单开地弹簧门
	1.12厚钢化玻璃                    2.规格：900*2100
	樘
	1.0 

	11
	双开地弹簧门
	1.12厚钢化玻璃                    2.规格：1500*2100
	樘
	1.0 

	12
	地弹簧
	
	套
	3.0 

	13
	玻璃门夹
	　
	套
	6.0 

	14
	门锁及拉手五金配件
	含玻璃门锁开孔
	套
	2.0 

	15
	房间门牌
	304#不锈钢门牌
	套
	2.0 

	16
	大理石台面
	1200*600/1000*600
	m2
	1.4 

	17
	立柱陶瓷水盆
	495*430*790
	台
	2

	18
	不锈钢水龙头
	　
	台
	2

	19
	下水器
	　
	套
	2

	三
	地面部分
	　

	1
	原楼梯木扶手拆除
	　
	m2
	15.4 

	2
	楼梯间新做不锈钢栏杆扶手
	1.扶手采用304#不锈钢整体高度1000mm，上横栏杆R=150，中下横栏杆ø38*1.2，@700。                       2.立柱采用ø50*1.5钢管立柱@1000；中间立柱采用ø25*1.0钢管@120             3.现场人工焊接，打磨，固定件预埋
	m2
	15.4 

	3
	楼梯间平台瓷片
	1.刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.地面800*800抛光砖               3.白色素水泥勾缝
	m2
	4.5 

	4
	楼梯步阶踏步抛光砖
	1.面板规格：1500*300mm                 2.挡板规格：1500*150mm                       3.千硬性水泥沙浆，面撒素水泥
	阶
	28.0 

	5
	楼梯间地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m
	24.0 

	6
	室外雨棚地面硬化
	100厚C20石子
	m3
	12.9 

	7
	室外雨棚地面
	现浇200厚C20混凝土内配筋%%c10@150双层双向,横向和竖向都配10大的1级钢筋，间距均为150
	m3
	25.8 

	8
	水泥砂浆地面
	30厚1:2.5水泥砂浆抹面
	m3
	25.8 

	9
	50厚瓦楞夹芯板屋面
	1、安装在于轻型钢檩条上；2、金属面玻镁复合板材质；3、产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准，钢板厚0.426
	m2
	119.0 

	10
	钢结构支架
	1.规格尺寸：净高2600                      2、立柱均采用60*60*2.5mm钢方管焊接制作，钢梁采用80*40*2.5mm和50*30*2.0mm钢方管焊接制作,所有钢方管刷环氧树脂防腐底漆一遍,刷两遍（红丹）防锈油漆,面刷乳胶沥青防水油漆
	m2
	119.0 

	11
	玻璃钢雨棚
	10+10夹胶钢化玻璃、220型不锈钢驳接爪、不锈钢连接螺栓M28（配球头螺帽）、铰支座（12mm钢板）、∅100*4mm厚钢管、变截面型钢梁、6*化学螺栓M16*200、钢板、工字钢、∅75*3.5无缝镀锌钢管
	m2
	10.1 

	二层实验室清单

	一
	天花部分
	　

	1
	铝扣板天花（含5%损耗）
	1.规格：600*600*0.8
	m2
	134.4 

	2
	铝扣板天花吊顶龙骨吊件
	装配式U型轻钢天棚龙骨
	m2
	134.4 

	3
	铝扣板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	134.4 

	4
	楼梯平台天花刷白
	满批内墙腻子和面层乳胶漆各两遍
	m2
	24.0 

	5
	楼梯走廊天花刷白
	满批内墙腻子和面层乳胶漆各两遍
	m2
	106.0 

	6
	窗帘盒
	1.15厘阻燃夹板底，面贴9厚硅酸钙板面刷白                                     2.窗帘盒=窗长+300
	m
	16.3 

	7
	防紫外线卷帘
	窗帘杆/铝合金槽、防紫外线窗帘、五金配件
	m2
	37.5 

	二
	墙面部分
	　

	1
	新砌轻质砖墙
	150厚轻质砖墙新砌至楼板底或梁下3380mm高
	m2
	97.2 

	2
	砼过梁
	1.预制钢筋混凝土过梁                  2.墙宽 X 150高
	m
	27.9 

	3
	新砌轻质砖墙批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	194.5 

	4
	原墙面及新砌砖墙批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	312.0 

	5
	原墙面及新做墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	312.0 

	6
	原墙面及新做墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m2
	111.4 

	7
	原楼梯及走廊墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	524.7 

	8
	原楼梯及走廊墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	524.7 

	9
	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙包水管
	50系列轻钢龙骨,外部封9厚硅酸钙板，面层做法同室内原砖墙面
	m2
	5.9 

	10
	大理石台面
	1000*600
	m2
	0.6 

	11
	立柱陶瓷水盆
	495*430*790
	台
	1

	12
	不锈钢水龙头
	　
	台
	1

	13
	下水器
	　
	套
	1

	14
	单开成品塑钢门
	900*2100
	樘
	1.0 

	15
	单开地弹簧门
	1.12厚钢化玻璃                    2.规格：900*2100
	樘
	2.0 

	16
	单开地弹簧门
	1.12厚磨砂玻璃                    2.规格：900*2100
	樘
	2.0 

	17
	双开地弹簧门
	1.12厚钢化玻璃                    2.规格：1200*2100
	樘
	2.0 

	18
	地弹簧
	
	套
	8.0 

	19
	玻璃门夹
	　
	套
	16.0 

	20
	门锁及拉手五金配件
	含玻璃门锁开孔
	套
	6.0 

	21
	房间门牌
	304#不锈钢门牌
	套
	6.0 

	三
	地面部分
	　

	1
	原楼梯木扶手拆除
	　
	m2
	15.4 

	2
	楼梯间新做不锈钢栏杆扶手
	1.扶手采用304#不锈钢整体高度1000mm，上横栏杆R=150，中下横栏杆ø38*1.2，@700。                       2.立柱采用ø50*1.5钢管立柱@1000；中间立柱采用ø25*1.0钢管@120             3.现场人工焊接，打磨，固定件预埋
	m2
	15.4 

	3
	楼梯间平台瓷片
	1.刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.地面800*800抛光砖               3.白色素水泥勾缝
	m2
	4.5 

	4
	楼梯步阶踏步抛光砖
	1.面板规格：1500*300mm                 2.挡板规格：1500*150mm                       3.千硬性水泥沙浆，面撒素水泥
	阶
	28.0 

	5
	楼梯间地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m
	24.0 


	实验室电气系统

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	　
	一层实验室强电系统

	1
	加建区域总箱XJSTS
	1、明装壁挂型防火箱体800*600*200 板筋厚度1.5以上；                                                    2、各高品质电气元件详见电气系统图；                            3、标配电压、电流表、电源指示灯，数量详见系统图；                                                          4、接地防雷系统，配件规格详见系统图；                                     5、电箱固件、辅件若干；
	套
	1

	2
	房间配电箱1AP-1
	成套安装  隔墙暗装
	套
	1

	3
	断路器
	DZ47-60/3P-C40
	套
	4

	4
	暗装跷板开关
	一位  单联单控
	套
	1

	5
	暗装跷板开关
	两位  单联单控
	套
	6

	6
	暗装跷板开关
	三位  单联单控
	套
	1

	7
	暗装跷板开关
	四位  单联单控
	套
	1

	8
	底盒
	86暗装型
	套
	30

	9
	灯具接线盒
	防水多分型
	套
	31

	10
	暗装插座
	五孔二三插 220V10A   
	套
	17

	11
	LED平板灯
	600*600  36W  顶内暗装
	套
	16

	12
	LED筒灯
	12W  φ140mm  顶内暗装
	套
	12

	13
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x10mm2 
	m
	28

	14
	铜芯电线
	ZC-BVR4mm2
	m
	400

	15
	铜芯电线
	ZC-BVR2.5mm2
	m
	700

	16
	电缆终端
	电力电缆终端头16mm以下
	m
	2

	17
	镀锌线槽
	200*100*1.0mm  白色
	m
	22

	18
	镀锌线槽
	100*50*1.0mm  白色
	m
	28

	19
	线槽附件
	　
	kg
	20

	20
	PVC套管
	40mm   阻燃刚性管
	m
	28

	21
	PVC套管
	25mm   阻燃刚性管
	m
	6

	22
	PVC套管
	20mm   阻燃刚性管
	m
	340

	23
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽40mm
	m
	4

	24
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽25mm
	m
	4

	25
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽20mm
	m
	80

	26
	楼板开孔
	250*150
	个
	3

	27
	辅件
	　
	项
	1

	28
	安装费
	　
	项
	1

	29
	XJSTS电缆引入
	ZC-YJV 4x70+1x35mm2 
	项
	1

	　
	二层实验室强电系统

	1
	房间配电箱2AP-1~2
	成套安装  隔墙暗装
	套
	2

	2
	空调配电箱2AK
	成套安装  隔墙暗装
	套
	1

	3
	暗装跷板开关
	两位  单联单控
	套
	3

	4
	暗装跷板开关
	三位  单联单控
	套
	1

	5
	暗装跷板开关
	四位  单联单控
	套
	2

	6
	底盒
	86暗装型
	套
	102

	7
	灯具接线盒
	防水多分型
	套
	24

	8
	暗装插座
	五孔二三插 220V10A   
	套
	75

	9
	暗装插座
	三插 220V16A  
	套
	3

	10
	暗装插座
	三插 220V25A
	套
	1

	11
	LED平板灯
	1200*600  72W  顶内暗装
	套
	1

	12
	LED平板灯
	600*600  36W  顶内暗装
	套
	17

	13
	LED筒灯
	12W  φ140mm  顶内暗装
	套
	6

	14
	安全出口指示灯
	电子式 ≥3W 备用电源供电不低于30min  
	套
	1

	15
	消防诱导指示灯
	电子式 ≥3W 备用电源供电不低于30min  
	套
	1

	16
	消防应急灯
	电子式 ≥5W 备用电源供电不低于30min  
	套
	2

	17
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x16mm2 
	m
	30

	18
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x10mm2 
	m
	33

	19
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x6mm2 
	m
	32

	20
	铜芯电线
	ZC-BVR10mm2
	m
	60

	21
	铜芯电线
	ZR-BVR6mm2
	m
	200

	22
	铜芯电线
	ZC-BVR4mm2
	m
	800

	23
	铜芯电线
	ZC-BVR2.5mm2
	m
	480

	24
	铜芯电线
	NHBV2.5mm2
	m
	200

	25
	电缆终端
	电力电缆终端头16mm以下
	m
	6

	26
	强电镀锌桥架
	150*75*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	18

	27
	桥架支架
	30*30角钢+3遍防火漆
	kg
	10

	28
	PVC套管
	40mm   阻燃刚性管
	m
	12

	29
	PVC套管
	32mm   阻燃刚性管
	m
	28

	30
	PVC套管
	25mm   阻燃刚性管
	m
	68

	31
	PVC套管
	20mm   阻燃刚性管
	m
	400

	32
	PVC套管
	20mm   阻燃柔性管
	m
	100

	33
	钢制套管
	φ20*1.0mm   阻燃刚性管
	m
	32

	34
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽40mm
	m
	8

	35
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽32mm
	m
	4

	36
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽25mm
	m
	6

	37
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽20mm
	m
	160

	38
	辅件
	　
	项
	1

	39
	安装费
	　
	项
	1

	　
	二层实验室弱电系统

	1
	弱电机柜
	1、22U  600*600*1600mm 落地安装；                               2、架构梁采用2.00mm厚不锈钢架焊接；方孔条采用2.0mm耐指纹镀铝锌板；横条安装梁采用1.5mmSPCC优质冷轧钢板，正面采用5.00mm厚透视钢化玻璃门，其余面采用1.2mm冷轧钢板焊接，底部有4只载重脚轮，总负重800KG；                                3、产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2等标准，兼容ETSI标准；                4、顶部共两套散热风扇、内部配备8位电源插孔；                                   5、柜体全除架构梁以外，其余部位均采用螺纹拼接，内部架构可随意调节；
	套
	1

	2
	千兆网络交换机（内网）
	48口全千兆
	台
	1

	3
	千兆网络交换机（外网）
	48口全千兆
	台
	1

	4
	语音程控交换机
	4进32出
	台
	1

	5
	千兆网络配线架
	48口
	套
	2

	6
	语音配线架
	32口
	套
	1

	7
	理线架
	24口
	套
	6

	8
	信息插座
	超五类   单口
	套
	52

	9
	电话插座
	单口
	套
	25

	10
	底盒
	86暗装型
	套
	77

	11
	网络线
	八芯防干扰超五类屏蔽线
	m
	1250

	12
	电话线
	HYV 4*0.5
	m
	700

	13
	PVC套管
	20mm   阻燃刚性管
	m
	20

	14
	PVC套管
	25mm   阻燃刚性管
	m
	560

	15
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽25mm
	m
	40

	16
	系统调试检测
	　
	项
	1


	实验室通风系统

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	2楼房间换气

	1
	管道式排气扇
	管道式排气扇 Q=200m3/h,P=80Pa,N=33W
	个
	3
	一层洗手间新增

	2
	管道式排气扇
	管道式排气扇 Q=200m3/h,P=80Pa,N=33W
	个
	9
	

	3
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC
	米
	21
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ110*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	4
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC
	米
	2
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ160*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	5
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC
	米
	2
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ200*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	6
	PVC软管
	1.材质:PVC
	米
	6
	国标

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ110*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	7
	PVC三通
	1.材质:PVC三通
	个
	2
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ200-110-200
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	8
	PVC三通
	1.材质:PVC三通
	个
	2
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ110-160-110
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	9
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头
	个
	9
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ110*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	10
	PVC45°弯头
	1.材质:PVC90度弯头
	个
	2
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ110*5
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	11
	PVC变径
	1.材质:PVC变径
	个
	1
	

	
	
	2.型号、规格、厚度:φ200-110
	
	
	

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	12
	铝合金防雨百叶（带圆型接口）
	规格：350*350（内径）                

2.材质：铝合金排风百叶
	个
	1
	

	13
	铝合金防雨百叶（带圆型接口）
	规格：250*250（内径）                 

2.材质：铝合金排风百叶
	个
	4
	

	14
	天花开孔
	尺寸：400*400
	个
	9
	　

	15
	墙体开孔及修复
	1、墙体开孔及修复：300*300mm清理，修砌洞边开孔
	项
	5
	　

	16
	安装辅材
	支吊架、焊条、玻璃胶防锈漆、螺丝等辅材
	项
	1
	　


	实验室修缮项目

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	三层实验室拆除清单

	1
	原门及门套线拆除
	900*2100/1000*2100
	套
	6
	

	2
	原窗帘拆除
	走道窗帘拆除
	m2
	8.3
	

	3
	原物证室阳台门垛拆除
	轻质隔墙拆除
	m2
	4
	

	4
	原空调器拆除
	　
	台
	3
	

	5
	原地脚线铲除
	原地脚线铲除                      

2.地脚线铲除后墙面水泥砂浆找平
	m
	136
	

	6
	原铝合金窗拆除
	　
	个
	1
	

	7
	封门、窗洞
	1.原门、窗洞封堵                         2.新砌砖墙同原砖墙厚度，墙面批荡找平                                      3.面层同附近原砖墙面
	个
	3
	

	8
	新开门洞
	规格：950*2100                

门洞周围水泥砂浆找平
	个
	3
	

	9
	原门洞改造
	走道原900*2100门洞改为1500*2150
	个
	1
	

	10
	门、窗硂过梁
	1.预制钢筋混凝土过梁                  2.门宽+300 X 墙宽 X 150高
	m
	4
	

	11
	原常规物证室墙体拆除
	尺寸：1500*3.3*2.0 

2.材质：红砖
	m2
	5
	　

	12
	原常规物证室铁架及铁架门拆除
	尺寸：8.6*3.3    

2.材质：镀锌
	m2
	28.4
	　

	13
	原卫生间蹲便器及水箱
	　
	套
	1
	　

	14
	原卫生间瓷片铲除
	原卫生间300*450瓷片铲除                     
	m2
	22.8
	

	15
	原卫生间瓷片铲除后墙面找平
	                   
	m2
	22.8
	

	16
	卫生间地面打掉
	原卫生间地面抬高及地面瓷片打掉
	m2
	2
	

	17
	原墙、地面保护
	1.拆除前，原墙、地面做好保护措施                                     
	项
	1
	

	18
	零星找平
	1.墙体拆除处墙地面水泥砂浆找平
	项
	1
	

	19
	卫生清理费
	人工清理
	项
	1
	

	20
	垃圾运费
	拆除废料外运 人工装自卸运，运距按10KM考虑
	项
	1
	

	21
	现场设备改造及搬运
	脚手架及班台设备
	项
	1
	

	一
	天花部分

	1
	铝扣板天花（含5%损耗）
	1.规格：600*600*0.8
	m2
	72.5
	　

	2
	铝扣板天花吊顶龙骨吊件
	装配式U型轻钢天棚龙骨
	m2
	72.5
	　

	3
	铝扣板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	72.5
	人工费

	4
	窗帘盒
	1.15厘阻燃夹板底，面贴9厚硅酸钙板面刷白                                     2.窗帘盒=窗长+300
	m
	1.8
	现场制作

	二
	原墙面翻新

	1
	新砌轻质砖墙
	150厚轻质砖墙至楼板低或梁下3330高
	m2
	33.5
	现场制作

	2
	砼过梁
	1.预制钢筋混凝土过梁                  2.墙宽 X 150高
	m
	8.5
	

	3
	新砌轻质砖墙批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	67.1
	现场制作

	4
	原墙面及新砌砖墙批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	247.4
	　

	5
	原墙面及新做墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	247.4
	　

	6
	原墙面及新做墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          

2.粘合剂粘贴
	m2
	95.2
	　

	7
	晾晒区铝合金推拉窗
	90系列铝合金推拉窗   

2. 5厚清玻璃
	m2
	4.4
	　

	8
	楼梯间不锈钢结构支架门
	1.不锈钢栅栏门规格尺寸：1200*2100                    2、25*25*3.0不锈钢方管焊接而成
	m2
	25.1
	　

	9
	原楼梯及走廊墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	311.9
	　

	10
	原楼梯及走廊墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	311.9
	　

	11
	原走廊靠房间内侧新做地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线         

2.粘合剂粘贴
	m2
	40
	　

	12
	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙包水管
	50系列轻钢龙骨,外部封9厚硅酸钙板，面层做法同室内原砖墙面
	m2
	3.8
	现场制作

	13
	单开成品塑钢门
	利旧
	樘
	1
	

	14
	单开成品塑钢门
	利旧
	樘
	1
	

	15
	数据处理室铝合金推拉窗
	90系列铝合金推拉窗  

2. 5厚清玻璃
	m2
	8
	

	16
	卫生间地面抬高
	陶粒回填300mm高共两级
	m2
	2
	卫生间地面部分

	17
	卫生间地面防水
	聚乙烯防水涂料
	m2
	2
	

	18
	卫生间地面找平
	水泥砂浆找平
	m2
	2
	

	19
	卫生间地面瓷片
	300*300防滑砖
	m2
	2
	

	20
	原墙面批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	45.6
	卫生间墙面部分

	21
	原墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	58
	

	22
	原墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	58
	

	23
	原墙面及新做墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          

2.粘合剂粘贴
	m2
	4
	

	24
	卫生间墙面瓷片
	300*450墙面砖
	m2
	16.8
	

	25
	卫生间蹲便器
	
	套
	1
	　

	26
	卫生间水箱
	国标
	套
	1
	　

	三
	地面部分

	1
	机房800*800*10抛光砖
	1.刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层

地面800*800抛光砖               

3.白色素水泥勾缝
	m2
	16.5
	　

	2
	走廊800*800*10抛光砖
	1.30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层

2.地面800*800抛光砖              

3.白色素水泥勾缝
	m2
	106
	　

	3
	原抛光砖地面清洗
	打磨、拉槽、吹扫、清洗
	m2
	140
	现场制作

	4
	原楼梯木扶手拆除
	　
	m2
	19.8
	

	5
	楼梯间新做不锈钢栏杆扶手
	扶手采用304#不锈钢整体高度1000mm，上横栏杆R=150，中下横栏杆ø38*1.2，@700。                       2.立柱采用ø50*1.5钢管立柱@1000；中间立柱采用ø25*1.0钢管@120             

3.现场人工焊接，打磨，固定件预埋
	m2
	19.8
	　

	6
	楼梯间平台瓷片
	1.刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层

2.地面800*800抛光砖               

3.白色素水泥勾缝
	m2
	4.5
	　

	7
	楼梯步阶踏步抛光砖
	1.面板规格：1500*300mm                 2.挡板规格：1500*150mm                       3.千硬性水泥沙浆，面撒素水泥
	阶
	48
	　

	8
	楼梯间地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          

2.粘合剂粘贴
	m
	44
	　


	实验室配套安装

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	三层实验室配套安装清单

	一
	天花部分　

	1
	50厚彩钢板天花（含5%耗损）
	1金属面玻镁复合板材质

2.产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准,钢板厚度0.426
	m2
	220.5
	　

	2
	彩钢板天花吊顶龙骨吊件（含5%耗损）
	装配式L型50*4角钢天棚龙骨（上人型）
	m2
	220.5
	　

	3
	彩钢板天花检修口
	规格600x600                      

2.铝合金收边
	个
	6
	-

	4
	彩钢板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	220.5
	人工安装费

	5
	T字梁
	　
	m
	26.2
	　

	6
	防紫外线卷帘
	窗帘杆/铝合金槽、防紫外线窗帘、五金配件
	m2
	38.4
	　

	二
	墙面部分

	1
	50厚彩钢板隔墙（含10%耗损）
	1金属面玻镁复合板材质

2.产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准,钢板厚度0.426
	m2
	538.33
	　

	2
	50厚彩钢板金属配件
	铝合金阳角、阴角、外圆柱，内圆柱、槽铝等
	m2
	538.33
	　

	3
	彩钢板隔墙及配件安装费
	人工安装费
	m2
	538.33
	人工安装费

	4
	彩钢板净化密闭单开门
	1.金属面玻镁复合板
	樘
	3
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：950*2150                 
	
	
	

	5
	彩钢板净化密闭子母门
	1.金属面玻镁复合板
	樘
	1
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：1200*2150                 
	
	
	

	6
	彩钢板净化半玻璃单开门(带玻璃视窗）
	1.金属面玻镁复合板
	樘
	7
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：950*2150                  3.中间带790*700双层5mm钢化玻璃透视窗
	
	
	

	7
	彩钢板净化半玻璃双开门(带玻璃视窗）
	1.金属面玻镁复合板
	樘
	1
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：1200*2150                 3.中间带480*700钢化玻璃透视窗
	
	
	

	8
	彩钢板半玻璃双开门(带玻璃视窗）
	1.金属面玻镁复合板
	樘
	4
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：1500*2150                 3.中间带630*700钢化玻璃透视窗
	
	
	

	9
	玻璃平开门
	1.铝合金型材槽铝配斜压线,双层5mm钢化丝印玻璃
	樘
	1
	成品定制

	
	
	2.规格尺寸：1500*2150                 
	
	
	

	10
	自动闭门器
	　
	套
	23
	GMT

	11
	净化门锁及拉手
	　
	套
	23
	GMT

	12
	门吸
	　
	套
	23
	国标

	13
	净化窗
	1.铝合金型材                        2.双层5厚丝印钢化玻璃                      3.规格：见图纸
	m2
	28.05
	现场制作

	14
	门窗料
	1.彩钢板门及净化窗料                2.胶垫、胶条、窗框、门框、五金配件等
	m2
	60
	-

	15
	耐候密封胶
	长鹿亿惠793 中性白色
	件
	30
	　

	16
	净化悬窗（断桥铝）
	1.扩增、测序室新做悬窗2.铝合金框                            3.胶垫、胶条
	套
	3
	成品定制

	17
	不锈钢门窗套（不锈钢为展开面积）
	1.彩钢板隔墙门、窗洞与砖墙门、窗洞处包不锈钢门套                                                                                             2.12厘阻燃夹板底，面贴1.0厚不锈钢
	m2
	55.07
	304#不锈钢

	18
	门禁系统
	电子配件品种、规格:含门禁控制器、门禁电源箱、磁力锁、闭门器、出门开关、门禁读卡器、IC卡、电线
	套
	2
	

	19
	房间门牌
	304#不锈钢门牌
	套
	19
	

	20
	推拉门
	1.UPS机房新做铝合金8厚钢化玻璃推拉门                        2.含门锁五金配件                  3.规格：1500*2100
	樘
	1
	现场制作

	21
	生物物证室不锈钢防盗门
	1、规格：900*2100             2、304#不锈钢甲级防盗门,门扇双重防撬边设计、隔音防漏风、双重防盗、自动反锁,成品定制.                           3.门锁五金配件
	樘
	1
	304#不锈钢

	22
	生态防腐木
	配套轻钢龙骨
	m2
	6
	形象墙

	23
	干挂25厚大理石
	配套轻钢龙骨,8#槽钢
	m2
	8.5
	

	24
	不锈钢条
	20宽1.0厚不锈钢条
	m
	6
	

	25
	水晶广告字
	1.8+3厚水晶字中文       2.8+3厚水晶字英文              3.玻璃胶粘贴
	套
	1
	

	26
	LED筒灯
	ø110, 内嵌安装12W ，配2.5平方线
	套
	2
	

	27
	形象墙安装辅材
	　
	项
	1
	

	三
	地面部分

	1
	 门槛石
	原走道进实验区域新做门槛石      

2.走进数据处理室、更衣室生物物证室和暗室出阳台区域新做门槛石                                 3.20厚黑金沙门槛石
	m
	5
	石材

	2
	原抛光砖地面清洗
	地面清洗打蜡
	m2
	108.68
	现场制作

	3
	地面自流平
	3厚水泥砂浆自流排
	m2
	257.25
	

	4
	PVC地面
	1.厚度：≥2.0ｍｍ；2. 抗磨损性:≤0.15ｍ(EN660-1)；
3. 抗磨等级:不低于 P 级(EN660-1)；
4. 每平方米总重量:≤3.0Kｇ(EN430)；
5. 防火等级:不低于 BI 级(DIN4102)或 M3(NFD92506)；
6. 压痕标准:≤0.03ｍｍ(EN433)；
7. 防滑等级:不低于 R9 级(DIN51130)；
8. 颜色牢固性:≥6 级(EN20105-B02)；
▲9. 尺寸稳定性: ≤0.4%(EN434)；提供检测报告复印件并加盖投标人公章
10. 隔热系数: ≤0.02ｍ2 K/W(DIN52612)；
11. 抗化学腐蚀性能：优良（EN423）；
12. 具有抗菌防菌性能；
13. 自流平平均厚度 3mm；R777 界面剂；R710 双组分胶水；
14. 颜色花纹：中标人提供样板给采购人确定
★提供PVC胶地板过敏性皮肤放心认证，加盖制造商或代理商的公章并批注为本项目提供的产品被本次认证覆盖。（投标时提供复印件）
	m2
	257.25
	

	5
	PVC地面无缝焊接
	胶条无缝焊接
	m2
	257.25
	现场制作


	二层实验室设备

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	规格配置
	单位
	数量

	二层实验室台柜

	男备勤室

	1
	备勤床
	1.床垫主要材质：乳胶、弹簧、棕、海绵                  2.面料：棉绒混纺针织面料                                    3.弹簧类型：独立袋装弹簧                           4.海绵：经济型海绵，厚度为20mm
	1500*2000
	张
	2

	2
	高柜

（更衣柜）


	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                                                3、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                      4、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。           5、带不锈钢挂衣杆

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

	900*500*1800
	台
	3

	法医办公室

	1
	高柜

（资料柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用内衬6m厚耐腐蚀抗贝特板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                            3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    

拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

	900*425*1800
	台
	3

	痕迹办公室

	1
	高柜

（资料柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                         4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                      5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）


	900*425*1800
	台
	9

	技管室

	1
	高柜

(资料柜)
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                         4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                      5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告（有效期内）并加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）


	900*425*1800
	台
	2

	女备勤室

	2
	高柜

（更衣柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                                                3、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                      4、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。           5、带不锈钢挂衣杆
▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告加盖投标人公章。（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

	900*500*1800
	台
	1

	二层过道公示黑板

	1
	玻璃磁性黑板
	4mm钢化玻璃+感光板+金属背板+PET离型板
	2000*1000*10mm
	套
	1


	三层实验室台柜设备

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	规格配置
	单位
	数量

	1
	高柜

（资料柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                            3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。
▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告加盖投标人公章。（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
	900*425*1800
	台
	4.0 

	1
	物证架
	全钢结构；柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。环氧树脂喷涂镀锌钢材柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜体基材采用高品质1.2±0.07mm冷轧钢板，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。上下都为内嵌玻璃对开钢制门板，四件活动层板，柜体下设有调整脚和踢脚板，防水、易清洁。
	900*425*2000
	台
	12.0 

	更衣室

	1
	高柜

（更衣柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                                                3、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                      4、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。          

5、带不锈钢挂衣杆。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告加盖投标人公章。（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
	900*500*1800
	台
	3.0 

	微量提取室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲ （1）GREENGUARD证书

▲ （2）中国环境标志产品认证证书

▲ （3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。
▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009%W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01% W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	2600*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	3.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	18.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	2
	通风柜（排毒柜）
	1.全钢结构：风面速可控，高风，低风量报警；2.框架及柜体基材 采用1.0-1.5mm厚的冷轧钢板；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷4.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，有外边沿，单边挡水，具有耐刮、抗强酸强碱，耐腐蚀、防水等特性；5.内衬板、导流板：采用内衬6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造；6.视窗：设计为5mm厚钢化玻璃，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm；7.照明：在顶板上配置220伏30W防爆型日光灯；8.水盆： 采用PP水盆；9.水龙头：采用实验室专用铜质瓷阀，表面喷环氧树脂；10配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统。所有器件均为国际通用型名牌产品,并配有自动排风及断电延时控制系统装置；11.铰链：304不锈钢铰链

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢通风柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告。加盖投标人公章。

（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
	1500*850*2350
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	2.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	6平方线
	m
	12.0 

	
	人机控制面板
	①配置开关机按键，LED状态警示指示灯，液晶显示玻璃面板；②能直观显示实时面风速值，辅助操作人员安全监测；③可提供操作指导，让操作人员更规范使用和节能管理；④可自动或手动强制调节排风量，并配置强制最大排风模式切换；⑤配置柜内照明灯开关控制按键，开机时随机组点亮，过程中可以自由开关灯，关机后会自动复位并关闭照明灯功能；⑥传感器校正，默认参数设置，可根据不同工况手动适配参数，达到适应使用在各种使用环境中；⑦可实现顺计时和倒计时功能，辅助操作人员时间管理；⑧配置远程通信功能：物联网式智能控制，根据门高、有无人、排风量等参数综合判断结果到排风系统，排风系统和各个联网通风柜能迅速判断最合适的排风量，从而调整各自执行机构，确保实验室通风柜排风效果，保障整个排风系统运行的可靠和稳定。
	TH-TF
	套
	1.0 

	
	控制器
	驳接人机控制面板与面风速监测、调节变风量阀等
	TH-JK
	套
	1.0 

	初检室

	1
	初检台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）

▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3500*1200*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	8.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	10平方线
	m
	48.0 

	
	光源搜证
	铝合金边框，内嵌5mm磨砂钢化玻璃，900*600LED灯片
	LED光源：900*600
	个
	1.0 

	
	开关
	
	一位开关
	个
	1.0 

	
	插座
	
	二，三插标准插座
	个
	2.0 

	2
	万向排气罩
	1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶3、关节连接杆：304不锈钢4、关节松紧按钮：高密度PP材质，内嵌不锈轴承，与关节连接杆锁合5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量6、拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质7、伸缩导管：75mmPP/PVC8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	　
	台
	2.0 

	3
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告。（检测报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；。）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

 2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3560*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	4.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	24.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	4
	高柜

（试剂柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                         3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件并加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
	900*425*1800
	台
	1.0 

	暗室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲ （1）GREENGUARD证书

▲ （2）中国环境标志产品认证证书

▲ （3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，投标人需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	2450*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	3.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	18.0 

	人员室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；） 

1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲ （1）GREENGUARD证书

▲ （2）中国环境标志产品认证证书

▲ （3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	2500*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	3.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	18.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜

	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）


	　
	套
	1.0 

	晾晒区

	1 
	不锈钢晾干架
	304#不锈钢结构；立柱采用1.2MM不锈钢，模具成型，整体外箱及层板采用1.0MM不锈钢，经过了除油、除锈、酸洗、磷化。带不锈钢挂衣杆,底部带不锈钢接液槽
	900*425*1800
	台
	3.0 

	常规提取室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	4400*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	5.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	30.0 

	2
	中央台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3550*1500*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	8.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	10平方线
	m
	48.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。
1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴。

 ▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	
	滴水架
	▲性能参数；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。
（1） 主体的挂拉强度达到30 kgf以上
（2） 根据美国材料与试验协会（ASTM）D638-03标准，产品的抗拉强度达到240 kgf/cm2以上。
（3） 根据美国材料与试验协会（ASTM）D790-03标准，产品的抗弯强度达到200 kgf/cm2以上。

（4）滴水棒承重能力达60 N以上。
	500*600*120
	台
	1.0 

	
	LED灯
	铝合金框架，超高亮贴片LED光源平板灯，内嵌5厚磨砂钢化玻璃
	600*400
	个
	2.0 

	
	照明开关
	正泰
	　
	套
	2.0 

	
	桌上洗眼器
	主体材质为黄铜，喷头为黄铜及ＰＰ，表面环氧树脂粉末喷涂
	　
	套
	1.0 

	
	试剂架
	铝玻结构，采用30*60特制铝合金型材，12mm钢化玻璃层板
	　
	台
	1.0 

	3
	万向排气罩
	1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶
3、关节连接杆：304不锈钢
4、关节松紧按钮：高密度PP材质，内嵌不锈轴承，与关节连接杆锁合
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量
6、拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质
7、伸缩导管：75mmPP/PVC
8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm
9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	2800*300*750
	台
	2.0 

	4
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲ （1）GREENGUARD证书

▲ （2）中国环境标志产品认证证书

▲ （3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3440*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	4.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	24.0 

	
	LED灯
	铝合金框架，超高亮贴片LED光源平板灯，内嵌5厚磨砂钢化玻璃
	600*400
	个
	1.0 

	
	照明开关
	正泰
	　
	套
	1.0 

	5
	通风柜

（排毒柜）
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢通风柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
1.全钢结构：风面速可控，高风，低风量报警；2.框架及柜体基材 采用1.0-1.5mm厚的冷轧钢板；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷4.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，有外边沿，单边挡水，具有耐刮、抗强酸强碱，耐腐蚀、防水等特性；5.内衬板、导流板：采用内衬6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造；6.视窗：设计为5mm厚钢化玻璃，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm；7.照明：在顶板上配置220伏30W防爆型日光灯；8.水盆： 采用PP水盆；9.水龙头：采用实验室专用铜质瓷阀，表面喷环氧树脂；10配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统。所有器件均为国际通用型名牌产品,并配有自动排风及断电延时控制系统装置；11.铰链：304不锈钢铰链。
	1500*850*2350
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	2.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	6平方线
	m
	12.0 

	
	人机控制面板
	①配置开关机按键，LED状态警示指示灯，液晶显示玻璃面板；
②能直观显示实时面风速值，辅助操作人员安全监测；
③可提供操作指导，让操作人员更规范使用和节能管理；
④可自动或手动强制调节排风量，并配置强制最大排风模式切换；
⑤配置柜内照明灯开关控制按键，开机时随机组点亮，过程中可以自由开关灯，关机后会自动复位并关闭照明灯功能；
⑥传感器校正，默认参数设置，可根据不同工况手动适配参数，达到适应使用在各种使用环境中；
⑦可实现顺计时和倒计时功能，辅助操作人员时间管理；
⑧配置远程通信功能：物联网式智能控制，根据门高、有无人、排风量等参数综合判断结果到排风系统，排风系统和各个联网通风柜能迅速判断最合适的排风量，从而调整各自执行机构，确保实验室通风柜排风效果，保障整个排风系统运行的可靠和稳定。
	TH-TF
	套
	1.0 

	
	控制器
	驳接人机控制面板与面风速监测、调节变风量阀等
	TH-JK
	套
	1.0 

	5
	高柜

（试剂柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                         3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
	900*425*1800
	台
	1.0 

	加样室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg） 

1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

  2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3000*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	3.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	18.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜


	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴。

 ▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	扩增、测序室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	2300*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	3.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	18.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	2
	测序台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）

▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。                                                                             
	3500*900*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	12.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	72.0 

	3
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

1.1.1产品需提供以下证书：

▲ （1）GREENGUARD证书

▲ （2）中国环境标志产品认证证书

▲ （3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009 % W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01 % W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

 2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
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	扩增台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	3500*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	4.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	24.0 

	试剂配置室

	1
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能

1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）
▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

    2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	2000*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	2.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	12.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	1.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）
	　
	套
	1.0 

	2
	高柜

试剂柜
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                         3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

	900*425*1800
	台
	1.0 

	耗材室

	1
	高柜  

（耗材柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                         3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

	900*425*1800
	台
	6.0 

	洗消室

	1
	高柜

（试剂柜）
	全钢结构：1、框架及柜体　采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；                                  2、层板 层板采用采用1.0mm优质冷轧板，为保证更好的  承重及抗弯曲性能,边框加厚至19mm采用酚醛树脂耐腐蚀做加强筋.四边圆弧抛光打磨，防止层板变形及加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作；                                         3、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃                       4、铰链 采用优质175度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。                                    5、拉手 采用不锈钢拉手或铝合金暗拉手。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢高柜经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量；重金属含量（合格），可溶性铅≤90mg/KG；可溶性镉≤75mg/Kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）
	900*425*1800
	台
	2.0 

	2
	原子吸收罩（灭菌锅上方）
	1.全304不锈钢材质，厚度1.0mm；2上下可自由调节高度300mm，带不锈钢风量调节阀
导管：在一定范围内可自由伸缩
	500*500*1500
	台
	1.0 

	3
	实验台
	▲为保证质量，投标人投标时须提供关于全钢实验台经过国家级检测中心出具的合格检验报告复印件加盖投标人公章。（检验报告参照：GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》有害物质限量：重金属含量（合格）,可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；）

1．耐腐蚀全钢结构实验台：边台/初检台、转角台/中央台/测序台；

1.1台面。实验台台面要求选用12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。出具相应的检测报告、证书复印件(盖公章）。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 

 1.1.1产品需提供以下证书：

▲（1）GREENGUARD证书

▲（2）中国环境标志产品认证证书

▲（3）FSC认证证书

▲1.2 产品理化性能：通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、85%磷酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水、醋酸、乙酯氧化镁、氢氧化胺、重铬酸钾饱和液等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。

▲1.3 产品物理性能（提供相关证明文件）
1.3.1 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求： 耐沸水、耐干热性能、氢氧化纳(25%),双氧水（30%）等耐污染性能、耐香烟灼烧性能，耐龟裂（70度*24小时）均达5级，表面无变化。抗冲击性能（324g,1m)：6.12，表面无裂痕。表面耐磨性能：760。抗拉强度，MPa：95.9。耐划痕，N ：1级1.5N无整圈连续划痕。

1.3.2通过了CCS依据1974年SOLAS公约及其修证案第2章第3、5、6条及IMO2010年FTP规则第2部份和第5部分的认可标准，产品的最大总热值≤45mj/m2,低播焰性合格。

1.3.3通过铁道部产品质量监督检验中心金属化学检验站按TB/T3138 2006和TB/T3139 2006检验，：耐阻燃氧指数（%）35.1。

1.3.4通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家检验标准及方法GB/T17657-2013进行检测，体积电阻为9.8*108，具有很强的抗静电效果。

▲1.4 产品环保性能（提供相关证明文件）
1.4.1 通过SGS按CPSC测试方法检测的铅的含量达到合格标准。按CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量0.002（标准要求≤0.009  %  W/W）。按CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量0.002（标准要求≤0.01  %  W/W）。

 1.4.2 通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准“GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测”检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求。

1.4.3挥发性有机化合物的测定值≤0.001MG/M3,甲醛值≤0.007PPM，总醛类值≤0.007PPM，苯基环已稀<0.001MG/M3，。通过了国际权威机构的检测，并提供检测报告。

1.5 产品抗菌性能。通过SGS采用ISO22196:2011测试方法，具有很高的抗菌效果。

1.5.1 大肠杆菌抗菌活性值为6.6。

1.5.2 金黄色葡萄球菌抗菌活性值为6.2。

★为保证产品质量及产品的可追溯性，供应商需提供实芯理化板台面检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）

▲符合以上参数的台面制造商需提供至少10年质保承诺（原件）。

2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过数控机床加工而成，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂。 

3. 试剂架采用30×80×1.5mm铝合金立柱，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板镶嵌12MM钢化玻璃。

4. 试剂架: 采用1.2厚铝合金管立柱，层板采用12mm厚钢化磨砂玻璃，高度可随意调节； 两侧采用φ12mm不锈钢管挡边防止物品掉落。

7. 滴水架：采用12.7mm黑色普通实芯理化板基材（或者压克力材质），PP材质滴水棒，耐酸、碱腐蚀。
	1500*750*850
	台
	1.0 

	
	插座
	1.用1.5MM冷轧钢板，模具冲压成型；2.梯形结构；3.表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷；4.二，三插标准插座，带防水盖；5.采用连接件固定于台面上
	　
	个
	2.0 

	
	电源线
	1、墙体电源点引到台面钢制线盒插座；                            2、配置PVC线管
	4平方线
	m
	12.0 

	
	水盆(中号)
	高密度PP材料，配置高密度pp去水滤片和阻水盖 ,pp去水笼，水盆排水管道处配一个可拿出半圆形网格（含下水器、软管等）。

▲化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；提供有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章生效。

1)  40% 硫酸；40% 硝酸；40% 盐酸； 王水； 40% 氢氧化钠；40% 氢氧化钾；10% 硫化钠；99.5% 四氯化碳； 99% 氯仿； 99% 乙醇；乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）；甲苯（分析纯）；1% 高锰酸钾； 双氧水（分析纯）； 2% 碘酒； 2% 红药水； 福尔马林（分析纯）；甘醇（分析纯）； 1% 硝酸银； 1% 酚酞； 1% 溴百里香酚兰； 1% 甲基橙； 10% 硫酸铜
	500*400*300
	套
	2.0 

	
	三联水龙头
	实验室专用，铜制阀芯，表面处理:60-80μ环氧树脂粉末喷涂，配置加压水嘴及缓冲水嘴 。

▲为保证质量，投标人投标时须提供关于国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告（合格）。
	　
	套
	2.0 

	其它

	1
	实验凳
	玻璃钢带靠背凳面；气压升降；带脚踏圈,固定地脚.
	　
	张
	24.0 

	2
	传递窗
	规格型号：600*600*600               

2.1*30W紫外线灭菌灯                             3.内壁圆弧处理，双门机械互锁   
	
	台
	3.0 

	3
	紧急冲淋器
	不锈钢材质，带冲淋头，冲淋开关，冲淋拉杆，上进水口，侧进水口，下排水口，指示牌，壁式支架，入水管，洗眼喷头，洗眼盘，固定底座。
	　
	台
	1.0 


	实验室修缮项目

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	三层实验室拆除清单　

	1
	原门及门套线拆除
	900*2100/1000*2100
	套
	6.0 
	

	2
	原窗帘拆除
	走道窗帘拆除
	m2
	8.3 
	

	3
	原物证室阳台门垛拆除
	轻质隔墙拆除
	m2
	4.0 
	

	4
	原空调器拆除
	　
	台
	3.0 
	

	5
	原地脚线铲除
	原地脚线铲除                      

2.地脚线铲除后墙面水泥砂浆找平
	m
	136.0 
	

	6
	原铝合金窗拆除
	　
	个
	1.0 
	

	7
	封门、窗洞
	1.原门、窗洞封堵                         2.新砌砖墙同原砖墙厚度，墙面批荡找平                                      3.面层同附近原砖墙面
	个
	3.0 
	

	8
	新开门洞
	规格：950*2100                

门洞周围水泥砂浆找平
	个
	3.0 
	

	9
	原门洞改造
	走道原900*2100门洞改为1500*2150
	个
	1.0 
	

	10
	门、窗硂过梁
	1.预制钢筋混凝土过梁                  2.门宽+300 X 墙宽 X 150高
	m
	4.0 
	

	11
	原常规物证室墙体拆除
	尺寸：1500*3.3*2.0 

2.材质：红砖
	m2
	5.0 
	　

	12
	原常规物证室铁架及铁架门拆除
	尺寸：8.6*3.3    

2.材质：镀锌
	m2
	28.4 
	　

	13
	原卫生间蹲便器及水箱
	　
	套
	1.0 
	　

	14
	原卫生间瓷片铲除
	原卫生间300*450瓷片铲除                     
	m2
	22.8 
	

	15
	原卫生间瓷片铲除后墙面找平
	                   
	m2
	22.8 
	

	16
	卫生间地面打掉
	原卫生间地面抬高及地面瓷片打掉
	m2
	2.0 
	

	17
	原墙、地面保护
	1.拆除前，原墙、地面做好保护措施                                     
	项
	1.0 
	

	18
	零星找平
	1.墙体拆除处墙地面水泥砂浆找平
	项
	1.0 
	

	19
	卫生清理费
	人工清理
	项
	1.0 
	

	20
	垃圾运费
	拆除废料外运 人工装自卸运，运距按10KM考虑
	项
	1.0 
	

	21
	现场设备改造及搬运
	脚手架及班台设备
	项
	1.0 
	

	一
	天花部分
	　
	
	

	1
	铝扣板天花（含5%损耗）
	1.规格：600*600*0.8
	m2
	72.5 
	　

	2
	铝扣板天花吊顶龙骨吊件
	装配式U型轻钢天棚龙骨
	m2
	72.5 
	　

	3
	铝扣板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	72.5 
	人工费

	4
	窗帘盒
	1.15厘阻燃夹板底，面贴9厚硅酸钙板面刷白                                     2.窗帘盒=窗长+300
	m
	1.8 
	现场制作

	二
	原墙面翻新

	1
	新砌轻质砖墙
	150厚轻质砖墙至楼板低或梁下3330高
	m2
	33.5 
	现场制作

	2
	砼过梁
	1.预制钢筋混凝土过梁                  2.墙宽 X 150高
	m
	8.5 
	

	3
	新砌轻质砖墙批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	67.1 
	现场制作

	4
	原墙面及新砌砖墙批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	247.4 
	　

	5
	原墙面及新做墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	247.4 
	　

	6
	原墙面及新做墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m2
	95.2 
	　

	7
	晾晒区铝合金推拉窗
	1. 90系列铝合金推拉窗   2. 5厚清玻璃
	m2
	4.4 
	　

	8
	楼梯间不锈钢结构支架门
	1.不锈钢栅栏门规格尺寸：1200*2100                    2、25*25*3.0不锈钢方管焊接而成
	m2
	25.1 
	304#不锈钢

	9
	原楼梯及走廊墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	311.9 
	　

	10
	原楼梯及走廊墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	311.9 
	　

	11
	原走廊靠房间内侧新做地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m2
	40.0 
	　

	12
	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙包水管
	50系列轻钢龙骨,外部封9厚硅酸钙板，面层做法同室内原砖墙面
	m2
	3.8 
	现场制作

	13
	单开成品塑钢门
	利旧
	樘
	1.0 
	

	14
	单开成品塑钢门
	利旧
	樘
	1.0 
	

	15
	数据处理室铝合金推拉窗
	1. 90系列铝合金推拉窗   2. 5厚清玻璃
	m2
	8.0 
	　

	16
	卫生间地面抬高
	陶粒回填300mm高共两级
	m2
	2.0 
	卫生间地面部分

	17
	卫生间地面防水
	聚乙烯防水涂料
	m2
	2.0 
	

	18
	卫生间地面找平
	水泥砂浆找平
	m2
	2.0 
	

	19
	卫生间地面瓷片
	300*300防滑砖
	m2
	2.0 
	

	20
	原墙面批荡找平
	1:2.5水泥砂浆批荡找平
	m2
	45.6 
	卫生间墙面部分

	21
	原墙面批腻子粉
	1.满批内墙腻子粉两遍至天花高+100                                   
	m2
	58.0 
	

	22
	原墙面扫白
	封固底漆一遍，面层乳胶漆两遍
	m2
	58.0 
	

	23
	原墙面及新做墙面地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          2.粘合剂粘贴
	m2
	4.0 
	

	24
	卫生间墙面瓷片
	300*450墙面砖
	m2
	16.8 
	

	25
	卫生间蹲便器
	佛山东鹏
	套
	1.0 
	　

	26
	卫生间水箱
	国标
	套
	1.0 
	　

	三
	地面部分

	1
	机房800*800*10抛光砖
	刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.地面800*800抛光砖               

3.白色素水泥勾缝
	m2
	16.5 
	

	2
	走廊800*800*10抛光砖
	1.30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.地面800*800抛光砖               

3.白色素水泥勾缝
	m2
	106.0 
	

	3
	原抛光砖地面清洗
	打磨、拉槽、吹扫、清洗
	m2
	140.0 
	现场制作

	4
	原楼梯木扶手拆除
	　
	m2
	19.8 
	　

	5
	楼梯间新做不锈钢栏杆扶手
	扶手采用304#不锈钢整体高度1000mm，上横栏杆R=150，中下横栏杆ø38*1.2，@700。                       2.立柱采用ø50*1.5钢管立柱@1000；中间立柱采用ø25*1.0钢管@120             

3.现场人工焊接，打磨，固定件预埋
	m2
	19.8 
	　

	6
	楼梯间平台瓷片
	刷素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥沙浆1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.地面800*800抛光砖               

3.白色素水泥勾缝
	m2
	4.5 
	　

	7
	楼梯步阶踏步抛光砖
	1.面板规格：1500*300mm                 2.挡板规格：1500*150mm                       3.千硬性水泥沙浆，面撒素水泥
	阶
	48.0 
	　

	8
	楼梯间地脚线
	1.120mm高抛光砖地脚线          

2.粘合剂粘贴
	m
	44.0 
	　


	实验室配套安装

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	三层实验室配套安装清单

　

	一
	天花部分　

	1
	50厚彩钢板天花（含5%耗损）
	1金属面玻镁复合板材质
2.产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准,钢板厚度0.426
	m2
	220.50 
	　

	2
	彩钢板天花吊顶龙骨吊件（含5%耗损）
	装配式L型50*4角钢天棚龙骨（上人型）
	m2
	220.50 
	　

	3
	彩钢板天花检修口
	规格600x600                      

2.铝合金收边
	个
	6.00 
	

	4
	彩钢板天花及吊件安装费
	人工安装费
	m2
	220.50 
	人工安装费

	5
	T字梁
	　
	m
	26.20 
	　

	6
	防紫外线卷帘
	窗帘杆/铝合金槽、防紫外线窗帘、五金配件
	m2
	38.40 
	　

	二
	墙面部分
	　
	
	

	1
	50厚彩钢板隔墙（含10%耗损）
	1金属面玻镁复合板材质
2.产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准,钢板厚度0.426
	m2
	538.33 
	　

	2
	50厚彩钢板金属配件
	铝合金阳角、阴角、外圆柱，内圆柱、槽铝等
	m2
	538.33 
	　

	3
	彩钢板隔墙及配件安装费
	人工安装费
	m2
	538.33 
	人工安装费

	4
	彩钢板净化密闭单开门
	1.金属面玻镁复合板
2.规格尺寸：950*2150                 
	樘
	3.00 
	成品定制

	5
	彩钢板净化密闭子母门
	1.金属面玻镁复合板
2.规格尺寸：1200*2150                 
	樘
	1.00 
	成品定制

	6
	彩钢板净化半玻璃单开门(带玻璃视窗）
	金属面玻镁复合板
2.规格尺寸：950*2150                  

3.中间带790*700双层5mm钢化玻璃透视窗
	樘
	7.00 
	成品定制

	7
	彩钢板净化半玻璃双开门(带玻璃视窗）
	金属面玻镁复合板
2.规格尺寸：1200*2150                 

3.中间带480*700钢化玻璃透视窗
	樘
	1.00 
	成品定制

	8
	彩钢板半玻璃双开门(带玻璃视窗）
	金属面玻镁复合板
2.规格尺寸：1500*2150                 

3.中间带630*700钢化玻璃透视窗
	樘
	4.00 
	成品定制

	9
	玻璃平开门
	1.铝合金型材槽铝配斜压线,双层5mm钢化丝印玻璃
2.规格尺寸：1500*2150                 
	樘
	1.00 
	成品定制

	10
	自动闭门器
	　
	套
	23.00 
	

	11
	净化门锁及拉手
	　
	套
	23.00 
	　

	12
	门吸
	　
	套
	23.00 
	国标

	13
	净化窗
	铝合金型材                        

双层5厚丝印钢化玻璃                      

3.规格：见图纸
	m2
	28.05 
	现场制作

	14
	门窗料
	彩钢板门及净化窗料                

2.胶垫、胶条、窗框、门框、五金配件等
	m2
	60.00 
	

	15
	耐候密封胶
	长鹿亿惠793 中性白色
	件
	30.00 
	　

	16
	净化悬窗（断桥铝）
	1.扩增、测序室新做悬窗2.铝合金框                            3.胶垫、胶条
	套
	3.00 
	成品定制

	17
	不锈钢门窗套（不锈钢为展开面积）
	1.彩钢板隔墙门、窗洞与砖墙门、窗洞处包不锈钢门套                                                                                             2.12厘阻燃夹板底，面贴1.0厚不锈钢
	m2
	55.07 
	304#不锈钢

	18
	门禁系统
	电子配件品种、规格:含门禁控制器、门禁电源箱、磁力锁、闭门器、出门开关、门禁读卡器、IC卡、电线
	套
	2.00 
	

	19
	房间门牌
	304#不锈钢门牌
	套
	19.00 
	

	20
	推拉门
	UPS机房新做铝合金8厚钢化玻璃推拉门                        2.含门锁五金配件                  

3.规格：1500*2100
	樘
	1.00 
	现场制作

	21
	生物物证室不锈钢防盗门
	规格：900*2100             

2、304#不锈钢甲级防盗门,门扇双重防撬边设计、隔音防漏风、双重防盗、自动反锁,成品定制.                           

3、门锁五金配件
	樘
	1.00 
	304#不锈钢

	22
	生态防腐木
	配套轻钢龙骨
	m2
	6.0 
	形象墙

	23
	干挂25厚大理石
	配套轻钢龙骨,8#槽钢
	m2
	8.5 
	

	24
	不锈钢条
	20宽1.0厚不锈钢条
	m
	6.0 
	

	25
	水晶广告字
	1.8+3厚水晶字中文       

2.8+3厚水晶字英文              

3.玻璃胶粘贴
	套
	1.0 
	

	26
	LED筒灯
	ø110, 内嵌安装12W ，配2.5平方线
	套
	2.0 
	

	27
	形象墙安装辅材
	　
	项
	1.0 
	

	三
	地面部分

	1
	 门槛石
	原走道进实验区域新做门槛石     

走进数据处理室、更衣室生物物证室和暗室出阳台区域新做门槛石                                 

3.20厚黑金沙门槛石
	m
	5.00 
	

	2
	原抛光砖地面清洗
	地面清洗打蜡
	m2
	108.68 
	现场制作

	3
	地面自流平
	3厚水泥砂浆自流排
	m2
	257.25 
	　

	4
	PVC地面
	1.厚度：≥2.0ｍｍ；
2. 抗磨损性:≤0.15ｍｍ(EN660-1)；
3. 抗磨等级:不低于 P 级(EN660-1)；
4. 每平方米总重量:≤3.0Kｇ(EN430)；
5. 防火等级:不低于 BI 级(DIN4102)或 M3(NFD92506)；
6. 压痕标准:≤0.03ｍｍ(EN433)；
7. 防滑等级:不低于 R9 级(DIN51130)；
8. 颜色牢固性:≥6 级(EN20105-B02)；
▲9. 尺寸稳定性: ≤0.4%(EN434)；提供检测报告复印件并加盖投标人公章
10. 隔热系数: ≤0.02ｍ2 K/W(DIN52612)；
11. 抗化学腐蚀性能：优良（EN423）；
12. 具有抗菌防菌性能；
13. 自流平平均厚度 3mm；R777 界面剂；R710 双组分胶水；
14. 颜色花纹：中标人提供样板给采购人确定
★提供PVC胶地板过敏性皮肤放心认证，加盖制造商或代理商的公章并批注为本项目提供的产品被本次认证覆盖。（投标时提供复印件）
	m2
	257.25 
	　

	5
	PVC地面无缝焊接
	胶条无缝焊接
	m2
	257.25 
	现场制作


	实验室通风系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	3楼PF-01排风系统（排至3楼顶）

	1
	玻璃钢离心风机
	1.型号：BLF4-72-6A 2.性能参数：风量6840-12720m3/h；压力：710-1230Pa；功率：4kw 转速：1450r/min 3.材质：玻璃钢       
	台
	1
	　

	2
	防雨帽
	规格：与6#风机匹配      

2.材质：玻璃钢
	台
	1
	　

	3
	玻璃钢变径
	规格：φ600 -500*400 

2.材质：玻璃钢
	套
	1
	　

	4
	帆布软接
	材质:帆布软接            

规格:150~250mm长         

3.法兰接口设计要求:法兰连接
	项
	1
	国标

	5
	活性炭+消声废气处理装置
	1.规格：(长*宽*高)1200*1000*1000mm

2.要求：a.两级过滤（一级过滤为初效二级过滤为进口活性炭过滤） b.内置消声功能  c.设置检修口                3.材质：PVC                         
	套
	1
	国标

	6
	PVC焊接方形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:5㎜- 8㎜

3.连接方式:热熔无缝焊接
	㎡
	66
	

	7
	25mmB1橡塑保温
	25mm
	m2
	12
	

	8
	室外排风管外包铝皮
	1.材质:铝皮

2.板材厚度:0.8mm

3.接口形式:咬口
	m2
	12
	国标

	9
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ315*5

3.连接方式:焊接
	米
	4
	　

	10
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ250*5

3.连接方式:焊接
	米
	14
	　

	11
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ200*5

3.连接方式:焊接
	米
	16
	　

	12
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	米
	6
	　

	13
	PVC软管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	米
	8
	国标

	14
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ200-110-200

3.连接方式:焊接
	个
	2
	　

	15
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ200-250-200

3.连接方式:焊接
	个
	2
	　

	16
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ250-200-250

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	17
	PVC45°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ250*5

3.连接方式:焊接
	个
	4
	　

	18
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ250*5

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	19
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ200*5

3.连接方式:焊接
	个
	9
	　

	20
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	个
	4
	　

	21
	PVC变径
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ250-200

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	22
	PVC变径
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ200-110

3.连接方式:焊接
	个
	2
	　

	23
	双层排风百叶（带圆型接口）
	1.材质:排风百叶

2.型号、规格、厚度:500*400

3.材质:铝合金
	个
	8
	　

	24
	防火阀
	1.材质:防火阀

2.型号、规格、厚度:800*250

3.材质:钢制
	个
	1
	　

	25
	钢制套管
	1.材质:钢制

2.型号、规格、厚度:850*300
	个
	1
	　

	26
	PVC电动风量调节阀
	1.类型:PVC电动风量调节阀   2.规格:φ200

3.材质:钢制喷漆
	个
	7
	国标

	27
	PVC电动风量调节阀
	类型:PVC电动风量调节阀   

2.规格:φ250

3.材质:钢制喷漆
	个
	2
	国标

	28
	PVC电动风量调节阀
	1.类型:PVC电动风量调节阀   2.规格:φ315

3.材质:钢制喷漆
	套
	2
	国标

	29
	变频控制箱
	型号：定制              

材质：优质冷轧钢板      

3.含接空气开关、指示灯、交流接触器、热保护继电器、切换开关、过滤网、冷却风扇等电气元件
	台
	1
	国标

	30
	管道静压传感器
	MS-111(0~1000Pa)
	台
	1
	　

	31
	排风变频器
	380V/4KW
	台
	1
	　

	32
	按板开关
	1.型号：16A              
	个
	9
	　

	33
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷           

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆RVVP-3*1.0     3.敷设部位或线制:穿线管
	米
	250
	　

	34
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷           

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆 RVV 2*1mm2     3.敷设部位或线制:穿线管
	米
	300
	　

	35
	风机基础(水泥、沙子、碎石、钢筋等)
	1.毛石混凝土基础

2.C25普通商品混凝土20石(A4-1                     3.基础尺寸：1200*1200*200mm
	项
	1
	　

	36
	活性碳支架
	　
	项
	1
	　

	37
	墙体开孔及修复
	1、墙体开孔尺寸：850*450mm清理，双面批荡找平修砌洞边开孔
	个
	1
	　

	38
	安装辅材
	支吊架、焊条、玻璃胶防锈漆、螺丝等辅材
	项
	1
	　

	3楼生物物证室房间换气系统（直排）

	1
	无蜗壳柜式离心风机
	1.型号：CHA355B

2.性能参数：风量：880-1986m3/h；压力：109-154Pa；功率：0.25kw  转速：960r/min                           
	套
	1
	　

	2
	帆布软接
	1.材质:防火帆布

2.规格:200mm长

3.法兰接口设计要求: 法兰连接
	项
	1
	国标

	3
	PVC焊接方形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:5㎜- 8㎜

3.连接方式:热熔无缝焊接
	㎡
	14
	　

	4
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ200*5

3.连接方式:焊接
	米
	2
	　

	5
	双层排风百叶（带圆型接口）
	1.材质:排风百叶

2.型号、规格、厚度:500*400

3.材质:铝合金
	个
	2
	　

	6
	铝合金防雨百叶（带圆型接口）
	规格：350*350（内径）                 

2.材质：铝合金排风百叶
	个
	1
	　

	7
	外墙体开孔及修复
	1、墙体开孔及修复：尺寸φ400*250mm，墙体开孔，墙面清理干净，固模，修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面
	个
	1
	　

	8
	风机电气控制
	　
	项
	1
	　

	9
	风机支架
	　
	项
	1
	　

	10
	安装辅材
	支吊架、焊条、玻璃胶防锈漆、螺丝等辅材
	项
	1
	　

	3楼房间换气

	1
	管道式排气扇
	管道式排气扇 Q=200m3/h,P=80Pa,N=33W
	个
	9
	　

	2
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	米
	18
	　

	3
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ160*5

3.连接方式:焊接
	米
	20
	　

	4
	PVC圆形风管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ200*5
	米
	4
	　

	
	
	3.连接方式:焊接
	
	
	

	5
	PVC软管
	1.材质:PVC

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	米
	4
	　

	6
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ200-110-200

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	7
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ160

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	8
	PVC三通
	1.材质:PVC三通

2.型号、规格、厚度:φ160-110-160

3.连接方式:焊接
	个
	2
	　

	9
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ110*5

3.连接方式:焊接
	个
	5
	　

	10
	PVC90°弯头
	1.材质:PVC90度弯头

2.型号、规格、厚度:φ160*5

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	11
	PVC变径
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ160-110

3.连接方式:焊接
	个
	2
	　

	12
	PVC堵头
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ160

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	13
	PVC直接
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ110

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	14
	PVC直接
	1.材质:PVC变径

2.型号、规格、厚度:φ160

3.连接方式:焊接
	个
	1
	　

	15
	铝合金防雨百叶（带圆型接口）
	规格：350*350（内径）                 

2.材质：铝合金排风百叶
	个
	1
	　

	16
	铝合金防雨百叶（带圆型接口）
	规格：250*250（内径）                 

2.材质：铝合金排风百叶
	个
	2
	　

	17
	天花开孔
	尺寸：400*400
	个
	7
	　

	18
	墙体开孔及修复
	1、墙体开孔及修复：300*300mm清理，修砌洞边开孔
	个
	3
	　

	19
	安装辅材
	支吊架、焊条、玻璃胶防锈漆、螺丝等辅材
	项
	1
	　


	实验室扩增循环系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	一、设备和风系统部分
	　

	1
	全新风恒温恒湿机组（新风段,初效过滤器,直膨段,电加热器 ,加湿器,送风机,均流段,出风段）
	风量：2000 m3/h ； 制冷量：36KW ；电加热量：12KW ；加湿量：20Kg/h  100%新风   机外余压250PA  初效：G4  中效：F8
	套
	1
	　

	2
	双极屏蔽电离主机PAU
	▲IRF-2000CMH    设备处理风量：≥2000CMH；电极发射管风管内风阻：≤30pa，每台主机必须安装3根镀银离子管，每根镀银离子管长度不能小于520mm,每根镀银离子管直径不能小于38mm。  ▲（a）电离强度由变化电压来进行控制，不得利用开启、关闭净化器开关调节电离强度；

（b）净化器启动后，只允许一个功率高峰。  （c）活性氧离子净化空气装置安装在新风系统中，外壳应一律采用模具一次成型的PS(聚苯乙烯)防火材料使用寿命保证＞15年， 

 ▲（d）电离管的外电极必须接地弹簧结构采用保证没有电压火花产生。   

▲（e）产品具备防电磁干扰（EMS）的能力        ▲（f）氧离子簇净化主机电离强度控制变换，是由不同输出的电压控制而成；不得利用开启/关闭主机去调节电离强度；当设备启动时，只允许有一个功率高峰。安装于送风管道系统内，符合环保及消防要求。  

★5为保证产品质量及产品的可追溯性，投标人需提供检测报告加盖制造商或代理商的公章，并批注为本项目提供的产品被本检测报告覆盖。（投标时提供复印件）             
	套
	1
	

	3
	玻璃钢离心风机
	1.性能参数:风量：2700-4960m3/h；压力：400-670Pa；功率：1.5kw   转速：1450r/min                          2.材质：玻璃钢  
	台
	1
	

	4
	防雨帽
	规格：与4.5#风机匹配              

2.材质：玻璃钢
	台
	1
	

	5
	玻璃钢变径
	规格：ф450/400*320    

2.材质：玻璃钢
	套
	1
	

	6
	净化风柜基础
	1.毛石混凝土（加钢筋）基础

2.C25普通商品混凝土20石(A4-1      

3.基础尺寸：3500*400*400mm*2条、3500*400*400mm*2条；
	项
	1
	　

	7
	排风柜基础
	1.毛石混凝土（加钢筋）基础

2.C25普通商品混凝土20石(A4-1      

3.基础尺寸：1000*1000*200mm
	项
	1
	　

	8
	室外机基础
	1.毛石混凝土（加钢筋）基础

C25普通商品混凝土20石(A4-1     

3.基础尺寸：2000*1500*200mm
	项
	1
	　

	9
	恒温恒湿机组安装费
	　
	台
	1
	　

	10
	送、新风静压箱制作安装
	材质:消声孔板  1.0mm        

2.规格:600*600*600
	个
	2
	国标优质材料

	11
	帆布软接
	1.材质:防火帆布

2.规格:200mm长

3.法兰接口设计要求: 法兰连接
	项
	2
	国标优质材料

	12
	双层可调送风百叶
	1.类型:双层可调送风百叶

2.规格:600*400

3.材质:铝合金
	个
	2
	　

	13
	双层可调送风百叶
	类型:双层可调送风百叶     

2.规格:400*300

3.材质:铝合金 
	个
	1
	　

	14
	阻尼可调回风百叶（带滤网与人字阀）
	类型:阻尼可调回风百叶     

2.规格:250*350

3.带滤网和人字阀门           

4.材质:铝合金 
	个
	1
	　

	15
	阻尼可调回风百叶（带滤网与人字阀）
	类型:阻尼可调回风百叶     

2.规格:400*500

3.带滤网和人字阀门           

4.材质:铝合金 
	个
	2
	

	16
	密闭式对开多叶调节阀
	类型:密闭式对开多叶调节阀  

2.规格:400*250

3.材质:钢制喷漆
	个
	2
	

	17
	密闭式对开多叶调节阀
	类型:密闭式对开多叶调节阀  

2.规格:320*250

3.材质:钢制喷漆
	个
	2
	　

	18
	密闭式对开多叶调节阀
	类型:密闭式对开多叶调节阀  

2.规格:320*200

3.材质:钢制喷漆
	个
	2
	　

	19
	密闭式对开多叶调节阀
	类型:密闭式对开多叶调节阀  

2.规格:200*200

3.材质:钢制喷漆
	个
	1
	　

	20
	新风密闭式对开多叶调节阀
	1.类型:新风密闭式对开多叶调节阀                        2.规格:400*320

3.材质:钢制喷漆
	个
	1
	

	21
	压力表
	0-60PA（正压）
	个
	2
	　

	22
	防火阀
	类型:防火阀                         

2.规格:400*250

3.材质:钢制喷漆
	个
	2
	　

	23
	止回阀
	类型:止回阀               

2.规格:400*250

3.材质:钢制喷漆
	个
	1
	　

	24
	钢制套管(送、回、排、补新风）
	1、穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)500*350mm/150*150mm
	个
	3
	国标

	25
	新风防雨百叶（带防虫网及滤网）
	类型:新风防雨百叶（带防虫网）                         2.规格:500*420               

带防虫网及滤网           

4.材质:钢制喷漆 
	个
	1
	

	26
	洁净风管（含25mm橡塑保温）算20%损耗
	1.材质:洁净风管（镀锌钢板）

2.板材厚度:δ=0.5mm--0.75mm

3.接口形式:法兰

4.风管、法兰、法兰加固框保护层除锈、刷油:手工 除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍          5.制作完成，表面清洗干净擦拭几次并用薄膜纸封掉
	m2
	68
	国产优质材料

	27
	铜管及保温
	φ12.7
	米
	15
	国优产品

	28
	铜管及保温
	φ28.5
	米
	15
	国优产品

	29
	PVC冷凝水管及保温
	DN32
	米
	12
	　

	30
	加湿罐冷却水箱
	尺寸：400*300*300
	个
	1
	　

	31
	加湿罐冷却水管（镀锌水管）
	　
	项
	1
	　

	32
	安装辅材
	　
	项
	1
	　

	33
	墙体开孔费（排风和新风、铜管）
	1、墙体开孔尺寸：500*400mm,500*350mm，φ200mm清理，双面批荡找平修砌洞边开孔
	项
	3
	　

	34
	风系统调试费
	　
	项
	1
	　

	二、恒温恒湿控制系统
	　

	1
	彩色触摸屏
	7寸
	套
	1
	　

	2
	温湿度传感器
	EE160
	个
	2
	　

	3
	压差开关
	APDS-03-2-N
	个
	2
	　

	4
	直接启动
	1.5KW
	个
	1
	　

	5
	电加热
	12KW
	个
	1
	　

	6
	微型断路器
	DZ47-D32A/3P
	个
	8
	总开关

	7
	断路器
	BKN3-DXXA/3P
	个
	8
	国产

	8
	热继电气
	LC1-DXXM7C+LRD-**C
	套
	8
	国产

	9
	空调恒温恒湿控制箱
	正泰元器件，室内型，远控，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范。1.材质：优质冷轧钢板   2、空气开关、指示灯、中间继电器、继电器、切换开关、过滤网、冷却风扇等电气元件
	套
	1
	　

	10
	控制柜辅材
	　
	项
	1
	国产优质

	11
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷             

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆RVV 2*1mm2  和RVSP2*1mm2                  
	米
	50
	国优

	12
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷             

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆RVVP4*1mm2           
	米
	50
	

	13
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷             

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆RVVP 2*1mm2
	米
	160
	国优

	14
	控制线（含线管）
	配线形式:暗敷             

2.导线型号、材质、 规格:铜芯控制线缆RVSP 2*1mm2
	米
	50
	国优

	15
	控制线电气安装辅材
	安装工具正常损耗件如钻头等 

2.电气安装所用的标签、电工胶布、黄腊管、弯管器，扎带
	项
	1
	　

	16
	控制系统调试费
	　
	项
	1
	　


	实验室电气系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	　
	三层实验室强电系统
	　

	1
	房间配电箱3AP-1~5
	成套安装  隔墙暗装
	套
	5
	　

	2
	照明配电箱3AL
	成套安装  壁挂明装
	套
	1
	　

	3
	设备控制箱3-UPS
	成套安装  隔墙暗装
	套
	1
	　

	4
	设备控制箱KTSTS
	成套安装  壁挂明装
	套
	1
	　

	5
	空调配电箱3AK1~2
	成套安装  隔墙暗装
	套
	2
	　

	6
	洁净机组配电箱3AK3
	成套安装  隔墙暗装
	套
	1
	　

	7
	暗装跷板开关
	一位  单联单控
	套
	7
	　

	8
	暗装跷板开关
	两位  单联单控
	套
	10
	　

	9
	暗装跷板开关
	三位  单联单控
	套
	6
	　

	10
	暗装跷板开关
	四位  单联单控
	套
	3
	　

	11
	底盒
	86暗装型
	套
	250
	　

	12
	灯具接线盒
	防水多分型
	套
	58
	　

	13
	暗装插座
	五孔二三插 220V10A   
	套
	83
	　

	14
	暗装插座
	三插 220V16A  
	套
	9
	　

	15
	暗装插座
	三插 220V25A
	套
	1
	　

	16
	LED洁净灯具
	1200*300  36W  吸顶明装
	套
	32
	　

	17
	LED洁净灯具
	600*300  18W   吸顶明装
	套
	8
	　

	18
	紫外线灭菌灯
	1*40W； 吸顶明装
	套
	12
	　

	19
	紫外线灭菌灯
	1*20W； 吸顶明装
	套
	1
	　

	20
	LED平板灯
	600*600  36W  顶内暗装
	套
	4
	　

	21
	LED筒灯
	12W  φ140mm  顶内暗装
	套
	2
	　

	22
	LED一体化灯具
	1*24W  T5  吸顶安装
	套
	3
	　

	23
	安全出口指示灯
	电子式 ≥3W 备用电源供电不低于30min  
	套
	2
	　

	24
	消防诱导指示灯
	电子式 ≥3W 备用电源供电不低于30min  
	套
	3
	　

	25
	消防应急灯
	电子式 ≥5W 备用电源供电不低于30min  
	套
	4
	　

	26
	铜芯电缆
	ZC-YJV 4x35+1x16mm2 
	m
	47
	　

	27
	铜芯电缆
	ZC-YJV 4x25+1x16mm2 
	m
	12
	　

	28
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x10mm2 
	m
	169
	　

	29
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x6mm2 
	m
	148
	　

	30
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x4mm2 
	m
	112
	　

	31
	铜芯电缆
	ZC-YJV 5x2.5mm2 
	m
	86
	　

	32
	铜芯电线
	ZC-BVR10mm2
	m
	560
	　

	33
	铜芯电线
	ZC-BVR6mm2
	m
	460
	　

	34
	铜芯电线
	ZC-BVR4mm2
	m
	2200
	　

	35
	铜芯电线
	ZC-BVR2.5mm2
	m
	1780
	　

	36
	铜芯电线
	NHBV2.5mm2
	m
	200
	　

	37
	电缆终端
	电力电缆终端头16mm以下
	m
	20
	　

	38
	强电镀锌桥架
	200*100*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	33
	　

	39
	强电镀锌桥架
	150*75*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	13
	　

	40
	强电镀锌桥架
	150*75*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	13
	　

	41
	强电镀锌桥架
	100*50*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	10
	　

	42
	强电阶级桥架
	100*50*1.0mm  
	m
	8
	　

	43
	桥架支架
	30*30角钢+3遍防火漆
	kg
	50
	　

	44
	PVC套管
	40mm   阻燃刚性管
	m
	60
	　

	45
	PVC套管
	32mm   阻燃刚性管
	m
	192
	　

	46
	PVC套管
	25mm   阻燃刚性管
	m
	152
	　

	47
	PVC套管
	20mm   阻燃刚性管
	m
	1300
	　

	48
	PVC套管
	20mm   阻燃柔性管
	m
	200
	　

	49
	钢制套管
	φ20*1.0mm   阻燃刚性管
	m
	40
	　

	50
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽40mm
	m
	40
	　

	51
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽32mm
	m
	32
	　

	52
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽25mm
	m
	80
	　

	53
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽20mm
	m
	160
	　

	54
	辅件
	　
	项
	1
	　

	55
	旧系统拆除
	　
	项
	1
	　

	56
	安装费
	　
	项
	1
	　

	　
	三层实验室弱电系统
	　

	1
	弱电机柜
	1、20U  600*600*1600mm 落地安装；                               2、架构梁采用2.00mm厚不锈钢架焊接；方孔条采用2.0mm耐指纹镀铝锌板；横条安装梁采用1.5mmSPCC优质冷轧钢板，正面采用5.00mm厚透视钢化玻璃门，其余面采用1.2mm冷轧钢板焊接，底部有4只载重脚轮，总负重800KG；                                3、产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2等标准，兼容ETSI标准；                

4、顶部共两套散热风扇、内部配备8位电源插孔；                                   5、柜体全除架构梁以外，其余部位均采用螺纹拼接，内部架构可随意调节；
	套
	1
	　

	2
	千兆网络交换机（内网）
	16口全千兆
	台
	1
	　

	3
	千兆网络交换机（外网）
	16口全千兆
	台
	1
	　

	4
	语音程控交换机
	2进8出
	台
	1
	　

	5
	千兆网络配线架
	24口
	套
	2
	　

	6
	语音配线架
	24口
	套
	1
	　

	7
	理线架
	24口
	套
	3
	　

	8
	信息插座
	超五类   单口
	套
	20
	　

	9
	电话插座
	单口
	套
	6
	　

	10
	底盒
	86暗装型
	套
	26
	　

	11
	网络线
	八芯防干扰超五类屏蔽线
	m
	1180
	　

	12
	电话线
	HYV 4*0.5
	m
	200
	　

	13
	强电镀锌桥架
	150*75*1.0mm  槽式镀锌型
	m
	40
	　

	14
	桥架支架
	30*30角钢+3遍防火漆
	kg
	20
	　

	15
	PVC套管
	20mm   阻燃刚性管
	m
	100
	　

	16
	PVC套管
	25mm   阻燃刚性管
	m
	80
	　

	17
	凿槽
	刚性套管墙面暗敷凿槽 宽25mm
	m
	24
	　

	18
	系统调试检测
	　
	项
	1
	　


	实验室给排水系统
	　

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备   注

	　
	三层实验室给排水系统
	　
	　

	1
	直流式热水器
	直热式 加热功率7~8KW                  

二层、三层洗手间各一套 详见图纸
	套
	2
	　

	2
	PPR冷水给水管
	De32；热熔连接
	m
	16
	　

	3
	PPR冷水给水管
	De25；热熔连接
	m
	18
	　

	4
	PPR冷水给水管
	De20；热熔连接
	m
	48
	　

	5
	U-PVC排水管
	De110x3.2; 耐高温强酸碱 粘接
	m
	32
	　

	6
	U-PVC排水管
	De75*2.3; 耐高温强酸碱 粘接
	m
	16
	　

	7
	U-PVC排水管
	De50*2.0; 耐高温强酸碱 粘接
	m
	36
	　

	8
	PPR阀门
	De32；热熔连接
	套
	1
	　

	9
	PPR阀门
	De20；热熔连接
	套
	13
	　

	10
	不锈钢角阀
	DN15
	套
	3
	　

	11
	不锈钢水龙头
	DN15
	套
	1
	　

	12
	外螺纹直接
	De20；热熔连接
	个
	14
	　

	13
	内螺纹直接
	De20；热熔连接
	个
	4
	　

	14
	不锈钢地漏
	De50
	套
	10
	　

	15
	存水弯
	De50 粘接
	套
	23
	　

	16
	横管清扫口
	De110 粘接
	套
	1
	　

	17
	横管清扫口
	De75 粘接
	套
	1
	　

	18
	横管清扫口
	De50 粘接
	套
	1
	　

	19
	立管检查口De110
	De110 粘接
	套
	2
	　

	20
	辅件
	　
	项
	1
	　

	21
	管道消毒
	De32
	m
	16
	　

	22
	管道消毒
	De25
	m
	18
	　

	23
	管道消毒
	De20
	m
	48
	　

	24
	楼板开孔及防水
	　
	项
	1
	　

	25
	安装费
	　
	项
	1
	　


	实验室普通空调
	

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	二层普通空调
	　

	1
	嵌入式天花机组
	嵌入式天花机组3P
	台
	3
	　

	2
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组1.5P
	台
	1
	　

	3
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组1P
	台
	1
	　

	4
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组小1P
	台
	1
	　

	5
	铜管及保温
	φ6.35
	米
	16
	　

	6
	铜管及保温
	φ9.53
	米
	40
	　

	7
	铜管及保温
	φ15.9 
	米
	24
	　

	8
	PVC冷凝水管及保温
	DN25
	米
	42
	　

	9
	PVC冷凝水管及保温
	DN32
	米
	14
	　

	10
	室外机支架
	　
	台
	6
	　

	11
	室内机吊架
	　
	台
	6
	　

	12
	墙洞开孔及防水费(铜管过内外墙体）
	1、外墙管道开孔尺寸：φ150，清理，修砌洞边开孔
	项
	6
	　

	13
	追加冷媒费
	　
	项
	1
	　

	14
	乙炔气体、氧气及氮气
	　
	项
	1
	　

	15
	安装辅材
	　
	项
	1
	　

	三层普通空调
	　

	1
	嵌入式天花机组
	嵌入式天花机组3P
	台
	2
	　

	2
	嵌入式天花机组
	嵌入式天花机组2P
	台
	2
	　

	3
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组3P
	台
	1
	　

	4
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组2P
	台
	1
	　

	5
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组1.5P
	台
	1
	　

	6
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组1P
	台
	4
	　

	7
	壁挂式空调机组
	壁挂式空调机组小1P
	台
	2
	　

	8
	铜管及保温
	φ6.35
	米
	58
	　

	9
	铜管及保温
	φ9.53
	米
	68
	　

	10
	铜管及保温
	φ12.7
	米
	20
	　

	11
	铜管及保温
	φ15.9 
	米
	30
	　

	12
	PVC冷凝水管及保温
	DN25
	米
	66
	　

	13
	PVC冷凝水管及保温
	DN32
	米
	42
	　

	14
	室外机支架
	　
	台
	13
	　

	15
	室内机吊架
	　
	台
	13
	　

	16
	墙洞开孔及防水费(铜管过内外墙体）
	1、外墙管道开孔尺寸：φ150，清理，修砌洞边开孔
	项
	13
	　

	17
	追加冷媒费
	　
	项
	1
	　

	18
	乙炔气体、氧气及氮气
	　
	项
	1
	　

	19
	安装辅材
	　
	项
	1
	　


三、现场踏勘
注：鉴于本项目包组2、包组3安装现场的特殊性，要求参加本项目包组2、包组3并成功报名本项目的投标人在2018年9月10日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘结束时间由采购人安排。
1、投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4、投标人投标时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件与投标文件正本一起密封。
四、售后服务及其他要求

1.报价要求：报价方式为采购人指定目的地竣工验收交付价。报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。包组2和包组3必须提供全额含税发票。包组1是免税报价，必须提供相应的证明。

2.质量保证期(质保期)：

提供不小于一年的质保期。质保期内中标人对所提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后必须提供有偿维修保养服务。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.在任何时候，投标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任。

4.投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

5.所有仪器在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新仪器或作退货处理。

6.保修期外的仪器维修只收零件费,维修人员的食宿、交通费自理。

7.投标人在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

8.必须由制造商应用的工程师提供软件、试剂、实验、应用、技术原理、项目开发等方面的咨询、举办应用培训班以及进行现场实验培训。

9.培训要求：

9.1培训地点：采购人指定地点。

9.2培训内容要求：中标人应对采购人委派的相关人员进行日常操作及简单维护保养培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。培训应包括货物及主要部件的基本构造、功能、设备的安装、使用操作、运行管理、保养与管理、现场操作辅导、常见故障的排除、紧急情况的处理等。交货的同时须提供设备及控制系统的操作手册和维修所必需的有关设备连接图、操作维护及使用手册；培训方式应包括技术讲课、操作示范和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

9.3提供所有系统设备安装和使用的现场培训，培训人数不限，培训时间5天。

9.4经培训过后，受训人员应能够熟练使用本系统的各项功能，了解系统的体系结构、性能。

9.5受培训人员应能够对系统进行日常维护。

9.6提供内容合理、切合系统实际的培训资料；培训资料的编写要结合采购单位的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例。

9.7培训计划应和系统试运行相结合，选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。

9.8须在培训开始前5天内将培训计划和资料提交采购人审核，除上述培训外，还须负责在现场组织对系统的安装、调试和运行进行技术示范和业务指导。

应将所有培训费用（含培训资料费）及各项支出计入投标总价。提供培训服务时不得再向采购人另外收取。
五、验收要求

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的状态。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、进口产品须在交货时提供合法进口的相关证明，设备各部分必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明、外文资料及对应的中文资料；

4、货物为原制造商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

6、采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

7、如同系列仪器软件升级，采购人享有免费升级的权力。

8、要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。中标单位必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明。

9、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达采购人指定现场后，在接到采购人通知后，中标人需安排有经验的工程技术人员到采购人指定现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

10、如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

六、交货时间及地点

1、交货时间

包组1、包组2：签订合同生效之日起60个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用；

包组3：签订合同生效之日起70个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用；

交货地点：按采购人指定的地点进行；

七、付款方式

1、支付方式:在签订合同后7个工作日内支付中标金额的50%，设备安装调试完成，提交全部报告材料，调试完成后7个工作日内支付中标金额的45%，剩余中标金额的5%，在整体项目完成并验收合格正常使用12个月后7个工作日内一次性付清；

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算:

(1)合同；

(2)中标人开具的正式发票；

(3)验收报告(加盖采购人公章)；

(4)中标通知书。

3、付款方式：采用银行汇付(含电汇)等形式。

4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、评审因素

包组1：

标书的制作情况

技术参数响应情况

中国企业信用等级
先进性及稳定性

货物配置、选型的合理性

履约能力

售后服务方案

包组2：

标书的制作情况
技术响应程度
所投产品选型

质量保障

综合实力

同类业绩

中国企业信用等级
售后服务要求
包组3：

技术参数、性能指标符合性
关键技术工艺、重点、方案图纸深化
施工组织管理方案

综合实力、产品综合保障体系、评价服务承诺

中国企业信用等级
同类业绩

第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 新兴县公安局DNA实验室建设采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货时间

包组1、包组2：签订合同生效之日起60个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用；

包组3：签订合同生效之日起70个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用；

2、交货地点：按采购人指定的地点进行；

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

付款

1、支付方式:在签订合同后7个工作日内支付中标金额的50%，设备安装调试完成，提交全部报告材料，调试完成后7个工作日内支付中标金额的45%，剩余中标金额的5%，在整体项目完成并验收合格正常使用12个月后7个工作日内一次性付清；

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算:

(1)合同；

(2)中标人开具的正式发票；

(3)验收报告(加盖采购人公章)；

(4)中标通知书。

3、付款方式：采用银行汇付(含电汇)等形式。

4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表（包组号）
	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（签章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

符合性自查表（包组1）
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,620,000.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（签章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

符合性自查表（包组2）
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,700,000.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（签章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

符合性自查表（包组3）
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥2,221,671.65元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（签章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表（包组号）
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（签章）：                        

法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表（包组号）

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表（包组号）
 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）（包组号）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445321-201808-445321312002-0024 号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445321-201808-445321312002-0024 ）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .邮    箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表人（签名）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445321-201808-445321312002-0024 ]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称 （包组号）  )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445321-201808-445321312002-0024 
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）（包组号）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表人（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供近2年已完成同类项目的业绩。
10.3 提供近2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件。

   10.5 关于诉讼。

   10.6 名称变更证明。

   10.7 售后服务机构的联系清单。

   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2016
	
	
	

	
	2017
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

10.2投标人提供近2年同类项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年同类项目业绩
2、须提供合同复印件并加盖公章、由业主方出具项目验收意见复印件（包括项目实际收益情况）加盖业主公章
10.3近 二 年（2016年、2017年）的财务报告
2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表人（签名）：
日期：

12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表人（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表人（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）（包组号）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为： 445321-201808-445321312002-0024 ]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表人（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式

15.7备选方案（如果《投标资料表》允许）
